Aide de travail : Équations 104
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CV% = (Écart-type / ) * 100 %
Moyenne – Cible 
ÉCART-TYPE



score z

Biais =  - Valeur réelle

Biais absolu = | - Valeur réelle|

% biais = (biais / valeur cible) * 100 %

TE = | - Valeur réelle| + (facteur z * écart-type) = |biais| + (facteur z * écart-type)
| - Valeur réelle| + écart-type 2               facilité de calcul
| - Valeur réelle| + écart-type 1,96           97,5 % de la population des points de données inclus dans l’estimation de l’erreur totale
| - Valeur réelle| + écart-type 1,65           95 % de la population des points de données inclus dans l’estimation de l’erreur totale

% TE = % biais + (facteur z * CV%)  ≅ (TEen unités / Valeur cibleen unités) * 100 %
 % biais + 2 CV%                    facilité de calcul
% biais + 1,96 CV%           97,5 % de la population des points de données inclus dans l’estimation de l’erreur totale
% biais + 1,65 CV%           95 % de la population des points de données inclus dans l’estimation de l’erreur totale
TE < TEA

Sigma = [(TEa - |biaisobs|) / SDobs]  

ΔSEc = [(TEa - |biaisobs|) / SDobs] - facteur z = Sigma – facteur z

               Sigma – 1,65 =                Valeur ΔSEc utilisée par le Dr Westgard où 5 % de la population des points de données dépassent les limites TEA
Sigma = ΔSEc + 1,65

SDI = (laboratoire – groupe) / SDgroupe                       

CVI (CVR) = CV dans le laboratoire / CV du groupe de pairs



[bookmark: Worksheet2][bookmark: Worksheet3][bookmark: Worksheet5][bookmark: TeachingAid]
image1.png




