

Fiche de travail : Application de %CV 605

Application du %CV — Le grand égaliseur
Utilisation de %CV au croisement entre 2 numéros de lots différents de matériel de contrôle lorsque les matériaux ont une courte durée de conservation
1) Effectuez le croisement lorsque le système est stable.  Si le système est instable, vous devez examiner et dépanner le système et ne pas effectuer de test en parallèle.

2) Calculez le %CV du numéro de lot actuel (actuellement utilisé) en utilisant la Moyenneobs et l’écart-typeobs

	Moyenneobs
	Écart-typeobs
	%CV

	100 umol/L
	5 umol/L
	



3) Calculer la Moyenneobs en utilisant le nouveau numéro de lot en analysant le matériel de contrôle qualité 8 à 10 fois.  Confirmez que les valeurs obtenues se situent dans la plage initiale en utilisant la notice uniquement comme ligne directrice.

	Série n°
	Valeur (umol/L)
	Série n°
	Valeur (umol/L)

	1
	115
	6
	116

	2
	117
	7
	114

	3
	114
	8
	117

	4
	116
	9
	115

	5
	115
	10
	115

	
Moyenneobs du nouveau n° de lot = 




4) En utilisant le %CV de la méthode actuelle et la Moyenneobs du nouveau numéro de lot (en supposant que le système est resté stable avec la même quantité d’aléatoire inhérent), calculez l’écart-type du nouveau numéro de lot.

CV%n° de lot actuel = (écart-type / obs nouveau n° de lot) × 100 %

Résolution de l’écart-type

(CV%n° de lot actuel ÷ 100 %) × obs nouveau n° de lot = écart-typenouveau n° de lot

Écart-typenouveau n° de lot = 

5) Calculez vos plages pour écart-type ±1, écart-type ±2, écart-type ±3, écart-type ±4. Pour éviter les erreurs d’arrondi, effectuez l’arrondi à la fin

	
	Écart-type ±1
	Écart-type ±2
	Écart-type ±3
	Écart-type ±4

	Plage
	
	
	
	



6) Vérifiez la moyenne et l’écart-type du nouveau numéro de lot lorsque les données d’une période plus longue de fonctionnement stable sont disponibles.  
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