Application du %CV — Le grand égaliseur

Utilisation de %CV au croisement entre 2 numéros de lots différents de matériel de contrôle lorsque les matériaux ont une courte durée de conservation

- Effectuez le croisement lorsque le système est stable.  Si le système est instable, vous devez examiner et dépanner le système et ne pas effectuer de test en parallèle.

- Calculez le %CV du numéro de lot actuel (actuellement utilisé) en utilisant la Moyenneobs et l’écart-typeobs

| Moyenneobs | Écart-typeobs | %CV |
| --- | --- | --- |
| 100 umol/L | 5 umol/L |  |

- Calculer la Moyenneobs en utilisant le nouveau numéro de lot en analysant le matériel de contrôle qualité 8 à 10 fois.  Confirmez que les valeurs obtenues se situent dans la plage initiale en utilisant la notice uniquement comme ligne directrice.

| Série n° | Valeur (umol/L) | Série n° | Valeur (umol/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115 | 6 | 116 |
| 2 | 117 | 7 | 114 |
| 3 | 114 | 8 | 117 |
| 4 | 116 | 9 | 115 |
| 5 | 115 | 10 | 115 |
| Moyenneobs du nouveau n° de lot = |  |  |  |

- En utilisant le %CV de la méthode actuelle et la Moyenneobs du nouveau numéro de lot (en supposant que le système est resté stable avec la même quantité d’aléatoire inhérent), calculez l’écart-type du nouveau numéro de lot.

CV%n° de lot actuel = (écart-type / obs nouveau n° de lot) × 100 %

Résolution de l’écart-type

(CV%n° de lot actuel ÷ 100 %) × obs nouveau n° de lot = écart-typenouveau n° de lot

Écart-typenouveau n° de lot =

- Calculez vos plages pour écart-type ±1, écart-type ±2, écart-type ±3, écart-type ±4. Pour éviter les erreurs d’arrondi, effectuez l’arrondi à la fin

|  | Écart-type ±1 | Écart-type ±2 | Écart-type ±3 | Écart-type ±4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plage |  |  |  |  |

- Vérifiez la moyenne et l’écart-type du nouveau numéro de lot lorsque les données d’une période plus longue de fonctionnement stable sont disponibles.