## Slide 1: Aide de travail : Comment calculer la TE 705
Besoin de 3 chiffres clés
  Moyenne
    Un fait calculé à partir de points de données observés
    Changera en raison :
      De la recalibration
      De l’introduction de modifications du numéro de lot de réactifs ou de calibreurs
      De modifications de l’instrumentation
  SD
    Un fait calculé à partir de points de données observés
    Un certain degré d’imprécision inhérent au système analytique est attendu
  Valeur réelle – valeur cible
    Utilisée avec la moyenne pour déterminer le biais
    Sélectionnée à partir de la source ou de la combinaison de sources la plus appropriée disponible pour le test
    Reste constante pendant toute la durée de vie du numéro de lot spécifique du matériel de contrôle qualité ; il s’agit de la valeur réelle après tout
    La valeur utilisée en comparaison avec les informations obtenues après un changement pour surveiller le système analytique
Sélection de la valeur réelle (valeur cible)
  La valeur publiée dans la notice du contrôle pour ce numéro de lot
    Limites
      Peut ne pas être indiquée dans la notice
      Peut reposer sur des données insuffisantes du fabricant
  La valeur obtenue à partir d’un programme de comparaison inter-laboratoire
    En fonction de votre groupe de pairs exécutant la même méthode pour le test
    Limites
      Le groupe de pairs peut être trop petit pour refléter avec précision une valeur réelle
      Les laboratoires avec des valeurs aberrantes dans un petit groupe de pairs affecteront statistiquement les calculs
      Il se peut qu’un programme interlaboratoire ne soit pas disponible auprès du fabricant
  Moyenne cumulée des données de votre laboratoire lorsque le système est stable
    Limites
      Difficile de déterminer correctement l’exactitude à partir de sources internes uniquement
      Le système stable que vous pensiez avoir peut en réalité avoir des problèmes inhérents et des biais constants
      Même si les données se sont avérées cohérentes par rapport aux résultats précédents sur une période prolongée, il se peut que vous trompiez systématiquement.
      Aucune étude de validation ou de vérification de méthode n’a jamais été réalisée pour évaluer l’exactitude