Fiche de travail 1 : Calculer la TE 703

| Analyte | Moyenne | Valeur réelle (cible) | SD |
| --- | --- | --- | --- |
| WBC (Globules blancs), numération totale (cellule * 109/L) | 18,0 | 18,2 | 1,2 |
| Potassium (mmol/L) | 3,8 | 3,5 | 0,1 |
| Créatinine (umol/L) | 90 | 90 | 4 |
| Numération plaquettaire (cellule * 109/L) | 160 | 150 | 7 |
| Glucose (mmol/L) | 6,5 | 6,7 | 0,2 |
| Calcium (mmol/L) | 2,26 | 2,25 | 0,03 |

Fiche de travail 1 : Calculer la TE 703

Instructions :  À l’aide des numéros clés fournis sur la page précédente, complétez le tableau suivant.  Les deux premières lignes ont été renseignées à titre indicatif.

| Analyte | Biais -Valeur réelle | l Biais l (biais abs) ¦-Valeur réelle¦ | TE en unités Biais Abs + (1,65*SD) | %CV (SD /)*100 % | Biais abs % (Biais Abs /Valeur réelle) *100 % | TE en % Biais Abs % + (1,65* %CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC (GLOBULES BLANCS) | 18,0 – 18,2 = -0,2 | 0,2 | 0,2 + 1,65 *1,2 = 2,2 | (1,2 /18,0)*100 % = 6,7 % | (0,2 / 18,2)* 100 % =1,1 % | 1,1% + 1,65 *6,7 % =12,2 % |
| Potassium | 3,8 – 3,5 = 0,3 | 0,3 | 0,3 + 1,65 *0,1 =0,5 | (0,1/ 3,8)*100 % = 2,6 % | (0,3/ 3,5) * 100 % = 8,6 % | 8,6% + 1,65 *2,6 % = 12,9 % |
| Créatinine |  |  |  |  |  |  |
| Plaquette |  |  |  |  |  |  |
| Glucose |  |  |  |  |  |  |
| Calcium |  |  |  |  |  |  |