## Slide 1
Utilisation de l’erreur totale admissible (TEA) dans votre laboratoire
Une fois la valeur cible et les limites de TEA pour chaque concentration de test et de contrôle établies, la comparaison de la TE avec la TEA (TE < TEA) vous permet de :
Évaluer la performance de la méthode
Vérifier les calibrations
Évaluer l’acceptabilité des nouveaux numéros de lots de réactifs
Évaluer les modifications apportées au système analytique
Déterminer la taille du changement qui doit être détecté
Sélectionner les règles de CQ appropriées
Erreur totale : La TE est la variation totale de la valeur de votre laboratoire par rapport à la valeur réelle
Erreur totale admissible : La TEA spécifie la variation maximale acceptable par rapport à la valeur réelle ; la quantité d’erreurs qui peut être tolérée sans invalider l’utilité clinique du résultat
La TEA est le 4ème chiffre clé pour le SQC (contrôle statistique de la qualité).
Elle est spécifique au test
Définit les limites de performance acceptables pour le test
Vous devrez peut-être consulter plusieurs sources pour déterminer votre TEA pour un dosage spécifique.
Sources par ordre décroissant de priorité (hiérarchie de désirabilité) :
Niveaux de décision médicale
des informations publiées et évaluées par des pairs sont disponibles sur le glucose et le cholestérol limitation : souvent, cette information n’est pas disponible
Variation biologique
repose sur les pourcentages de variation attendus au sein des individus et entre eux limitation : l’erreur étant exprimée en pourcentage, ces objectifs peuvent ne pas être réalistes à des concentrations plus faibles
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm
http://www.westgard.com/minimum-biodatabase1.htm
http://www.westgard.com/optimal-biodatabase1htm.htm
Lignes directrices sur les tests de capacité
Critères utilisés par les organisateurs de programmes de PT pour déterminer les performances acceptables
http://www.westgard.com/clia.htm
http://www.westgard.com/rcpa-australasian-quality-requirements.htm
Résultats des tests de capacité
À l’aide de la médiane du groupe de pairs %CV x 3
limitation : les groupes de pairs ne couvrent pas l’intégralité de la plage déclarable ; ils peuvent varier considérablement entre les instruments et les groupes de pairs
La règle de Tonk
[(Plage de référence élargie)/ 4 / moyenne de la plage]* 100 %
6. Écart-type actuel x 3
Pour certains tests ésotériques, il est possible qu’aucune autre source ne soit disponible
Approche par étapes d’un expert de premier plan i
Collecter les données des moyennes et des écarts-types de tous les instruments de votre laboratoire ou de votre groupe intégré
Estimer la valeur réelle (en tant que moyenne des instruments de laboratoire, si les données des pairs ne sont pas disponibles)
Calculer l’erreur totale en unités et en pourcentage de la valeur réelle pour chaque échantillon de contrôle qualité pour chaque analyte sur chaque instrument
Rechercher des sources potentielles de TEa en fonction de la hiérarchie de Stockholm
Sélectionner la meilleure limite de TEa « atteignable et défendable »
  Sélectionner les publications d’experts professionnels, si disponibles
  Sélectionner la variation biologique - si facilement atteignable ET inférieure aux limites de PT
  Sélectionner les limites de PT - si disponibles et si la BV est inaccessible
  Sélectionner l’enquête sur les tests de capacité (PT) CV% x 3 uniquement si les sources ci-dessus ne sont pas disponibles
  Utiliser la règle de Tonk uniquement si les sources ci-dessus ne sont pas disponibles
  Sélectionner 3x votre SD (écart-type) interne historique médian si d’autres sources ne sont pas disponibles
Choisisser une TEa défendable qui permet une marge d’erreur confortable
i De Brooks, Zoe sur http://www.awesome-numbers.org -inscrivez-vous pour un compte gratuit
Aide de travail 1 : Utilisation de la TEA 813