## Slide 1
Exemples de calculs pour déterminer vos limites de TEA
Lorsque la TEA est fournie en pourcentage (%)
En utilisant la valeur cible (en unités), multiplier la valeur par le % TEA pour convertir en unités.
TEA en unités = (TEA %/100 %)* Valeur cible
Limites de TEA inférieures = Valeur cible - TEA en unités
Limites de TEA supérieures = Valeur cible + TEA en unités
Par exemple, pour un contrôle de qualité du glucose avec une valeur cible de 5,6 mmol/L, la performance acceptable pour le glucose est de 6,9 % en utilisant la TEA de la variation biologique souhaitée.
TEA en unités = (6,9 %/100 %)* 5,6 mmol/L = 0,4 mmol/L
Limites de TEA inférieures = 5,6 mmol/L – 0,4 mmol/L = 5,2 mmol/L
Limites de TEA supérieures = 5,6 mmol/L + 0,4 mmol/L = 6,0 mmol/L
Lorsque la TEA est fournie en unités (par exemple CLIA)
Par exemple, pour un contrôle de qualité du glucose avec une valeur cible de 2,2 mmol/L, la performance acceptable du CLIA pour le glucose est la valeur cible ± 0,3 mmol/L ou 10 %, selon la valeur la plus élevée.
TEA en unités = 0,3 mmol/L
Limites de TEA inférieures = 2,2 mmol/L – 0,3 mmol/L = 1,9 mmol/L
Limites de TEA supérieures = 2,2 mmol/L + 0,3 mmol/L = 2,5 mmol/L
Dans cet exemple, les limites de concentration de 0,3 mmol/L sont supérieures aux limites de valeur en pourcentage de 10 %. (10 % de 2,2 correspondent à 0,2 mmol/L). Par conséquent, pour ce contrôle qualité, la performance acceptable en concentration serait appliquée.
Lorsque la TEA est fournie en ± 3 écarts-types
À l’aide d’un exemple de rapport d’enquête, sélectionner une concentration proche de la Valeur réelle de votre matériel de contrôle. Multiplier l’écart-type par 3.
Utilisation de la médiane du groupe de pairs %CV x 3 (résultats du test PT)
Tout en ignorant les concentrations des échantillons, indiquer le %CV de votre groupe de pairs de PT par ordre croissant
Sélectionner la médiane %CV
Pour calculer le % TEA, multiplier la médiane %CV par 3
( % TEA = médiane %CV * 3)
Suivre les instructions Lorsque la TEA est fournie en pourcentage (%) pour déterminer vos limites inférieures et supérieures de TEA.
Par exemple, en utilisant les résultats d’une enquête de PT comme suit :
Échantillon | Moyenne | SD | %CV
C-3 | 1,2 | 0,08 | 6,7 %
C-5 | 4,2 | 0,33 | 7,9 %
C-2 | 1,0 | 0,08 | 8,0%
C-1 | 0,6 | 0,05 | 8,3 %
C-4 | 3,0 | 0,26 | 8,7 %
médiane
% TEA = 8,0 % * 3 = 24 %
Application de la règle de Tonk
[(plage de référence élargie)/4/moyenne de la plage]* 100 %
Par exemple, la plage de référence du nombre de CD4 est de 500 cellules/mm3 à 1 000 cellules/mm3
% TEA = [(1 000 – 500)/4/750]*100 % = 16,7 %
Aide de travail 2 : Exemples de calculs de TEA 814