Fiche de travail 4 : Utilisation prévue 810
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Cette méthode produit-elle des résultats de test du glucose cliniquement acceptables pour l'utilisation prévue de ce test si les limites d’erreur admissible pour le glucose à cette concentration sont de 0,39 mmol/L ?  Expliquez votre réponse.  
L'erreur totale (TE) pour le glucose est de 0,37 mmol/L, ce qui est inférieur à la limite erreur admissible de 0,39 mmol/L. Cette limite d’erreur admissible est appelée Erreur totale admissible (TEA ).  Étant donné que TE<TEA, la méthode produit des résultats cliniquement acceptables.  
Si le tableau de contrôle qualité concerne le potassium, cette méthode produit-elle des résultats de test du potassium cliniquement acceptables pour l'utilisation prévue de ce test si les limites d’erreur admissible pour le potassium à cette concentration sont de 0,32 mmol/L ?  
Cette méthode NE produit PAS de résultats médicalement utiles, car la variation totale de nos résultats est supérieure à l'erreur admissible (TE> TEA)

Veuillez décrire les informations que la TEA doit fournir comme4e numéro clé pour le SQC (contrôle statistique de la qualité).

Une fois que vous avez répondu, passez à l’Aide de travail de travail 1 :  Utilisation de la TEA.
image1.emf
X assigned 

5.80 mmol/L

SD assigned

0.10 mmol/L

Target

5.60 mmol/L

6.20 +4SD

Day

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30

6.00

6.10

5.60

5.50

5.40

-3SD

-4SD

5.70

5.80

5.90

+3SD

+ 2SD

+ 1SD

X

-1SD

- 2SD


