Valeur cible

Limite de TEA inférieure

Valeur cible - TEA

Valeur cible +TEA

Limite de TEA supérieure

Instructions : Pour chaque problème, calcule les limites inférieure et supérieure de TEA avec les informations fournies.  Complétez les schémas.

- Pourcentage (%) 	La CLIA TEA pour le chlorure est la Valeur cible ± 5 %.

|  | Matériel de contrôle qualité | Valeur cible | TEA en unités | Limite de TEA inférieure | Limite de TEA supérieure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorure | Niveau I | 100 mmol/L |  |  |  |
|  | Niveau II | 120 mmol/L |  |  |  |

- Limite de concentration absolue	La CLIA TEA pour le potassium est la Valeur cible ± 0,5 mmol/L.

|  | Matériel de contrôle qualité | Valeur cible | TEA en unités | Limite de TEA inférieure | Limite de TEA supérieure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potassium | Niveau I | 3,5 mmol/L |  |  |  |
|  | Niveau II | 5,8 mmol/L |  |  |  |

- Répartition d'un groupe d'enquête	La CLIA TEA pour la TSH est la Valeur cible ± 3SD.

Résultats de la dernière enquête TSH.  Les valeurs sont indiquées en mU/L, sauf indication contraire.

| Échantillon | Moyenne | SD | %CV |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 0,6 | 0,05 | 8,3 % |
| C-2 | 1,0 | 0,08 | 8,0% |
| C-3 | 1,2 | 0,08 | 6,7 % |
| C-4 | 3,0 | 0,26 | 8,7 % |
| C-5 | 4,2 | 0,33 | 7,9 % |

|  | Matériel de contrôle qualité | Valeur cible | TEA en unités | Limite de TEA inférieure | Limite de TEA supérieure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH | Niveau I | 0,90 mU/L |  |  |  |
|  | Niveau II | 4,50 mU/L |  |  |  |

- Combinaison d'exigences, de pourcentage et d'unités de concentration absolue (pour les concentrations plus faibles)

La CLIA TEA pour le glucose est la Valeur cible ± 0,3 mmol/L ou ± 10 %, selon la valeur la plus élevée.

|  | Matériel de contrôle qualité | Valeur cible | TEA en unités | Limite de TEA inférieure | Limite de TEA supérieure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucose | Niveau I | 2,78 mmol/L |  |  |  |
|  | Niveau II | 5,72 mmol/L |  |  |  |

- Il n'y a pas de limite de TEA publiée, vous décidez d'utiliser un rapport d'enquête récent pour CD 4 et de multiplier le %CV médian du groupe de pairs par un facteur de 3.

Résultats de la dernière enquête CD 4.  Les valeurs sont indiquées en cellules/uL, sauf indication contraire.

| Échantillon | Moyenne | SD | %CV |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 287,5 | 21,0 | 7,3% |
| C-2 | 850,1 | 41,6 | 4,9% |
| C-3 | 61,0 | 4,1 | 6,7 % |
| C-4 | 771,4 | 40,1 | 5,2% |
| C-5 | 162,0 | 9,7 | 6,0% |

| CD4 | Matériel de contrôle qualité | Valeur cible | TEA en unités | Limite de TEA inférieure | Limite de TEA supérieure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niveau I | 50 cellules/µL |  |  |  |
|  | Niveau II | 200 cellules/µL |  |  |  |
|  | Niveau III | 700 cellules/µL |  |  |  |