

Fiche de travail 5 : Calcul des limites d'erreur de la TEA 811

Valeur cible
Limite de TEA inférieure
Valeur cible - TEA
Valeur cible +TEA
Limite de TEA supérieure







Instructions : Pour chaque problème, calcule les limites inférieure et supérieure de TEA avec les informations fournies.  Complétez les schémas.	
1. Pourcentage (%) 	La CLIA TEA pour le chlorure est la Valeur cible ± 5 %.

	
	Matériel de contrôle qualité
	Valeur cible
	TEA en unités
	Limite de TEA inférieure
	Limite de TEA supérieure

	Chlorure
	Niveau I
	100 mmol/L
	
	
	

	
	Niveau II
	120 mmol/L
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2. Limite de concentration absolue	La CLIA TEA pour le potassium est la Valeur cible ± 0,5 mmol/L.

	
	Matériel de contrôle qualité
	Valeur cible
	TEA en unités
	Limite de TEA inférieure
	Limite de TEA supérieure

	Potassium
	Niveau I
	3,5 mmol/L
	
	
	

	
	Niveau II
	5,8 mmol/L
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3. Répartition d'un groupe d'enquête	La CLIA TEA pour la TSH est la Valeur cible ± 3SD.
Résultats de la dernière enquête TSH.  Les valeurs sont indiquées en mU/L, sauf indication contraire.
	Échantillon
	Moyenne
	SD
	%CV

	C-1
	0,6
	0,05
	8,3 %

	C-2
	1,0
	0,08
	8,0%

	C-3
	1,2
	0,08
	6,7 %

	C-4
	3,0
	0,26
	8,7 %

	C-5
	4,2
	0,33
	7,9 %




	
	Matériel de contrôle qualité
	Valeur cible
	TEA en unités
	Limite de TEA inférieure
	Limite de TEA supérieure

	TSH
	Niveau I
	0,90 mU/L
	
	
	

	
	Niveau II
	4,50 mU/L
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4. Combinaison d'exigences, de pourcentage et d'unités de concentration absolue (pour les concentrations plus faibles)     
La CLIA TEA pour le glucose est la Valeur cible ± 0,3 mmol/L ou ± 10 %, selon la valeur la plus élevée.

	
	Matériel de contrôle qualité
	Valeur cible
	TEA en unités
	Limite de TEA inférieure
	Limite de TEA supérieure

	Glucose
	Niveau I
	2,78 mmol/L
	
	
	

	
	Niveau II
	5,72 mmol/L
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5. Il n'y a pas de limite de TEA publiée, vous décidez d'utiliser un rapport d'enquête récent pour CD 4 et de multiplier le %CV médian du groupe de pairs par un facteur de 3.

Résultats de la dernière enquête CD 4.  Les valeurs sont indiquées en cellules/uL, sauf indication contraire.

	Échantillon
	Moyenne
	SD
	%CV

	C-1
	287,5
	21,0
	7,3%

	C-2
	850,1
	41,6
	4,9%

	C-3
	61,0
	4,1
	6,7 %

	C-4
	771,4
	40,1
	5,2%

	C-5
	162,0
	9,7
	6,0%



	CD4
	Matériel de contrôle qualité
	Valeur cible
	TEA en unités
	Limite de TEA inférieure
	Limite de TEA supérieure

	
	Niveau I
	50 cellules/µL
	
	
	

	
	Niveau II
	200 cellules/µL
	
	
	

	
	Niveau III
	700 cellules/µL
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