Fiche de travail 6 : Changement de numéro de lot de Réactif 812

En comparant l’Erreur totale (TE) à l’Erreur totale admissible (TEA ), nous pouvons évaluer si un nouveau numéro de lot de réactif fournit ou non des résultats cliniquement acceptables.  Dans cet exercice, vous évaluerez deux numéros de lots différents et répondrez à des questions relatives à vos données.
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	Valeurs (mmol/L) obtenues avec le Contrôle XYZ en utilisant le nouveau numéro de lot de réactifs

	Numéro de lot de Réactif A
	5,73
	5,74
	5,75
	5,73
	5,71
	5,73
	5,72
	5,73

	Numéro de lot de Réactif B
	5,83
	5,84
	5,84
	5,83
	5,84
	5,84
	5,85
	5,85



Complétez le tableau en utilisant les informations de la page précédente.
	Moyenne actuelle
	
	

	SD actuel
	
	

	Valeur cible
	
	

	Biais
	
	

	Biais absolu
	
	

	TE actuelle
	
	

	TEA
	
	

	
	Numéro de lot de Réactif A
	Numéro de lot de Réactif B

	Nouveau réactif Numéro de lot Moyenne
	
	

	SD actuel
	
	

	Valeur cible
	
	

	Biais
	
	

	Biais absolu
	
	

	Nouveau réactif Numéro de lot TE
	
	

	TEA
	
	

	TE < TEA (oui ou non)
	
	


En comparant la TE à la valeur cible et à la limite de TEA, nous pouvons conclure que le Réactif A est ____________________.acceptable / inacceptable

En comparant la TE à la valeur cible et à la limite de TEA, nous pouvons conclure que le Réactif B est ____________________.acceptable / inacceptable

Le Réactif B a montré un écart plus faible par rapport à la moyenne actuelle que le Réactif A. Ces informations étayent-elles vos conclusions concernant l’acceptabilité ? Expliquez votre réponse.
Démontrez vos conclusions dans le diagramme ci-dessous.  Redessinez les courbes Gaussien dans le diagramme en relation avec les limites de TEA.  Illustrez la TE des réactifs à l'aide de flèches.
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Glucose (mmol/L) L-J Chart for Control XYZ (exp 30/11/XX) on Illustra Chemistry Analyzer (serial # 123)

X assigned 

5.80 mmol/L

SD assigned

0.10 mmol/L

Target

5.60 mmol/L TE

A

6.20 +4SD

Day

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Value

5.905.605.805.90 5.755.685.705.97 5.805.925.755.805.785.705.825.805.935.756.005.805.755.955.655.805.915.755.815.805.645.78
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