En comparant l’Erreur totale (TE) à l’Erreur totale admissible (TEA ), nous pouvons évaluer si un nouveau numéro de lot de réactif fournit ou non des résultats cliniquement acceptables.  Dans cet exercice, vous évaluerez deux numéros de lots différents et répondrez à des questions relatives à vos données.

|  | Valeurs (mmol/L) obtenues avec le Contrôle XYZ en utilisant le nouveau numéro de lot de réactifs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro de lot de Réactif A | 5,73 | 5,74 | 5,75 | 5,73 | 5,71 | 5,73 | 5,72 | 5,73 |
| Numéro de lot de Réactif B | 5,83 | 5,84 | 5,84 | 5,83 | 5,84 | 5,84 | 5,85 | 5,85 |

Complétez le tableau en utilisant les informations de la page précédente.

| Moyenne actuelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| SD actuel |  |  |
| Valeur cible |  |  |
| Biais |  |  |
| Biais absolu |  |  |
| TE actuelle |  |  |
| TEA |  |  |
|  | Numéro de lot de Réactif A | Numéro de lot de Réactif B |
| Nouveau réactif Numéro de lot Moyenne |  |  |
| SD actuel |  |  |
| Valeur cible |  |  |
| Biais |  |  |
| Biais absolu |  |  |
| Nouveau réactif Numéro de lot TE |  |  |
| TEA |  |  |
| TE < TEA (oui ou non) |  |  |

acceptable / inacceptable

En comparant la TE à la valeur cible et à la limite de TEA, nous pouvons conclure que le Réactif A est ____________________.

acceptable / inacceptable

En comparant la TE à la valeur cible et à la limite de TEA, nous pouvons conclure que le Réactif B est ____________________.

Le Réactif B a montré un écart plus faible par rapport à la moyenne actuelle que le Réactif A. Ces informations étayent-elles vos conclusions concernant l’acceptabilité ? Expliquez votre réponse.

Démontrez vos conclusions dans le diagramme ci-dessous.  Redessinez les courbes Gaussien dans le diagramme en relation avec les limites de TEA.  Illustrez la TE des réactifs à l'aide de flèches.