Fiche de travail 1 : Calcul de SEc et Sigma 906

Instructions : Utilisez les numéros clés suivants pour compléter le tableau ci-dessous. Chaque site analyse trois contrôles (faible, normal et élevé) pour chaque série d’analyses.

| Analyte : Nombre de plaquettes (cellule * 109/L) | Moyenne | Valeur réelle (cible) | Écart-type | % TEA | Guide de sélection des règles de Sigma-métrique - 6 sigma – n’importe quel contrôle qualité fera l’affaire (n’utilisez simplement pas de limites d’écart-type 2) - 5 sigma – règles simples telles que 1:3s ou 1:2,5s - 4 sigma – multirègles - < 4 sigma – multirègles avec rétrospection sur les séries précédentes, augmentation du nombre de contrôles analysés - 3 ou moins – rechercher de meilleures méthodes d’analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratoire A | 150 | 150 | 3 | 13,4 % |  |
| Laboratoire B | 145 | 150 | 3 | 13,4 % |  |
| Laboratoire C | 150 | 150 | 5 | 13,4 % |  |
| Laboratoire D | 148 | 150 | 5 | 13,4 % |  |
| Laboratoire E | 145 | 150 | 10 | 13,4 % |  |

| Analyte : nombre de plaquettes (cellule * 109/L) | l Biais l ¦ -Valeur réelle¦ | TE en unités Biais abs. + (1,65 * écart-type) | TEA en unités (TEA % / 100 %) * Valeur cible | SEc [(TEA - ǀBiaisǀ) / écart-type] – 1,65 | Sigma [(TEA - ǀBiaisǀ) / écart-type] OU SEc + 1,65 | Règles de CQ reposant sur la Sigma-métrique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratoire A |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoire B |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoire C |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoire D |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoire E |  |  |  |  |  |  |