Fiche de travail 2 : Enquête de contrôle qualité 907*

Analyte à l’étude _________________	Instrument	Automate de chimie clinique XYZ	Date juin 20XX

Contrôles affectés : Niveau 1________ Niveau 2 ___________ Niveau 3 __________ Autres ____________

| 1:2S | 1:2,5S | 1:3S | 1:4S | (Aléatoire ou systématique) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:2S | 4:1S | 10x | 3:1s | (Systématique) |
| R:4S |  |  |  | (Aléatoire) |

Indicateurs de CQ :

Le changement a commencé : soudainement____ ou progressivement____ à la série n° ____ le 	___/___/___

Les données récentes sont distribuées : au-dessus de____ au-dessous de____ ou uniformément autour de____ la moyenne.

Le % de données avant le changement dans une limite d’un écart-type ±1 est : environ 68 %____ < 68 %____ > 68 %____

Un nouveau numéro de lot de réactif a été lancé à la série n° ____ le 	___/___/___

Un nouveau flacon de réactif a été entamé à la série n° ____ le	___/___/___

Un nouveau numéro de lot de calibrateur a été lancé à la série n° ____ le	___/___/___

Un nouveau flacon de calibrateur a été entamé à la série n° ____ le	___/___/___

Une nouvelle boîte de contrôles a été entamée à la série n° ____ le 	___/___/___

Un nouveau flacon de contrôle a été entamé à la série n° ____ le 	___/___/___

La maintenance de l’instrument a eu lieu à la série n° ____ le 	___/___/___

Un changement dans le processus analytique est survenu à la série n° ____ le 	___/___/___

Autre(s) test(s) affecté(s) :______________________________

| Instrument | Longueur d’onde | Réactif | Calibrateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Distributeur | Principe du test | Commande de fournitures | Autre : |

Le dénominateur commun est :

Information :

La moyenne du tableau de contrôle qualité est attribuée :	Correctement____ Trop élevée____	Trop basse____

L’écart-type du tableau de contrôle qualité est attribué :	Correctement____ Trop important____	Trop faible____

Le type d’erreur probable est :	Systématique____ Aléatoire____ Soit aléatoire, soit systématique____

Les résultats des patients peuvent être faussement : Élevés____ Bas____ Imprécis____

Le changement dans l’exactitude____ ou la précision____ de la méthode

Coïncide avec un changement de : Réactif____ Calibration____ Instrumentation____ Contrôles____ Processus____

Action :

Contrôles répétés____(et tous les échantillons de patients____ou les échantillons des patients à la limite____) avec :

| Réactif frais | Nouveau lot de réactif | Calibrateur frais | Nouveau lot de calibrateur | Contrôles frais | Contrôles alternatifs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nettoyer l’instrument ou en effectuer la maintenance__	Organiser l’entretien de l’instrument par le fabricant___

Consulter le superviseur, le directeur ou le spécialiste technique__ Interrompre temporairement les rapports des résultats des patients___

Envoyer les échantillons des patients à un autre laboratoire__	Évaluer la moyenne actuelle et l’écart-type par rapport à la cible et au TEa__

Si le changement n’est pas corrigé à l’aide de l’action indiquée ci-dessus et que TE < TEa, réattribuer la moyenne _____ l’écart-type_____ du tableau de contrôle qualité

Autre : ________________________________________________________________________

Enquête menée par __________________________________ le __________

*Modèle de fiche de travail de Brooks, Zoe (2001) Contrôle qualité axé sur les performances, p. 180