Laboratoire de la clinique CapeOutil 2 : Dossiers d’enquête 903

Mois/Année ___juin 20XX___	Journal de maintenance de l’automate de chimie clinique XYZ (n° de série 12345)
	Quotidien – Parapher boîtes
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Nettoyer l’extérieur de l’ensemble des sondes et mélangeurs
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Nettoyer les adaptateurs de tubes et de coupelles
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vider les déchets
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vérifier les solutions de lavage
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vider la boîte d’élimination des embouts d’échantillons
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vider les boîtes d’élimination des lames
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vérifier les jauges hydropneumatiques
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vérifier la solution d’électrolyte du fluide de référence (Calibrateur ISE A)
	AM
	AM
	
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	
	AM
	TK
	
	TK
	TK
	TK
	
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Changer l’embout jetable et nettoyer le support de l’embout de l’électrolyte du fluide de référence
	AM
	AM
	
	AM
	AM
	AM
	AM
	
	AM
	AM
	
	AM
	TK
	
	
	
	TK
	
	TK
	
	LS
	
	
	
	LS
	
	LS
	
	
	LS
	

	Nettoyer le manchon de l’embout du fluide de référence
	AM
	
	
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	
	AM
	TK
	
	TK
	TK
	TK
	
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	
	LS
	LS
	
	LS
	

	Nettoyer la sonde de prélèvement de l’échantillon d’électrolyte
	AM
	AM
	
	AM
	
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	
	AM
	TK
	
	TK
	TK
	TK
	
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	
	LS
	LS
	
	LS
	



	Hebdomadaire – Parapher et dater
	Semaine 1
	Semaine 2
	Semaine 3
	Semaine 4
	Semaine 5
	
	Mensuel – Parapher et dater
	

	Nettoyer l’intérieur des sondes de prélèvement d’échantillons et de réactif
	AM
4/6/20XX
	TK
13/6/20XX
	TK
21/6/20XX
	LS
28/6/20XX
	
	
	Remplacer le filtre à air
	TK
19/6/20XX

	Ajuster la valeur de pincement du tube
	AM 4/6/20XX
	TK
13/6/20XX
	TK
21/6/20XX
	LS
28/04/20XX
	
	
	Nettoyer le lecteur de codes-barres du réactif
	TK
19/6/20XX

	Nettoyer la coupelle de réaction au glucose, les conduites et l’agitateur
	AM
4/6/20XX
	TK
13/6/20XX
	TK
21/6/20XX
	LS
28/04/20XX
	
	
	Nettoyer le lecteur de codes-barres des échantillons
	TK
19/6/20XX

	Nettoyer la cellule de début à l’eau de Javel
	AM
4/6/20XX
	TK
13/6/20XX
	TK
21/6/20XX
	LS
28/04/20XX
	
	
	Créer des disques de sauvegarde du contrôle qualité et de la configuration
	LS
30/6/20XX


réviseur/date	MNT 1/7/20XX

	
	
	
	
	Laboratoire de la clinique Cape
	
	

	MOIS/ANNÉE
	Juin 20XX
	
	Journal de suivi des Réactif pour l’automate de chimie clinique XYZ (n° de série 12345)
	

	
	ALT
	AST
	Total-Bili
	Calcium
	CK
	Créat
	Gluc
	TP
	Solution
Calibrateur A

	Numéro de série
	AL123
	AS123
	BT123
	CA123
	CK124
	CR123
	GL123
	TP123
	REF123

	Date d’expiration du fabricant
	17/5/20XX
	4/3/20XX
	17/5/20XX
	17/5/20XX
	1/5/20XX
	4/3/20XX
	2/3/20XX
	1/5/20XX
	8/11/20XX

	Stabilité embarquée (jours)
	30
	30
	20
	12
	15
	7
	15
	30
	30

	JOUR 1
	AM
	AM
	 
	 
	 
	 
	 
	AM
	

	2
	 
	 
	 
	
	 
	AM
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	AM
	 
	

	4
	 
	 
	 
	 
	AM
	 
	 
	 
	

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	 
	 
	AM
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	 
	 
	 
	AM
	 
	AM
	 
	 
	

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	TK
	 
	 
	

	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TK Nouveau lot n° GL678 / 24/12/20XX
	 
	

	16
	 
	 
	 
	 
	TK
	 
	
	 
	

	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TK

	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20
	 
	 
	TK
	 
	 
	TK
	 
	 
	TK

	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	LS
	LS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	LS

	26
	 
	 
	 
	 
	 
	LS
	 
	 
	

	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	LS
	

	28
	 
	 
	 
	 
	LS
	 
	LS (GL678 / 24/12/20XX)
	 
	

	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	LS

	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



réviseur/date	MNT 1/7/20XX


Laboratoire de la clinique Cape
Journal de calibration de l’automate de chimie clinique XYZ (n° de série 12345)
réviseur/date	MNT 1/7/20XX
	Parapher boîtes si réussite *
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Blanc d’eau (au quotidien)
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Blanc réactif (au quotidien)
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Électrolyte ISE (au quotidien)
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK/TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	
	LS/LS
	LS
	LS
	LS
	
	LS
	

	AST
 (hebdomadaire)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	ALT
 (hebdomadaire)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	Bilirubine – Totale (hebdomadaire)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	Calcium
 (hebdomadaire)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	LS
	LS
	

	CK 
(hebdomadaire)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	Créatinine (hebdomadaire)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	Glucose
(hebdomadaire) 
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	TK
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	LS
	

	Protéines totales (hebdomadaire)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	


* Si l’événement de calibration échoue, consignez une entrée dans le journal des mesures correctives
Calibration selon les besoins
	Date
	Initiales
	Analyte
	Motif de la calibration
	Interprétation

	15/6/20XX
	TK
	glucose
	Nouveau numéro de lot de réactif (lot n° GL678 date d’expiration 24/12/20XX)
	réussite

	17/6/20XX
	TK
	NA+/K+
	Problèmes avec la calibration quotidienne de l’électrolyte, mise en place d’un nouveau flacon de Calibrateur A sur l’instrument, répétition de la calibration deux fois de plus
	réussite

	25/6/20XX
	LS
	NA+/K+
	Problèmes avec la calibration quotidienne de l’électrolyte, mise en place d’un nouveau flacon de Calibrateur A sur l’instrument, répétition de la calibration plusieurs fois
	réussite

	28/6/20XX
	LS
	calcium
	Échec de la calibration hebdomadaire, répétition de la calibration
	

	29/6 et 30/6
	LS
	calcium
	CQ ne fonctionnait pas, rééexécution du CQ plusieurs fois
	réussite

	30/6
	LS
	glucose
	CQ ne fonctionnait pas, rééexécution du CQ plusieurs fois
	réussite



Laboratoire de la clinique Cape
Mois/Année ___juin 20XX___ Journal de comparaison des patients de l’automate de chimie clinique XYZ (n° de série 12345)
	Date
	Initiales
	Analyte
	Motif de comparaison
	Avant le changement
	Après le changement
	% différence
	Interprétation

	1/6/20XX
	AM
	ALT
	Changement de réactif
	24,0
	24,5
	2,1
	réussite

	1/6/20XX
	AM
	AST
	Changement de réactif
	40,8
	39,8
	-2,5
	réussite

	1/6/20XX
	AM
	TP
	Changement de réactif
	54,0
	56,0
	3,7
	réussite

	2/6/20XX
	AM
	Créatinine
	Changement de réactif
	49,8
	48,1
	-3,4
	réussite

	3/6/20XX
	AM
	Glucose
	Changement de réactif
	6,19
	6,09
	-1,6
	réussite

	4/6/20XX
	AM
	CK
	Changement de réactif
	645
	659
	2,2
	réussite

	6/6/20XX
	AM
	Bilirubine totale
	Changement de réactif
	7,79
	7,70
	-1,2
	réussite

	8/6/20XX
	AM
	Calcium
	Changement de réactif
	1,43
	1,46
	2,1
	réussite

	8/6/20XX
	AM
	Créatinine
	Changement de réactif
	57,5
	58,9
	2,4
	réussite

	14/6/20XX
	TK
	Créatinine
	Changement de réactif
	168
	175
	4,2
	réussite

	15/6/20XX
	TK
	Glucose
	Changement de réactif, nouveau numéro de lot GL678
	3,52
6,84
19,6
	3,35
6,51
18,7
	-4,8
-4,8
-4,6
	réussite

	16/6/20XX
	TK
	CK
	Changement de réactif
	271
	279
	3,0
	réussite

	17/6/20XX
	TK
	Calibrateur A
	Nouveau flacon
	Na 155
K 5,89
	Na 162
K 6,18
	Na 4,5
K 4,9
	réussite
réussite

	20/6/20XX
	TK
	Créatinine
	Changement de réactif
	63,8
	63,0
	-1,3
	réussite

	20/6/20XX
	TK
	Bilirubine totale
	Changement de réactif
	9,5
	9,5
	0
	réussite

	20/6/20XX
	TK
	Calibrateur A
	Nouveau flacon
	Na 136
K 3,76
	Na 142
K 3,94
	Na 4,4
K 4,8
	réussite
réussite

	25/6/20XX
	LS
	Calibrateur A
	Nouveau flacon ; problèmes de contrôle qualité
	Na 142
K 2,44
	Na 136
K 2,74
	Na -4,2
K 12,3
	réussite
échec

	25/6/20XX
	LS
	ALT
	Changement de réactif
	159
	163
	2,5
	réussite

	25/6/20XX
	LS
	AST
	Changement de réactif
	106
	106
	0
	réussite

	26/6/20XX
	LS
	Créatinine
	Changement de réactif
	54,4
	52,3
	-3,9
	réussite

	27/6/20XX
	LS
	TP
	Changement de réactif
	40,3
	42,0
	4,2
	réussite

	28/6/20XX
	LS
	CK
	Changement de réactif
	86,3
	89,1
	3,2
	réussite

	28/6/20XX
	LS
	Calcium
	Calibration hebdomadaire ne réussit pas
	1,42
	1,42
	0
	réussite

	28/6/20XX
	LS
	Glucose
	Changement de réactif
	3,24
	3,29
	1,5
	réussite

	29/6/20XX
	LS
	Calcium
	Le contrôle qualité continue d’être inacceptable
	1,48
	1,49
	0,7
	réussite

	30/6/20XX
	LS
	Calcium
	Le contrôle qualité continue d’être inacceptable
	1,40
	1,40
	0
	réussite

	30/6/20XX
	LS
	Calibrateur A
	Nouveau flacon ; problèmes de contrôle qualité
	Na 134
K 3,82
	Na 126
K 3,52
	Na - 6,0
K -7,9
	échec
échec

	30,6
	LS
	Glucose
	Problèmes de contrôle qualité
	18,3
	18,3
	0
	Réussite



Après le changement, la valeur doit correspondre à une variation maximale de ±5 % de la valeur antérieure au changement	réviseur/date	MNT 1/7/20XX


	CHIMIE – TEMPÉRATURE QUOTIDIENNE/JOURNAL DE MAINTENANCE

	
	
	
	
	

	mois/année
	 JUIN 20XX
	 
	réviseur/date
	MNT 30/6/20XX 

	
	
	
	
	

	
	TEMPÉRATURE AMBIANTE
	RÉFRIGÉRATEUR – RÉACTIF/CALIBRATEUR
	CONGÉLATEUR 
	

	JOUR
	plage acceptable : (15 à 30 °C) (au quotidien)
	plage acceptable : (2 à 8 °C) (au quotidien)
	plage acceptable : (< -20 °C) (au quotidien)
	INITIALES

	1
	25
	6 
	-23
	AM

	2
	23
	5
	-21
	AM

	3
	23
	5
	-21
	AM

	4
	26
	7
	-22
	AM

	5
	25
	6
	-21
	AM

	6
	25
	6
	-21
	AM

	7
	23
	5
	-23
	AM

	8
	25
	6
	-21
	AM

	9
	25
	6
	-21
	AM

	10
	24
	5
	-22
	AM

	11
	27
	7
	-21
	TK

	12
	26
	7
	-21
	TK

	13
	25
	6
	-23
	TK

	14
	25
	6
	-21
	TK

	15
	24
	5
	-22
	TK

	16
	23
	5
	-23
	TK

	17
	23
	5
	-23
	TK

	18
	25
	6
	-21
	TK

	19
	25
	6
	-23
	TK

	20
	24
	5
	-21
	TK

	21
	25
	6
	-21
	LS

	22
	25
	6
	-22
	LS

	23
	23
	5
	-21
	LS

	24
	25
	6
	-21
	LS

	25
	25
	6
	-22
	LS

	26
	25
	6
	-21
	LS

	27
	25
	6
	-21
	LS

	28
	28
	7
	-21
	LS

	29
	25
	6
	-23
	LS

	30
	25
	6
	-21
	LS

	31
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	

	CALENDRIER DE MAINTENANCE
	
	
	

	Au quotidien : vérifier que les températures se situent dans la plage et documenter/parapher

	Selon les besoins et documenté sous Action : dégivrage/nettoyage l’intérieur du congélateur/réfrigérateur

	Annuellement : vérifier la précision/l’acceptabilité du thermomètre

	
	
	
	
	

	Date :
	
	Action
	
	Initiales

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	Laboratoire de la clinique Cape
	

	
	
	Journal des mesures correctives de l’automate de chimie clinique
	réviseur/date
	MNT 1/7/20XX 

	Modèle n° XYZ N° de série 12345
	
	
	
	
	
	
	
	

	Date :
	Action effectuée :
	Initiales :

	3/6/20XX
	Trop occupé pour effectuer une maintenance quotidienne des électrolytes, le CQ est acceptable
	AM

	 7/6/20XX
	Trouvé la dernière boîte d’embouts jetables de fluide de référence pour électrolytes, changera les embouts avec parcimonie, une commande a été passée pour les embouts
	AM

	 11/6/20XX
	Trop occupé pour effectuer une maintenance quotidienne des électrolytes, le CQ est acceptable
	
	TK

	14/6/20XX
	Trop occupé pour effectuer une maintenance quotidienne des électrolytes, le CQ est acceptable
	
	TK

	 15/6/20XX
	Changé vers un nouveau numéro de lot de réactif de glucose dans l’après-midi, refait le CQ plusieurs fois pour m’assurer qu’il est acceptable.
	 
	TK

	 16/6/20XX
	Le CQ du sodium est inacceptable (> écart-type 2 au niveau 1 et > écart-type -2 au niveau 2), refait le CQ, tout est acceptable
	 
	TK

	 17/6/20XX
	Problèmes de CQ avec les électrolytes (Na+ Niveau 1 > écart-type 2, K+ Niveau 3 > écart-type -2), recalibré mais sans succès ; remplacé l’embout de référence jetable et recalibré ; CQ du Na+ acceptable, mais CQ du K+ non acceptable ; placé un nouveau flacon de solution Cal A sur l’instrument ; le CQ du K+ est désormais acceptable
	 
	TK

	19/6/20XX
	Le CQ du glucose est inacceptable ; nettoyé la coupelle de réaction et l’agitateur du glucose, refait le CQ et il est maintenant acceptable.
	TK

	20/6/20XX
	Problèmes de CQ avec le K+ (> écart-type 2) ; placé un nouveau flacon de solution Cal A, mais pas remplacé l’embout jetable, car nous manquons d’embouts ; refait le CQ de K+ et il est maintenant acceptable
	TK

	 24/6/20XX
	Le CQ du glucose est inacceptable ; nettoyé la coupelle de réaction du glucose et l’agitateur. 
	LS

	 25/6/20XX
	Plusieurs problèmes avec le CQ de l’électrolyte ; répété calibration deux fois, remplacé l’embout jetable et la solution Cal A ; refait le CQ et il est maintenant acceptable
	 
	LS

	 26/6/20XX
	Trop occupé pour effectuer une maintenance quotidienne des électrolytes, le CQ est acceptable
	LS

	 28/6/20XX
	Le CQ du glucose est inacceptable ; nettoyé la coupelle de réaction, les conduites et l’agitateur du glucose, refait le CQ et il est maintenant acceptable.
Le CQ du calcium est inacceptable, refait deux fois de plus après la calibration et il est maintenant acceptable
	LS

	 29/6/20XX
	 Le CQ du calcium est inacceptable, la calibration a échoué ; effectué la procédure de dépannage pour nettoyer la coupelle de calcium et l’agitateur, refait le CQ et il est acceptable ;
trop occupé pour effectuer une maintenance quotidienne des électrolytes, mais le CQ est acceptable
	LS

	 30/6/20XX
	
 Le CQ du calcium est inacceptable, la calibration a échoué ; effectué la procédure de dépannage pour nettoyer la coupelle de calcium et l’agitateur, refait le CQ et il est acceptable
Le CQ du glucose était inacceptable ; nettoyé la coupelle de réaction, les conduites et l’agitateur du glucose, recalibré le glucose et refait le CQ ; le CQ est maintenant acceptable.
Le CQ de électrolyte Na+/K+ est inacceptable, remplacé l’embout et la solution Cal A, le CQ est désormais acceptable
	LS



Calcium – Niveau 1
[image: ]


Calcium – Niveau 3

[image: ]


Glucose – Niveau 1
[image: ]


Glucose – Niveau 3
[image: ]


Potassium – Niveau 1

[image: ]
Potassium – Niveau 3
[image: ]

Sodium – Niveau 1
[image: ]

Sodium – Niveau 3
[image: ]
image4.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX SD assign 0.30

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Value

20.50

20.6021.1020.7020.8020.1020.5020.9020.4021.0020.70 20.4021.2020.6021.00 19.9020.4020.10 20.3020.4020.7020.1020.2019.6020.4020.1020.7020.2020.3020.0020.1020.6020.2019.7020.2020.4019.7020.0020.40

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 15/6 15/6 15/6 15/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 28/6 29/6 30/6 30/6 30/6

6.90%

20.70

21.00

21.30

21.60

June 30, 20XX 20.20 From:

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L

 assign

Glucose Control Material: Level 3

20.70

C

o

n

t

r

o

l

 

V

a

l

u

e

June 1, 20XX Through:

20.40

20.10

19.80


image5.emf
Analyte:

Lot #: 1-123 19/4/20XX X assign SD assign 0.08

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Value

2.56

2.60 2.64 2.54 2.68 2.48 2.54 2.64 2.52 2.72 2.60 2.68 2.56 2.62 2.74 2.66 2.74 2.42 2.60 2.58 2.48 2.68 2.46 2.62 2.72 2.44 2.54 2.60 2.74 2.46 2.72 2.68 2.76 2.56 2.68 2.52 2.46

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 17/6 17/6 18/6 19/6 20/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 25/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 30/6 30/6

8.70%

2.60

2.68

2.76

2.84

June 30, 20XX 2.59 From:June 1, 20XX Through:

2.52

2.44
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e

2.36

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Potassium Control Material: Level 1

2.60


image6.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX SD assign 0.20

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Value

7.60

7.70 7.50 7.20 7.40 7.60 7.40 7.80 7.30 7.40 7.50 7.50 7.40 7.80 7.10 7.20 7.00 7.90 7.80 7.50 7.20 8.00 7.70 7.50 7.80 7.10 7.60 6.90 7.00 7.50 7.80 7.70 7.90 7.40 8.00 6.90 7.90

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 17/6 17/6 18/6 19/6 20/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 25/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 30/6 30/6

8.70%

7.50

7.70

7.90

8.10

June 30, 20XX 7.60 From:June 1, 20XX Through:
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6.90

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Potassium Control Material: Level 3

7.50 X assign

7.30

7.10


image7.emf
Analyte:

Lot #: 1-123 19/4/20XX X assign SD assign 0.4

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Value

115.5

116.0116.8115.7116.1116.0115.7116.3115.6116.6116.0 116.4115.8 116.1116.0 117.0116.6115.1 115.3115.9116.2116.4115.3116.4116.6115.9116.0115.1116.1115.3116.6116.2116.8115.1116.4

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 16/6 17/6 17/6 18/6 19/6 20/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 30/6

1.3%

116.0

116.4

116.8

117.2

June 30, 20XX 116.0 From:June 1, 20XX Through:

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Sodium Control Material: Level 1

116.0

115.6

115.2
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e

114.8


image8.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX SD assign 0.6

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Value

157.4

156.8155.8157.2157.0156.5156.2157.2157.6156.8156.6 156.4157.4 157.8158.0 155.4157.4158.6 156.4157.0157.2155.8157.6157.0157.8155.2157.2156.2157.6157.0157.8157.6157.8158.4157.0

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 16/6 17/6 17/6 18/6 19/6 20/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 30/6

1.3%

157.0

158.2

158.8

June 30, 20XX 157.0 From:June 1, 20XX Through:

155.8
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e

155.2

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Sodium Control Material: Level 3

157.0 X assign

157.6

156.4


image1.emf
Analyte:

Lot #: 1-123 19/4/20XX 1.42 SD assign 0.01

Target Value 1.40 TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Value

1.42

1.431.401.421.431.421.411.441.421.431.411.421.411.401.421.421.431.411.421.431.441.431.431.441.441.441.431.451.451.441.461.441.451.44

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/6/24/625/626/627/628/628/628/629/629/630/630/6

1.39

3.60%

1.42

1.43

1.44

1.45

June 30, 20XX
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From:June 1, 20XX Through:

1.41

1.40

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Calcium Control Material: Level 1

 assign


image2.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX 3.19 SD assign 0.03

Target Value 3.19 TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Value

3.19

3.223.133.193.203.183.173.243.193.213.173.193.163.143.193.203.223.163.193.203.233.213.183.243.233.253.223.273.263.243.283.243.273.22

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/6/24/625/626/627/628/628/628/629/629/630/630/6

3.60%

3.19

3.22

3.25

3.28

June 30, 20XX From:June 1, 20XX Through:

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Calcium Control Material: Level 3

 assign

3.16

3.13

3.1
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image3.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX 3.48 SD assign 0.05

Target Value 3.39 TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Value

3.51

3.403.483.463.513.453.483.563.523.533.453.483.403.483.523.453.343.433.413.383.463.403.483.343.433.383.473.443.433.403.503.473.393.353.403.483.363.473.42

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/611/612/613/614/615/615/615/615/615/615/616/617/618/619/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/628/629/630/630/630/6

3.33

6.90%

3.48

3.53

3.58

3.63

June 30, 20XX

C
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o

l

 

V
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l
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e

From:June 1, 20XX Through:

3.43

3.38

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Glucose Control Material: Level 1

 assign


