Aide de travail 1 : Fréquence de révision des dossiers 909

| AWEsome Numbers Inc. | Processus de contrôle qualité optimisés – Sigma | Qualité de laboratoire axée sur le patient |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Processus de contrôle qualité optimisé |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sigma de | Sigma à | Stratégie de CQ n° | Règle de CQ | Fréquence d’échantillonnage | Révision des dossiers des travailleurs de première ligne | Révision des dossiers des superviseurs | Enquête et mesure pour l’amélioration de la qualité |
| 6,01 | 999,0 | 1 | 1-3,5s | Routine | 1x/semaine | 1x/4 semaines | Aucun |
| 5,51 | 6,00 | 2 | 1-3,5s | Routine | 1x/semaine | 1x/4 semaines | Aucun |
| 5,01 | 5,50 | 3 | 1-3,0s | Routine | 1x/semaine | 1x/4 semaines | Aucun |
| 4,50 | 5,00 | 4 | 1-2,5s | Routine | 1x/semaine | 1x/4 semaines | Aucun |
| 4,01 | 4,50 | 5 | 1-2,0s | Fréq. d’augm. 1 | 1x/semaine | 1x/2 semaines | Si la marge d’erreur est inférieure/pire que celle des pairs |
| 3,51 | 4,00 | 6 | 1-2,0s | Fréq. d’augm. 2 | 2x/semaine | 1x/semaine |  |
| 3,01 | 3,50 | 7 | 1-2,0s | Fréq. d’augm. 3 | 2x/semaine | 1x/semaine |  |
| 2,51 | 3,00 | 8 | 1-2,0s | Fréq. d’augm. 4 | 1x/jour | 2x/semaine | Oui ! Il doit être amélioré. |
| 2,00 | 2,50 | X | Arrêtez ! NON, NE communiquez AUCUN résultat avant que la qualité acceptable soit vérifiée (erreur totale [TE] < TEa). Menez une enquête, prenez des mesures et répétez les patients précédents comme indiqué dans le processus n° Q-111 |  |  |  |  |

Il s’agit d’UN SEUL plan de stratégie de CQ possible. Veuillez l’approuver ou le modifier avant sa mise en œuvre !

| Processus de sélection de la stratégie de contrôle qualité 1. Définir la valeur réelle de chaque échantillon conformément à la politique/hiérarchie du laboratoire 2. Définir la limite TEa pour chaque échantillon conformément à la politique/hiérarchie du laboratoire 3. Rassembler la moyenne et l’écart-type récents de tous les échantillons de contrôle qualité 4. Calculer Sigma pour chaque échantillon 5. Sélectionner la stratégie de contrôle qualité pour chaque échantillon en fonction de la valeur Sigma Pourquoi utiliser des stratégies distinctes à chaque niveau ? Le changement peut survenir à un niveau et pas à l’autre Vérifier le diagramme. La valeur Sigma du niveau 2 est rarement la même que celle du niveau 1 Aucune stratégie unique ne fonctionne pour un test où le Sigma de niveau 1 est de 2,1 et le Sigma de niveau 2 est de 6,9 Comment pouvez-vous mettre en œuvre des stratégies distinctes à chaque niveau ? Ce n’est pas difficile. Consultez les détails dans la FAQ à l’adresse www.awesome-numbers.org | 30 combinaisons de niveau 1:niveau 2 – 8 tests dans 6 laboratoires |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comparer Sigma de niveau 1 niveau 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Niveau 2 | 14 |  | Niveau 1 |  | 3,1 |  |
|  |  | 12 10 8 6 4 2 0 |  | Niveau 2 |  | 6,9 |  |
|  |  | 0 | 5 |  | 10 |  | 15 |
|  | Niveau 1 |  |  |  |  |  |  |

| (c) Zoe C. Brooks 1995-2013 | zoe@awesome-numbers.org | www.awesome-numbers.org. |
| --- | --- | --- |