- Sélectionnez un test.

- Sélectionnez les matériaux de contrôle appropriés.

- Déterminez vos limites TEA

  - Sélectionnez le TEA pour le test ; consignez les ressources utilisées pour la sélection.

  - Sélectionnez la valeur cible (Concentration de décision clinique) pour chaque contrôle ; consignez la ressource utilisée pour la sélection.

  - Calculez le TEA en unités.

- Déterminez les performances actuelles de la méthode

  - Calculez la moyenne de la méthode actuelle à partir d’un système stable pour chaque contrôle.

  - Calculez l’écart-type de la méthode actuelle à partir d’un système stable pour chaque contrôle.

  - Calculez la SEc et le Sigma-métrique pour chaque contrôle ; si la SEc est nulle ou un nombre négatif, alors votre TE ≥ TEA.  Arrêtez immédiatement de communiquer les résultats des patients, vérifiez vos quatre chiffres clés de qualité et corrigez le ou les problèmes

- Sélectionnez les règles de contrôle appropriées

  - Choisissez l’outil de sélection CQ de sigma-métrique approprié pour le nombre de contrôles utilisés pour le test.

  - Localisez la valeur Sigma-métrique sur l’échelle Sigma (échelle en haut de l’axe X).

  - Validez la valeur Sigma-métrique par rapport à l’échelle SEc (échelle en bas de l’axe X).

  - Tracez une ligne verticale de la valeur Sigma-métrique à la valeur SEc.

  - Évaluez la probabilité de rejet par erreur là où la ligne Sigma croise la courbe de puissance de la règle de CQ.

  - Identifiez les règles potentielles de contrôle qualité dans lesquelles Ped est ≥ 0,90 (90 %).

  - Évaluez les taux de faux rejet des règles potentielles de contrôle qualité à partir du tableau [≤ 0,05 (5 %)].

  - Sélectionnez la règle de CQ appropriée et le nombre total de mesures de contrôle (N) qui offrent le coût le plus bas et le plus de facilité à mettre en œuvre.

- Surveillance continue du contrôle qualité

  - Créez le tableau de contrôle qualité.

  - Déterminez la fréquence à laquelle un superviseur examinera le tableau de contrôle qualité, en fonction de Sigma-métrique.

  - Lancez une mesure corrective si SEc et Sigma sont faibles.

  - Développez un processus normalisé pour enquêter sur les violations des règles de CQ à partir de données de contrôle qualité quotidiennes, récapitulatives et évaluées par des pairs.

  - Surveillez l’exactitude, la précision, la SEc et le Sigma au moins une fois par mois.

  - Prenez des mesures correctives lorsqu’il y a lieu, en continuant à cibler les systèmes analytiques peu performants.

- Documentez l’ensemble de ce processus.

- Formez le personnel analytique.

- Communiquez avec la haute direction concernant les besoins du laboratoire pour avoir un processus de contrôle qualité complet.