Document 1 : Sélection de règle de CQ 1003

Échelle sigma

3σ

Probabilité de rejet (P)

Outil de sélection CQ de sigma-métrique pour le contrôle à deux niveaux

| 4σ 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4,65 5σ 3,65 2,65 1,65 | R 1 2 0,00 13,5s 0,00 13s 0,01 0,03 13s/22s/R4s 12,5s 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 6 12,5s 0,04 0,03 13s/22s/R4s/41s 0,03 13s/22s/R4s/41s/8x 0,07 13s/2 sur 32s/R4s/31s/6x 4,0 N Ped Pfr 5,65 |
| --- | --- |

Erreur systématique (SE, multiples de s)

| Test |  |
| --- | --- |
| Erreur totale admissible (TEa%) ou (unités TEa) |  |
| Concentration de décision clinique |  |
| Imprécision observée (CV%) ou (unités d’écart-type) |  |
| Inexactitude observée (% biais) ou (unités de biais) |  |
| Sigma [(TEa% - Biais%) / CV%] ou [(TEaUnités - Biaisunités) / écart-typeunités] |  |
| Erreur systématique critique |  |
| [Sigma - 1,65] |  |
| Procédure de CQ sélectionnée |  |
| Analyste |  |
| Date |  |

Outil de sélection CQ de sigma-métrique pour le contrôle à trois niveaux

Probabilité de rejet (P)

R

5σ

4σ

Échelle sigma

| 3,0 2,0 1,0 0,0 3σ 0,1 0,0 1,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4,65 3,65 2,65 1,65 | 13s/2 sur 32s/R4s/31s 13s/2 sur 32s/R4s/31s 13s/2 sur 32s/R4s/31s/6x 4,0 13s 13s 12,5s 13s 1 3 3 6 0,00 0,01 0,03 0,00 3 0,02 1 1 1 1 1 1 6 0,05 2 3 0,03 1 6 0,07 13s/2 sur 32s/R4s/31s/6x N Ped Pfr 5,65 |
| --- | --- |

Erreur systématique (SE, multiples de s)

| Test |  |
| --- | --- |
| Erreur totale admissible (TEa%) ou (unités TEa) |  |
| Concentration de décision clinique |  |
| Imprécision observée (CV%) ou (unités d’écart-type) |  |
| Inexactitude observée (% biais) ou (unités de biais) |  |
| Sigma [(TEa% - Biais%) / CV%] ou [(TEaUnités - Biaisunités) / écart-typeunités] |  |
| Erreur systématique critique [Sigma - 1,65] |  |
| Procédure de CQ sélectionnée |  |
| Analyste |  |
| Date |  |