


Évaluation comparative
2010 Hématologie/Coagulation/Microbiologie – 2e événement
Ce rapport affiche le résultat que vous avez rapporté, le résultat attendu, la moyenne, l’écart-type, le SDI (indice de déviation standard) et votre note pour chaque échantillon testé. Le SDI (indice de déviation standard) compare le résultat de votre laboratoire à la moyenne du groupe de comparaison. Il est défini comme suit :
SDI =	
Les analytes notés pour le CMS sont désignés par (**) ; les scores de ces analytes sont envoyés au CMS et sont utilisés pour déterminer les scores globaux pour chaque spécialité/sous-spécialité du CMS.
	2010 Hématologie/Coagulation/Liquide organique – 2e événement

	

	HÉMATOLOGIE – 5S

	Analyte/Méthode
	Échantillon
	Résultat rapporté
	Résultat attendu
	Moyenne
	Écart-type
	SDI (indice de déviation standard)
	Note

	Hématocrite (Hem – 5S) (%)**
Sysmex XE-2100
Hémoglobine (Hem – 5S) (g/dL) **
Sysmex XE-2100
	XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
	18
45
19
44
34
5,8
15,9
6,6
15,6
11,6
	16 – 19
42 – 48
17 – 21
41 – 48
31 – 36
5,3 – 6,2
14,6 – 17,0
6,0 – 7,0
14,4 – 16,7
10,7 – 12,4
	17,3
45,0
19,1
44,6
33,8
5,76
15,80
6,49
15,55
11,51
	0,4
0,6
0,3
0,7
0,5
0,07
0,16
0,09
0,14
0,12
	1,8
0,0
-0,3
-0,9
0,4
0,6
0,6
1,2
0,4
0,7
	Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable

	Nombre de plaquettes (Hem – 5S) (x 10E9/L) **
Sysmex XE-2100
IDR (Indice de distribution des globules rouges) (Hem – 5S) (%)
Sysmex XE-2100
	XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
	61
489
336
113
209
16,1
14,6
15,6
13,6
15,3
	43 – 72
363 – 606
250 – 418
87 – 147
158 – 265
15,9 – 16,7
14,2 – 15,0
15,2 – 16,0
13,2 – 14,0
14,9 – 15,6
	57,4
484,8
333,7
117,3
211,8
16,31
14,62
15,60
13,64
15,24
	2,8
11,0
8,2
4,7
7,0
0,12
0,11
0,13
0,12
0,11
	1,3
0,4
0,3
-0,9
-0,4
-1,7
-0,2
0,0
-0,3
0,5
	Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable

	Numération des globules rouges (Hem – 5S) (x 10E12/L) **
Sysmex XE-2100
Numération des réticulocytes (Hem – 5S) (%)
Sysmex XE-2100
	XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
XE-06
XE-07
	2,36
5,28
2,60
5,25
4,23
6,10
0,95
	2,18 – 2,47
4,89 – 5,53
2,39 – 2,71
4,91 – 5,55
3,94 – 4,46
4,62 – 6,74
0,74 – 1,22
	2,321
5,208
2,551
5,234
4,202
5,676
0,983
	0,028
0,051
0,031
0,061
0,044
0,352
0,073
	1,4
1,4
1,6
0,3
0,6
1,2
-0,4

	Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable

	Numération des globules blancs (Hem – 5S) (x 10E9/L) **
Sysmex XE-2100
	XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
	2,9
18,0
6,9
3,0
6,7
	2,4 – 3,4
14,9 – 20,3
5,6 – 7,7
2,4 – 3,4
5,8 – 7,9
	2,91
17,59
6,68
2,90
6,85
	0,10
0,43
0,19
0,10
0,19
	-0,1
1,0
1,2
1,0
-0,3
	Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
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	ÉVALUATION
D’ORIGINE
	CGL-C 2010 Coagulation, Limité

	Test
Unité de mesure Groupe de pairs
	Statistiques de l’évaluation et de la méthode comparative
	Tracé de la distance relative de vos résultats par rapport à la cible en pourcentage de l’écart autorisé

	
	Échantillon
	Votre résultat
	
	
	Nombre de laboratoires
	Limites d’acceptabilité
	Votre note
	

	
	
	
	Moyenne
	Écart-type
	
	SDI (indice de déviation standard)
	Inférieur
	Supérieur
	
	Enquête
	-100----------------Moyenne---------------+100

	PT, quant
Secondes
SIEMENS INNOVIN
SIEMENS BCS, BCS XP
	CGL-11
CGL-12
CGL-13
CGL-14
CGL-15
	28,5
42,4
28,5
11,5
28,1
	27,51
41,44
27,34
11,28
27,28
	1,04
1,81
0,97
0,25
1,02
	190
189
190
189
189
	+0,9
+0,5
+1,2
+0,9
+0,8
	23,3
35,2
23,2
9,5
23,1
	31,7
47,7
31,5
13,0
31,4
	Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
	CGL-C 2010
CGL-B 2010
CGL-A 2010
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	Test
Unité de mesure Groupe de pairs
	Statistiques de l’évaluation et de la méthode comparative
	Tracé de la distance relative de vos résultats par rapport à la cible en pourcentage de l’écart autorisé

	
	Échantillon
	Votre résultat
	
	
	Nombre de laboratoires
	Limites d’acceptabilité
	Votre note
	

	
	
	
	Moyenne
	Écart-type
	
	SDI (indice de déviation standard)
	Inférieur
	Supérieur
	
	Enquête
	-100----------------Moyenne---------------+100

	PTT activé, quant
Secondes
SIEMENS ACTIN FSL
SIEMENS BCS, BCS XP
	CGL-11
CGL-12
CGL-13
CGL-14
CGL-15
	56
72
58
29
56
	53,5
70,4
53,3
27,5
53,2
	1,6
2,6
1,6
0,7
1,6
	183
183
181
180
182
	+1,6
+0,6
+2,9
+2,3
+1,7
	45
59
45
23
45
	62
81
62
32
62
	Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
	CGL-C 2010
CGL-B 2010
CGL-A 2010
	[image: ]

	Test
Unité de mesure
Groupe de pairs
	Statistiques de l’évaluation et de la méthode comparative
	Tracé de la distance relative de vos résultats par rapport à la cible en pourcentage de l’écart autorisé

	
	Échantillon
	Votre résultat
	
	
	Nombre de laboratoires
	Limites d’acceptabilité
	Votre note
	

	
	
	
	Moyenne
	Écart-type
	
	SDI (indice de déviation standard)
	Inférieur
	Supérieur
	
	Enquête
	-100----------------Moyenne---------------+100

	Fibrinogène
mg/dL
SIEMENS MULTIFIBREN U
SIEMENS BCS, BCS XP
	CGL-11
CGL-12
CGL-13
CGL-14
CGL-15
	<A>
	330,40
346,80
293,40
325,20
297,70
	304,383
333,150
304,898
309,180
303,602
	25,145
21,662
25,646
25,129
26,581
	128
127
128
128
128
	+1,0
+0,6
-0,4
+0,6
-0,2
	243,50
266,51
243,91
247,34
242,88
	365,26
399,78
365,88
371,02
364,33
	Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
	CGL-C 2010
CGL-B 2010
CGL-A 2010
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<A>- Les données rapportées par les instruments Siemens Diagnostics BCS, BCS XP et Siemens Diagnostics BCT sont combinées statistiquement.
Le College of American Pathologists recommande de ne pas utiliser le résultat de cette comparaison interlaboratoire comme seul critère pour juger la performance d’un laboratoire clinique individuel.
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	Nom du programme
	Formule sanguine complète
	
	Date du rapport :
	15/02/2013

	Date de la commande
	25 septembre 2012
	
	Numéro de rapport :
	8
	4

	Code de la commande
	H123
	
	
	

	
	
	Ce programme est conçu selon ZINQAP

	État du rapport :
	FINAL
	Protocole du programme d’hématologie (ID01)

	Résumé

	Nombre de laboratoires inscrits
	136
	
	

	Nombre de réponses reçues
	99
	
	

	Évaluations statistiques
	Les statistiques ont été calculées à partir du consensus de la moyenne robuste

	Traçabilité métrologique
	Il n’existe aucune traçabilité métrologique de valeurs reposant sur un consensus.

	Méthode utilisée (si n est inférieur à 30 pour chaque méthode, les statistiques de la méthode ne seront pas affichées)

	Votre réponse

	ID du laboratoire

	Étiquette de l’échantillon
	FSC (formule sanguine complète) 1
Votre réponse
	
	Taille de l’échantillon reposant sur le consensus
	Incertitude de la mesure

	Nom de l’analyte
	Unités
	
	Score Z
	Valeur
	(n)
	Écart- type
	

	Globules blancs
Globules rouges
Hémoglobine
Hématocrite
MCV
Plaquettes
	103 ul
106 ul
g dl
%
fl
103 ul
	4,50
3,36
10,40
26,6
79,2
204
	-0,18
-0,19
0,34
-0,78
-0,64
0,17
	4,60
3,38
10,3
28,5
82,7
196
	90
90
91
90
88
90
	0,52
0,10
0,30
2,37
5,49
48,93
	0,07
0,01
0,04
0,31
0,73
6,45

	Exemple de commentaire de réponse

	Étiquette de l’échantillon
	FSC (formule sanguine complète) 2
Votre réponse
	
	Taille de l’échantillon reposant sur le consensus
	Incertitude de la mesure

	Nom de l’analyte
	Unités
	
	Score Z
	Valeur
	(n)
	Écart- type
	

	Globules blancs
Globules rouges
Hémoglobine
Hématocrite
MCV
Plaquettes
	103 ul
106 ul
g dl
%
fl
103 ul
	2,40
2,75
7,40
19,4
70,5
142
	-0,59
-1,80
0,00
-1,15
-0,88
0,32
	2,62
2,87
7,4
21,1
74,5
132
	89
89
90
89
88
89
	0,37
0,07
0,22
1,48
4,52
31,13
	0,05
0,01
0,03
0,20
0,60
4,13



Exemple de commentaire de réponse :
	

	[FIN DU RAPPORT]
Rapport autorisé par
Coordonnateur des programmes L MUNAMATI
Tél. : +263 4 790726/9 Fax : 791474

	Signature : I MUNAMATI
© ZINQAP (Confidentiel, non destiné à la publication)
	Date.
	15/02/20
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