Évaluation comparative

2010 Hématologie/Coagulation/Microbiologie – 2e événement

Ce rapport affiche le résultat que vous avez rapporté, le résultat attendu, la moyenne, l’écart-type, le SDI (indice de déviation standard) et votre note pour chaque échantillon testé. Le SDI (indice de déviation standard) compare le résultat de votre laboratoire à la moyenne du groupe de comparaison. Il est défini comme suit :

SDI =	Résultat rapporté - Moyenne du groupe de comparaisonÉcart-type du groupe de comparaison

Les analytes notés pour le CMS sont désignés par (**) ; les scores de ces analytes sont envoyés au CMS et sont utilisés pour déterminer les scores globaux pour chaque spécialité/sous-spécialité du CMS.

| 2010 Hématologie/Coagulation/Liquide organique – 2e événement |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HÉMATOLOGIE – 5S |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyte/Méthode | Échantillon | Résultat rapporté | Résultat attendu | Moyenne | Écart-type | SDI (indice de déviation standard) | Note |
| Hématocrite (Hem – 5S) (%)** Sysmex XE-2100 Hémoglobine (Hem – 5S) (g/dL) ** Sysmex XE-2100 | XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 | 18 45 19 44 34 5,8 15,9 6,6 15,6 11,6 | 16 – 19 42 – 48 17 – 21 41 – 48 31 – 36 5,3 – 6,2 14,6 – 17,0 6,0 – 7,0 14,4 – 16,7 10,7 – 12,4 | 17,3 45,0 19,1 44,6 33,8 5,76 15,80 6,49 15,55 11,51 | 0,4 0,6 0,3 0,7 0,5 0,07 0,16 0,09 0,14 0,12 | 1,8 0,0 -0,3 -0,9 0,4 0,6 0,6 1,2 0,4 0,7 | Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable |
| Nombre de plaquettes (Hem – 5S) (x 10E9/L) ** Sysmex XE-2100 IDR (Indice de distribution des globules rouges) (Hem – 5S) (%) Sysmex XE-2100 | XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 | 61 489 336 113 209 16,1 14,6 15,6 13,6 15,3 | 43 – 72 363 – 606 250 – 418 87 – 147 158 – 265 15,9 – 16,7 14,2 – 15,0 15,2 – 16,0 13,2 – 14,0 14,9 – 15,6 | 57,4 484,8 333,7 117,3 211,8 16,31 14,62 15,60 13,64 15,24 | 2,8 11,0 8,2 4,7 7,0 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 | 1,3 0,4 0,3 -0,9 -0,4 -1,7 -0,2 0,0 -0,3 0,5 | Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable |
| Numération des globules rouges (Hem – 5S) (x 10E12/L) ** Sysmex XE-2100 Numération des réticulocytes (Hem – 5S) (%) Sysmex XE-2100 | XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 XE-06 XE-07 | 2,36 5,28 2,60 5,25 4,23 6,10 0,95 | 2,18 – 2,47 4,89 – 5,53 2,39 – 2,71 4,91 – 5,55 3,94 – 4,46 4,62 – 6,74 0,74 – 1,22 | 2,321 5,208 2,551 5,234 4,202 5,676 0,983 | 0,028 0,051 0,031 0,061 0,044 0,352 0,073 | 1,4 1,4 1,6 0,3 0,6 1,2 -0,4 | Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable |
| Numération des globules blancs (Hem – 5S) (x 10E9/L) ** Sysmex XE-2100 | XE-06 XE-07 XE-08 XE-09 XE-10 | 2,9 18,0 6,9 3,0 6,7 | 2,4 – 3,4 14,9 – 20,3 5,6 – 7,7 2,4 – 3,4 5,8 – 7,9 | 2,91 17,59 6,68 2,90 6,85 | 0,10 0,43 0,19 0,10 0,19 | -0,1 1,0 1,2 1,0 -0,3 | Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable |

|  | College of American Pathologists 325 Waukegan Road, Northfield, Illinois 60093-2750 800-323-4040 ● http://www.cap.org |  |  |  |  | Numéro CAP : |  | [Texte expurgé] |  |  |  | Kit n° 1 |  |  |  |  |  | ID du kit : |  |  |  |  | 23052533 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Établissement : |  | [Texte expurgé] [Texte expurgé] [Texte expurgé] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kit envoyé par la poste : |  |  |  |  | 13/09/2010 |
|  |  |  |  |  |  | À l’attention de : Ville/État : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Évaluation d’origine : |  |  |  |  | 14/10/2010 |
|  | Promouvoir l’excellence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉVALUATION D’ORIGINE |  |  |  |  |  | CGL-C 2010 Coagulation, Limité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Unité de mesure Groupe de pairs |  | Statistiques de l’évaluation et de la méthode comparative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tracé de la distance relative de vos résultats par rapport à la cible en pourcentage de l’écart autorisé |  |  |  |  |
|  |  | Échantillon |  | Votre résultat |  |  |  |  |  | Nombre de laboratoires | Limites d’acceptabilité |  |  |  |  |  | Votre note |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Moyenne |  | Écart-type |  | SDI (indice de déviation standard) |  | Inférieur | Supérieur |  |  |  |  | Enquête |  |  | -100----------------Moyenne---------------+100 |  |
| PT, quant Secondes SIEMENS INNOVIN SIEMENS BCS, BCS XP |  | CGL-11 CGL-12 CGL-13 CGL-14 CGL-15 |  | 28,5 42,4 28,5 11,5 28,1 |  |  | 27,51 41,44 27,34 11,28 27,28 |  | 1,04 1,81 0,97 0,25 1,02 | 190 189 190 189 189 | +0,9 +0,5 +1,2 +0,9 +0,8 |  | 23,3 35,2 23,2 9,5 23,1 | 31,7 47,7 31,5 13,0 31,4 |  | Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable |  |  | CGL-C 2010 CGL-B 2010 CGL-A 2010 |  |  |  |  |
| Test Unité de mesure Groupe de pairs |  | Statistiques de l’évaluation et de la méthode comparative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tracé de la distance relative de vos résultats par rapport à la cible en pourcentage de l’écart autorisé |  |  |  |  |
|  |  | Échantillon |  | Votre résultat |  |  |  |  |  | Nombre de laboratoires | Limites d’acceptabilité |  |  |  |  |  | Votre note |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Moyenne |  | Écart-type |  | SDI (indice de déviation standard) |  | Inférieur | Supérieur |  |  |  |  | Enquête |  |  | -100----------------Moyenne---------------+100 |  |
| PTT activé, quant Secondes SIEMENS ACTIN FSL SIEMENS BCS, BCS XP |  | CGL-11 CGL-12 CGL-13 CGL-14 CGL-15 |  | 56 72 58 29 56 |  |  | 53,5 70,4 53,3 27,5 53,2 |  | 1,6 2,6 1,6 0,7 1,6 | 183 183 181 180 182 | +1,6 +0,6 +2,9 +2,3 +1,7 |  | 45 59 45 23 45 | 62 81 62 32 62 |  | Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable |  |  | CGL-C 2010 CGL-B 2010 CGL-A 2010 |  |  |  |  |
| Test Unité de mesure Groupe de pairs |  | Statistiques de l’évaluation et de la méthode comparative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tracé de la distance relative de vos résultats par rapport à la cible en pourcentage de l’écart autorisé |  |  |  |  |
|  |  | Échantillon |  | Votre résultat |  |  |  |  |  | Nombre de laboratoires | Limites d’acceptabilité |  |  |  |  |  | Votre note |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Moyenne |  | Écart-type |  | SDI (indice de déviation standard) |  | Inférieur | Supérieur |  |  |  |  | Enquête |  |  | -100----------------Moyenne---------------+100 |  |
| Fibrinogène mg/dL SIEMENS MULTIFIBREN U SIEMENS BCS, BCS XP |  | CGL-11 CGL-12 CGL-13 CGL-14 CGL-15 | <A> |  | 330,40 346,80 293,40 325,20 297,70 |  | 304,383 333,150 304,898 309,180 303,602 |  | 25,145 21,662 25,646 25,129 26,581 | 128 127 128 128 128 | +1,0 +0,6 -0,4 +0,6 -0,2 |  | 243,50 266,51 243,91 247,34 242,88 | 365,26 399,78 365,88 371,02 364,33 |  | Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable |  |  | CGL-C 2010 CGL-B 2010 CGL-A 2010 |  |  |  |  |

<A>- Les données rapportées par les instruments Siemens Diagnostics BCS, BCS XP et Siemens Diagnostics BCT sont combinées statistiquement.

Le College of American Pathologists recommande de ne pas utiliser le résultat de cette comparaison interlaboratoire comme seul critère pour juger la performance d’un laboratoire clinique individuel.

| Programme national d’assurance qualité du Zimbabwe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page 1 sur 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Texte expurgé] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zimbabwe |  |  |  |
| Nom du programme |  |  | Formule sanguine complète |  |  |  |  |  | Date du rapport : |  |  |  | 15/02/2013 |  |
| Date de la commande |  |  | 25 septembre 2012 |  |  |  |  |  | Numéro de rapport : |  |  |  | 8 | 4 |
| Code de la commande |  |  | H123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ce programme est conçu selon ZINQAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| État du rapport : |  |  | FINAL |  |  | Protocole du programme d’hématologie (ID01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résumé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de laboratoires inscrits |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de réponses reçues |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Évaluations statistiques |  |  |  | Les statistiques ont été calculées à partir du consensus de la moyenne robuste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traçabilité métrologique |  |  |  | Il n’existe aucune traçabilité métrologique de valeurs reposant sur un consensus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Méthode utilisée (si n est inférieur à 30 pour chaque méthode, les statistiques de la méthode ne seront pas affichées) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Votre réponse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID du laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étiquette de l’échantillon |  |  |  | FSC (formule sanguine complète) 1 Votre réponse |  | Taille de l’échantillon reposant sur le consensus |  |  |  |  |  | Incertitude de la mesure |  |  |
| Nom de l’analyte | Unités |  |  |  | Score Z | Valeur |  | (n) |  | Écart- type |  |  |  |  |
| Globules blancs Globules rouges Hémoglobine Hématocrite MCV Plaquettes |  | 103 ul 106 ul g dl % fl 103 ul |  | 4,50 3,36 10,40 26,6 79,2 204 | -0,18 -0,19 0,34 -0,78 -0,64 0,17 | 4,60 3,38 10,3 28,5 82,7 196 |  | 90 90 91 90 88 90 |  | 0,52 0,10 0,30 2,37 5,49 48,93 |  | 0,07 0,01 0,04 0,31 0,73 6,45 |  |  |
| Exemple de commentaire de réponse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étiquette de l’échantillon |  |  |  | FSC (formule sanguine complète) 2 Votre réponse |  | Taille de l’échantillon reposant sur le consensus |  |  |  |  |  | Incertitude de la mesure |  |  |
| Nom de l’analyte | Unités |  |  |  | Score Z | Valeur |  | (n) |  | Écart- type |  |  |  |  |
| Globules blancs Globules rouges Hémoglobine Hématocrite MCV Plaquettes |  | 103 ul 106 ul g dl % fl 103 ul |  | 2,40 2,75 7,40 19,4 70,5 142 | -0,59 -1,80 0,00 -1,15 -0,88 0,32 | 2,62 2,87 7,4 21,1 74,5 132 |  | 89 89 90 89 88 89 |  | 0,37 0,07 0,22 1,48 4,52 31,13 |  | 0,05 0,01 0,03 0,20 0,60 4,13 |  |  |

Exemple de commentaire de réponse :

| [FIN DU RAPPORT] Rapport autorisé par Coordonnateur des programmes L MUNAMATI Tél. : +263 4 790726/9 Fax : 791474 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signature : I MUNAMATI © ZINQAP (Confidentiel, non destiné à la publication) | Date. | 15/02/20 |