Fiche de travail : Calculs de PT 1106

Instructions : Calculer le SDI (indice de déviation standard) et les limites d’acceptabilité. En fonction de la plage acceptable, déterminez votre note pour l’échantillon d’enquête. Les deux premières lignes sont déjà remplies.
Les performances CLIA acceptables pour la thyroxine libre sont la valeur cible écart-type ±3 du groupe de PT.
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Unité de mesure Groupe de pairs
	Statistiques de l’évaluation et de la méthode comparative

	
	
	
	
	
	
	
	Limites d’acceptabilité
	

	
	Échantillon
	Votre résultat
	Moyenne
	Écart-type
	N
	SDI
	Inférieur
	Supérieur
	Votre note

	Thyroxine libre (ng/dl)
	CH-01

	4,5
	4,64
	0,26
	45
	(4,5 - 4,64) / 0,26 = -0,5
	4,64 – 3(0,26) = 3,86
	4,64 + 3(0,26) = 5,42
	acceptable

	Siemens Advia Centaur, XP
	CH-02

	2,4
	2,66
	0,19
	59
	(2,4 – 2,66) / 0,19 = -1,4
	2,66 – 3(0,19) = 2,09
	2,66 + 3(0,19) = 3,23
	acceptable

	Siemens Advia Centaur rgt
	CH-03

	1,0
	1,13
	0,08
	45
	

	
	
	

	
	CH-04

	1,8
	2,07
	0,14
	33
	
	
	
	

	
	CH-05

	2,2
	2,37
	0,12
	45
	
	
	
	



L’échantillon d’enquête CH-01 est supérieur/inférieur à la moyenne du groupe (valeur cible). Votre résultat est de _______ écarts-types de groupe par rapport à la moyenne du groupe de pairs.Entourez une réponse

L’échantillon d’enquête CH-02 est supérieur/inférieur à la moyenne du groupe (valeur cible). Votre résultat est de _______ écarts-types de groupe par rapport à la moyenne du groupe de pairs.Entourez une réponse

L’échantillon d’enquête CH-03 est supérieur/inférieur à la moyenne du groupe (valeur cible). Votre résultat est de _______ écarts-types de groupe par rapport à la moyenne du groupe de pairs.Entourez une réponse

L’échantillon d’enquête CH-04 est supérieur/inférieur à la moyenne du groupe (valeur cible). Votre résultat est de _______ écarts-types de groupe par rapport à la moyenne du groupe de pairs.Entourez une réponse

L’échantillon d’enquête CH-05 est supérieur/inférieur à la moyenne du groupe (valeur cible). Votre résultat est de ________ écarts-types de groupe par rapport à la moyenne du groupe de pairs.Entourez une réponse

Le SDI (indice de déviation standard) permet à votre laboratoire d’évaluer vos performances dans le contexte de laboratoires pairs. Même si les performances sont satisfaisantes pour cet analyte, votre évaluation du test de thyroxine libre peut indiquer l’existence d’un problème avec 	(__ _ __ l’exactitude) (____ la précision) dans votre laboratoire.cochez toutes les réponses qui s’appliquent


[image: ]En utilisant le SDI (indice de déviation standard) calculé pour chaque échantillon d’enquête, tracez un cercle pour indiquer l’emplacement de vos échantillons d’enquête par rapport à la moyenne du groupe de pairs. CH-01 et CH02 sont déjà faits.
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