Aide de travail 1 : Comparaison des programmes EEQ1214

Contrôle qualité interne  – un laboratoire unique analysant les contrôles et prenant des décisions internes immédiates sur l’acceptation ou le rejet des analyses. Le contrôle qualité interne (IQC) fournit une bonne estimation de l’imprécision de la méthode en examinant le SD (écart type) et le %CV.

Contrôle qualité externe – un programme qui implique de nombreux laboratoires analysant les mêmes échantillons (matériaux de contrôle ou échantillons PT). Cela permet aux laboratoires individuels de comparer leurs performances à celles d’un groupe de pairs. Le contrôle qualité externe (EQC) est utile pour estimer le biais ou l’inexactitude d’une méthode.

# Comparaison des programmes EEQ

|  | Test de capacité (PT) | Comparaison interlaboratoire |
| --- | --- | --- |
| Description | De nombreux laboratoires analysant des échantillons de PT du même groupe soumettent leurs résultats pour chaque échantillon au fournisseur de PT | De nombreux laboratoires analysant le même numéro de lot de matériel de contrôle soumettent des statistiques récapitulatives mensuelles (Moyenne, écart type, nombre de mesures de contrôle) à une base de données centrale. |
| Données soumises | Les résultats obtenus à partir des tests ont fourni des échantillons de PT. - Doivent être analysées de la même manière que les tests sur les patients. - Recevoir et analyser 1 à 5 échantillons par discipline. - Les échantillons peuvent nécessiter une manipulation et une reconstitution particulières. | Statistiques récapitulatives mensuelles calculées à partir des tests de contrôle qualité de routine conformément au calendrier du protocole de contrôle qualité de votre laboratoire |
| Fréquence | 2 à 4 événements par an - se référer au calendrier des tests de capacité | mensuelle |
| Valeurs de l’échantillon | Inconnues au moment des tests | Connues au moment des tests - les nouvelles mesures de contrôle devraient montrer la même distribution que les mesures de contrôle passées si le système est stable. |
| Fournisseur | Fournisseur de PT accrédité | Fabricants de matériaux de contrôle qualité |
| Informations fournies par le service | - Capture un instantané des performances de votre test pour un analyte donné à un moment précis - Évalue vos performances - Donne une idée de la quantité de biais présent dans le système analytique. | - Décrit vos performances par rapport à vos pairs. - Excellente source pour déterminer la valeur cible pour chaque contrôle |
| Coût | Coûts supplémentaires pour participer au programme de tests d’un prestataire de PT | Généralement, aucun coût supplémentaire n’est nécessaire pour participer ; service fourni avec l’achat de matériel de contrôle qualité. |
| Délai de réception des rapports | Le délai entre la réception des échantillons de PT pour analyse et le retour du rapport pour examen peut être de quelques mois. | De nombreux fabricants proposent des services en ligne pour obtenir des informations à jour |
| Difficulté | Si le délai de transmission des rapports est long, les laboratoires risquent de ne pas pouvoir détecter et corriger en temps utile les problèmes qui nuisent à la qualité. | Le fabricant des matériaux de contrôle qualité utilisés pour la méthode ne fournit pas ce service |
| Conformité | Exigé par de nombreux organismes de réglementation et d’accréditation | - Facultatif, mais fortement recommandé si le service est proposé - La participation peut répondre aux exigences réglementaires et d’accréditation de l’analyte dans certains pays. |