Document 2 : Phosphatase alcaline du document 1208

|  |  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] |  | Évaluation mensuelle Chimie non dosée |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |  |
|  | Cher client/Chère cliente, Ci-joint vos rapports de contrôle qualité pour le mois de décembre 2012. Sur la base de comparaisons avec le groupe de pairs communiqué, les paramètres énumérés ci-dessous peuvent nécessiter une enquête ou un examen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phosphatase alcaline PNPP, Tampon AMP Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié U/L 37° C |  | Mensuel : Niveau 1 Niveau 2 |  | SDI 2,50 2,53 |  |  | CVR 0,56 0,56 | # Laboratoires 91 91 | # Points 4576 4586 |  |  |  |
|  | Mesure corrective : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Révisé par : |  |  |  |  |  | Date : |  |  |  |  |  |  |

Niveau

1

Niveau

2

|  |  |  |  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] |  |  |  | Aperçu des performances du laboratoire Chimie non dosée |  |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |
| Les statistiques suivantes sont dérivées des données fournies par les utilisateurs et sont fournies par Bio-Rad Laboratories sous forme de service aux clients. Une telle action n’implique pas le support des analytes communiqués et des méthodes de test. Consulter la notice pour connaître les allégations spécifiques relatives aux analytes et les informations sur la stabilité. Les statistiques du groupe de pairs contenues dans ce rapport ne peuvent pas être utilisées sans le consentement écrit exprès de Bio−Rad Laboratories. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acétaminophène Immunoturbidimétrique Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié µmol/L |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI CVR |  | Albumine Pourpre de bromocrésol (BCP) Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié g/L |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : | ● Pair -0,32 1,5 38 1558 |  |  |  | Méthode -0,28 1,4 44 1684 |  |  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : | ● Pair 0,21 0,5 91 4016 |  | Méthode 0,39 0,4 259 9682 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |  |  |  | CVR 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair -0,26 1,1 39 1631 |  | Méthode -0,22 1,1 45 1744 |  |  |  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair 0,27 0,3 91 4025 | Méthode 0,51 0,3 259 9621 |  |  |  |
|  | Phosphatase alcaline PNPP, Tampon AMP Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié U/L 37° C |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  | ALT (ALAT/GPT) UV sans P5P (Pyridoxal-5-Phosphate) Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié U/L 37° C |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair 2,50 0,6 91 4576 |  | Méthode 1,89 0,3 429 17443 |  |  |  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair -1,17 0,8 88 4679 | Méthode 0,15 0,4 260 11899 |  |  |  |
| Niveau 1 |  |  |  |  |  |  | CVR 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair 2,53 0,6 91 4586 |  | Méthode 2,01 0,2 428 17362 |  |  |  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair -0,75 1,1 88 4636 | Méthode -0,14 0,8 262 11829 |  |  |  |
|  | Niveau 2 AST (ASAT/GOT) UV sans P5P (Pyridoxal-5-Phosphate) Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié U/L 37° C |  |  |  |  |  | CVR 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  | Bilirubine, directe/BC (Bilirubine directe (DBIL)) Diazotation Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié µmol/L |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair 0,07 1,1 84 4367 |  | Méthode 0,50 0,7 256 11482 |  |  |  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair -0,49 0,5 88 4265 | Méthode -0,78 0,4 359 14059 |  |  |  |
|  | Niveau 1 |  |  |  |  |  | CVR 1,0 2,0 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |
|  | Niveau 2 SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair -0,30 0,6 85 4378 |  | Méthode -0,29 0,4 260 11514 |  |  |  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : |  | ● Pair -0,26 0,6 90 4297 | Méthode -0,76 0,2 357 13722 |  |  |  |

COPYRIGHT 1991 BIO−RAD LABORATORIES, TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Interprétation suggérée

Les interprétations suivantes doivent être utilisées uniquement à titre indicatif. Chaque laboratoire doit déterminer si un examen de l’exactitude et/ou de la précision est nécessaire et si des mesures correctives peuvent être requises.

| 2,0 C B C B A A CVR 1,0 SDI -1,0 -2,0 0 1,0 2,0 | A Performance acceptable. B Performance acceptable à marginale − Peut indiquer la nécessité d’étudier l’exactitude ou la précision du système de test. C Performance marginale – Des mesures correctives peuvent être nécessaires. - Votre laboratoire assure la coordination de l'exactitude et de la précision sur la base de votre groupe de pairs. - Votre laboratoire assure la coordination de l'exactitude et de la précision en fonction du groupe de méthodes. Note : SDI est une estimation statistique de la précision. Note: CVR est un ratio entre le CV mensuel du laboratoire et le CV mensuel du groupe de pairs et constitue une estimation de la précision. |
| --- | --- |

Mesure corrective :

| Révisé par : | Date : |  |
| --- | --- | --- |

|  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] | Rapport de comparaison de laboratoire Chimie non dosée |  |  |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |
| Les statistiques suivantes sont dérivées des données fournies par les utilisateurs et sont fournies par Bio-Rad Laboratories sous forme de service aux clients. Une telle action n’implique pas le support des analytes communiqués et des méthodes de test. Consulter la notice pour connaître les allégations spécifiques relatives aux analytes et les informations sur la stabilité. Les statistiques du groupe de pairs contenues dans ce rapport ne peuvent pas être utilisées sans le consentement écrit exprès de Bio−Rad Laboratories. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyte Méthode Unités Temp Instrument/Kit Réactif |  |  |  | Niveau 1 |  | Niveau 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mens | Cum | Mens |  | Cum |  |  |  |
| Acétaminophène Immunoturbidimétrique μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié Votre laboratoire Groupe de pairs Série Beckman Coulter UniCel DxC |  |  | Moyenne SD CV CVR (pair) CVR (méthode) SDI (pair) SDI (méthode) # Points Moyenne SD CV # Points # Laboratoires Moyenne SD CV # Points # Laboratoires | 74,00 12,00 16,2 1,5 1,4 -0,32 -0,28 58 76,74 8,52 11,1 1558 38 76,42 8,73 11,4 1684 44 | 71,49 9,43 13,2 1,1 1,1 -0,53 -0,51 998 76,38 9,25 12,1 42639 66 76,28 9,30 12,2 46909 81 | 601,0 27,60 4,6 1,1 1,1 -0,26 -0,22 53 607,6 25,65 4,2 1631 39 606,8 25,76 4,2 1744 45 |  | 587,4 25,29 4,3 0,9 0,9 -0,47 -0,46 1004 601,0 28,62 4,8 43690 67 600,5 28,52 4,7 47882 83 |  |  |  |
| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumine Pourpre de bromocrésol (BCP) g/L Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Réactif dédié |  | 28,00 0,300 1,1 0,5 0,4 0,21 0,39 50 27,86 0,647 2,3 4016 91 27,70 0,770 2,8 9682 259 | 28,00 0,345 1,2 0,6 0,5 0,17 0,43 935 27,89 0,628 2,3 118005 160 27,68 0,759 2,7 255036 476 | 44,00 0,300 0,7 0,3 0,3 0,27 0,51 50 43,76 0,908 2,1 4025 91 43,47 1,03 2,4 9621 259 | 44,00 0,514 1,2 0,6 0,5 0,24 0,54 987 43,78 0,890 2,0 117637 156 43,43 1,06 2,4 254410 470 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Votre laboratoire | Moyenne |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |
|  | CVR (pair) |  |  |  |  |  |
|  | CVR (méthode) |  |  |  |  |  |
|  | SDI (pair) |  |  |  |  |  |
|  | SDI (méthode) |  |  |  |  |  |
|  | # Points |  |  |  |  |  |
| Groupe de pairs | Moyenne |  |  |  |  |  |
| Série Beckman Coulter UniCel DxC | SD |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |
|  | # Points |  |  |  |  |  |
|  | # Laboratoires |  |  |  |  |  |
| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |
| # Points |  |  |  |  |  |  |
| # Laboratoires |  |  |  |  |  |  |

| Phosphatase alcaline PNPP, Tampon AMP U/L 37° C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Votre laboratoire | Moyenne | 119,0 | 106,7 | 496,0 | 458,1 |  |
|  | SD | 3,10 | 5,78 | 9,90 | 17,06 |  |
|  | CV | 2,6 | 5,4 | 2,0 | 3,7 |  |
|  | CVR (pair) | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |  |
|  | CVR (méthode) | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
|  | SDI (pair) | 2,50 | -0,12 | 2,53 | 0,05 |  |
|  | SDI (méthode) | 1,89 | 0,62 | 2,01 | 1,10 |  |
|  | # Points | 60 | 1195 | 57 | 1152 |  |
| Groupe de pairs | Moyenne | 106,6 | 107,3 | 455,3 | 457,3 |  |
| Série Beckman Coulter UniCel DxC | SD | 4,95 | 5,22 | 16,10 | 14,92 |  |
|  | CV | 4,6 | 4,9 | 3,5 | 3,3 |  |
|  | # Points | 4576 | 123777 | 4586 | 122800 |  |
|  | # Laboratoires | 91 | 157 | 91 | 154 |  |

|  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] | Rapport de comparaison de laboratoire Chimie non dosée |  |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |
| Analyte Méthode Unités Temp Instrument/Kit Réactif |  |  | Niveau 1 |  | Niveau 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mens | Cum | Mens |  | Cum |  |  |  |

| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne |  | 100,7 |  |  | 100,5 | 411,0 |  | 409,0 |  |  |
| SD |  | 9,68 |  |  | 9,84 | 42,22 |  | 44,44 |  |  |
| CV |  | 9,6 |  |  | 9,8 | 10,3 |  | 10,9 |  |  |
| # Points |  | 17443 |  |  | 446805 | 17362 |  | 444519 |  |  |
| # Laboratoires |  | 429 |  |  | 757 | 428 |  | 750 |  |  |
| ALT (ALAT/GPT) UV sans P5P (Pyridoxal-5-Phosphate) U/L 37° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  | 31,00 1,30 4,2 0,8 0,4 -1,17 0,15 60 33,04 1,75 5,3 4679 88 30,55 2,96 9,7 11899 260 |  | 31,86 1,20 3,8 0,7 0,5 -0,71 0,29 1214 33,15 1,80 5,4 121105 148 31,10 2,62 8,4 320202 473 |  | 91,00 3,80 4,2 1,1 0,8 -0,75 -0,14 55 93,64 3,52 3,8 4636 88 91,68 4,92 5,4 11829 262 | 92,89 3,50 3,8 1,0 0,8 -0,24 -0,02 1136 93,72 3,50 3,7 120877 148 92,98 4,46 4,8 319154 472 |  |  |  |  |
| Réactif dédié |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Votre laboratoire | Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CVR (pair) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CVR (méthode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDI (pair) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDI (méthode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de pairs | Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Série Beckman Coulter UniCel DxC | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST (ASAT/GOT) UV sans P5P (Pyridoxal-5-Phosphate) U/L 37° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  | 32,00 1,70 5,3 1,1 0,7 0,07 0,50 70 31,90 1,50 4,7 4367 84 30,89 2,23 7,2 11482 256 | 31,26 1,16 3,7 0,8 0,6 -0,53 -0,10 1262 32,02 1,44 4,5 116869 145 31,46 2,02 6,4 317126 466 |  |  | 178,0 4,20 2,4 0,6 0,4 -0,30 -0,29 62 180,2 7,21 4,0 4378 85 180,9 9,96 5,5 11514 260 |  |  | 178,2 3,93 2,2 0,6 0,4 -0,35 -0,58 1206 180,6 6,83 3,8 116682 145 183,9 9,83 5,3 315853 468 |  |  |  |
| Réactif dédié |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Votre laboratoire | Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CVR (pair) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CVR (méthode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDI (pair) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDI (méthode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de pairs | Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Série Beckman Coulter UniCel DxC | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Points # Laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] |  |  |  |  |  |  |  |  | Histogramme de laboratoire Chimie non dosée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |  |
| Les statistiques suivantes sont dérivées des données fournies par les utilisateurs et sont fournies par Bio-Rad Laboratories sous forme de service aux clients. Une telle action n’implique pas le soutien des analytes et des méthodes de test communiqués. Consulter la notice pour connaître les allégations spécifiques relatives aux analytes et les informations sur la stabilité. Les statistiques du groupe de pairs contenues dans ce rapport ne peuvent pas être utilisées sans le consentement écrit exprès de Bio- Rad Laboratories. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acétaminophène |  |  |  | Immunoturbidimétrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  |  |  | μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  |  | 94,87 85,63 76,38 67,14 57,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |  |
| Niveau 1 |  |  | Moyenne SD CV # Points |  | Jan 71,00 5,90 8,3 79 |  |  |  |  |  | Fév 66,00 5,90 8,9 64 |  | Mar 66,00 6,20 9,4 75 |  | Avr 69,00 5,00 7,2 62 |  |  | Mai 66,00 5,50 8,3 69 |  | Juin 62,00 7,90 12,7 71 |  |  | Juillet 66,00 6,80 10,3 69 |  |  | Août 70,00 8,10 11,6 67 |  |  |  | Sep 81,00 6,90 8,5 63 |  |  | Oct 82,00 8,10 9,9 65 |  |  |  |  | Nov 82,00 6,80 8,3 66 |  | Déc 74,00 12,00 16,2 58 |  | Cumulatif 71,49 9,43 13,2 998 |  |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  |  | 658,2 629,6 601,0 572,4 543,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |  |
| Niveau 2 |  |  | Moyenne SD CV # Points |  | Jan 582,0 21,20 3,6 81 |  |  |  |  | Fév 579,0 15,10 2,6 65 |  |  | Mar 571,0 17,00 3,0 73 |  |  | Avr 580,0 12,60 2,2 64 |  |  | Mai 569,0 17,50 3,1 66 |  | Juin 575,0 23,50 4,1 71 | Juillet 566,0 23,00 4,1 66 |  |  | Août 577,0 19,50 3,4 66 |  |  | Sep 605,0 20,90 3,5 63 |  |  |  | Oct 601,0 21,60 3,6 64 |  |  | Nov 616,30 21,90 3,6 66 |  |  |  |  | Déc 601,0 27,60 4,6 53 |  | Cumulatif 587,4 25,29 4,3 1004 |  |  |  |  |  |
| Albumine | Pourpre de bromocrésol (BCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  |  |  | g/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  | 29,15 28,52 27,89 27,27 26,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |  |
| Niveau 1 |  | Moyenne SD CV # Points |  | Jan 28,00 0,400 1,4 65 |  |  |  |  |  | Fév 28,00 0,400 1,4 60 |  | Mar 28,00 0,400 1,4 64 |  | Avr 28,00 0,400 1,4 62 |  |  | Mai 28,00 0,300 1,1 65 |  | Juin 28,00 0,400 1,4 64 |  |  | Juillet 28,00 0,200 0,7 63 |  |  | Août 28,00 0,300 1,1 64 |  |  |  | Sep 28,00 0,400 1,4 62 |  |  | Oct 28,00 0,300 1,1 62 |  |  |  |  | Nov 28,00 0,300 1,1 64 |  | Déc 28,00 0,300 1,1 50 |  | Cumulatif 28,00 0,345 1,2 935 |  |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  | 45,56 44,67 43,78 42,89 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |  |
| Niveau 2 |  | Moyenne SD CV # Points |  | Jan 44,00 0,500 1,1 71 |  |  |  |  | Fév 44,00 0,600 1,4 66 |  |  | Mar 44,00 0,500 1,1 66 |  |  | Avr 44,00 0,500 1,1 65 |  |  | Mai 44,00 0,600 1,4 72 |  | Juin 44,00 0,400 0,90 66 | Juillet 44,00 0,400 0,9 70 |  |  | Août 44,00 0,500 1,1 71 |  |  | Sep 44,00 0,700 1,6 63 |  |  |  | Oct 44,00 0,600 1,4 65 |  |  | Nov 44,00 0,500 1,1 66 |  |  |  |  | Déc 44,00 0,300 0,7 50 |  | Cumulatif 44,00 0,514 1,2 987 |  |  |  |  |  |

|  | Phosphatase alcaline |  |  | PNPP, Tampon AMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  |  |  | U/L 37° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  | 117,7 112,5 107,3 102,1 96,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |
| Niveau 1 |  | Moyenne SD CV # Points | Jan 107,0 2,60 2,4 84 |  | Fév 105,0 2,40 2,3 76 |  | Mar 104,0 2,50 5,0 86 |  | Avr 102,0 2,80 2,7 74 |  | Mai 102,0 3,10 3,0 84 | Juin 103,0 2,60 2,5 7,9 | Juillet 104,0 3,10 3,0 89 |  | Août 102,0 2,70 2,6 82 |  | Sep 102,0 2,70 2,6 80 | Oct 114,5 3,40 3,0 82 |  | Nov 115,7 2,90 2,5 82 | Déc 119,0 3,10 2,6 60 |  | Cumulatif 106,7 5,78 5,4 1195 |  |  |
| Pair Groupe Plage |  | 487,1 472,2 457,3 442,4 427,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |
| Niveau 2 |  | Moyenne SD CV # Points | Jan 458,0 7,50 1,6 86 |  |  | Fév 452,0 7,50 1,7 75 |  | Mar 449,0 8,80 2,0 83 | Avr 448,0 7,50 1,7 74 |  | Mai 443,0 10,20 2,3 79 | Juin 451,0 7,40 1,6 73 | Juillet 445,0 8,20 1,8 89 |  | Août 443,0 6,90 1,6 83 |  | Sep 445,0 7,40 1,7 73 | Oct 475,0 9,40 2,0 77 |  | Nov 487,0 9,30 1,9 73 | Déc 496,0 9,90 2,0 57 |  | Cumulatif 458,1 17,06 3,7 1152 |  |  |