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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	Cher client/Chère cliente,
Ci-joint vos rapports de contrôle qualité pour le mois de décembre 2012. Sur la base de comparaisons avec le groupe de pairs communiqué, les paramètres énumérés ci-dessous peuvent nécessiter une enquête ou un examen.
	

	
	
	

	
	Phosphatase alcaline
PNPP, Tampon AMP
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
U/L	37° C
	Mensuel :
Niveau 1
Niveau 2
	SDI
2,50
2,53
	CVR
0,56
0,56
	# Laboratoires
91
91
	# Points
4576
4586
	

	
	Mesure corrective :							
	

	
	Révisé par : 	
	Date : 	
	

	
	
	



Niveau
1
Niveau
2
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Les statistiques suivantes sont dérivées des données fournies par les utilisateurs et sont fournies par Bio-Rad Laboratories sous forme de service aux clients. Une telle action n’implique pas
le support des analytes communiqués et des méthodes de test.  Consulter la notice pour connaître les allégations spécifiques relatives aux analytes et les informations sur la stabilité.
Les statistiques du groupe de pairs contenues dans ce rapport ne peuvent pas être utilisées sans le consentement écrit exprès de Bio−Rad Laboratories.

	
	
	
	
	

	
	Acétaminophène 
Immunoturbidimétrique
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
µmol/L
	[image: ]1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI
CVR

	Albumine
Pourpre de bromocrésol (BCP)
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
g/L
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,32
1,5
38
1558
	
Méthode
-0,28
1,4
44
1684
	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
0,21
0,5
91
4016
	
Méthode
0,39
0,4
259
9682
	

	
	
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI
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1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,26
1,1
39
1631
	
Méthode
-0,22
1,1
45
1744
	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
0,27
0,3
91
4025
	
Méthode
0,51
0,3
259
9621
	

	
	Phosphatase alcaline
PNPP, Tampon AMP
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
U/L	37° C
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	ALT (ALAT/GPT)
UV sans P5P (Pyridoxal-5-Phosphate)
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
U/L	37° C
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
2,50
0,6
91
4576
	
Méthode
1,89
0,3
429
17443
	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-1,17
0,8
88
4679
	
Méthode
0,15
0,4
260
11899
	

	Niveau
1
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1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI
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2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
2,53
0,6
91
4586
	
Méthode
2,01
0,2
428
17362
	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,75
1,1
88
4636
	
Méthode
-0,14
0,8
262
11829
	

	
	AST (ASAT/GOT)Niveau
2

UV sans P5P (Pyridoxal-5-Phosphate)
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
U/L	37° C
	[image: ]CVR
1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	Bilirubine, directe/BC (Bilirubine directe (DBIL))
Diazotation
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
µmol/L
	[image: ]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
0,07
1,1
84
4367
	
Méthode
0,50
0,7
256
11482
	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,49
0,5
88
4265
	
Méthode
-0,78
0,4
359
14059
	

	
	Niveau
1
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1,0
2,0
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI
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2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI :Niveau
2

CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,30
0,6
85
4378
	
Méthode
-0,29
0,4
260
11514
	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,26
0,6
90
4297
	
Méthode
-0,76
0,2
357
13722
	



COPYRIGHT 1991 BIO−RAD LABORATORIES, TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Interprétation suggérée
Les interprétations suivantes doivent être utilisées uniquement à titre indicatif. Chaque laboratoire doit déterminer si un examen de l’exactitude et/ou de la précision est nécessaire et si des mesures correctives peuvent être requises.
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CVR
1,0
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0
1,0
2,0

	A	Performance acceptable.
B	Performance acceptable à marginale − Peut indiquer la nécessité d’étudier l’exactitude ou la précision du système de test.
C	Performance marginale – Des mesures correctives peuvent être nécessaires.
· Votre laboratoire assure la coordination de l'exactitude et de la précision sur la base de votre groupe de pairs.
· Votre laboratoire assure la coordination de l'exactitude et de la précision en fonction du groupe de méthodes.
Note :	SDI est une estimation statistique de la précision.
Note:	CVR est un ratio entre le CV mensuel du laboratoire et le CV mensuel du groupe de pairs et constitue une estimation de la précision.


Mesure corrective :	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Révisé par : 	
	Date : 	
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Les statistiques suivantes sont dérivées des données fournies par les utilisateurs et sont fournies par Bio-Rad Laboratories sous forme de service aux clients. Une telle action n’implique pas
le support des analytes communiqués et des méthodes de test.  Consulter la notice pour connaître les allégations spécifiques relatives aux analytes et les informations sur la stabilité.
Les statistiques du groupe de pairs contenues dans ce rapport ne peuvent pas être utilisées sans le consentement écrit exprès de Bio−Rad Laboratories.

	
	
	
	
	

	Analyte
Méthode Unités Temp
Instrument/Kit
Réactif
	Niveau 1
	Niveau 2
	

	
	Mens
	Cum
	Mens
	Cum
	

	
	
	
	
	
	

	Acétaminophène
Immunoturbidimétrique μmol/L
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
Votre laboratoire
Groupe de pairs
Série Beckman Coulter UniCel DxC
	Moyenne
SD
CV
CVR (pair)
CVR (méthode)
SDI (pair)
SDI (méthode)
# Points
Moyenne
SD
CV
# Points
# Laboratoires

Moyenne
SD
CV
# Points
# Laboratoires
	74,00
12,00
16,2
1,5
1,4
-0,32
-0,28
58
76,74
8,52
11,1
1558
38
76,42
8,73
11,4
1684
44
	71,49
9,43
13,2
1,1
1,1
-0,53
-0,51
998
76,38
9,25
12,1
42639
66
76,28
9,30
12,2
46909
81
	601,0
27,60
4,6
1,1
1,1
-0,26
-0,22
53
607,6
25,65
4,2
1631
39
606,8
25,76
4,2
1744
45
	587,4
25,29
4,3
0,9
0,9
-0,47
-0,46
1004
601,0
28,62
4,8
43690
67
600,5
28,52
4,7
47882
83
	

	Valeurs du groupe par Méthode
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Albumine
Pourpre de bromocrésol (BCP) g/L
Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	
	
	
	
	


	Réactif dédié
	
	





28,00
0,300
1,1
0,5
0,4
0,21
0,39
50
27,86
0,647
2,3
4016
91
27,70
0,770
2,8
9682
259
	28,00
0,345
1,2
0,6
0,5
0,17
0,43
935
27,89
0,628
2,3
118005
160
27,68
0,759
2,7
255036
476
	44,00
0,300
0,7
0,3
0,3
0,27
0,51
50
43,76
0,908
2,1
4025
91
43,47
1,03
2,4
9621
259
	44,00
0,514
1,2
0,6
0,5
0,24
0,54
987
43,78
0,890
2,0
117637
156
43,43
1,06
2,4
254410
470
	

	Votre laboratoire
	Moyenne
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	CVR (pair)
	
	
	
	
	

	
	CVR (méthode)
	
	
	
	
	

	
	SDI (pair)
	
	
	
	
	

	
	SDI (méthode)
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	Groupe de pairs
	Moyenne
	
	
	
	
	

	Série Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	
	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	Valeurs du groupe par Méthode
	
	
	
	
	

	Moyenne
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	# Points
	
	
	
	
	

	# Laboratoires
	
	
	
	
	


	Phosphatase alcaline
PNPP, Tampon AMP U/L 37° C
	
	
	
	
	
	


	Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
	
	
	
	
	
	

	Votre laboratoire 
	Moyenne
	119,0
	106,7
	496,0
	458,1
	

	
	SD
	3,10
	5,78
	9,90
	17,06
	

	
	CV
	2,6
	5,4
	2,0
	3,7
	

	
	CVR (pair)
	0,6
	1,1
	0,6
	1,1
	

	
	CVR (méthode)
	0,3
	0,6
	0,2
	0,3
	

	
	SDI (pair)
	2,50
	-0,12
	2,53
	0,05
	

	
	SDI (méthode)
	1,89
	0,62
	2,01
	1,10
	

	
	# Points
	60
	1195
	57
	1152
	

	 Groupe de pairs 
	Moyenne
	106,6
	107,3
	455,3
	457,3
	

	Série Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	4,95
	5,22
	16,10
	14,92
	

	
	CV
	4,6
	4,9
	3,5
	3,3
	

	
	# Points
	4576
	123777
	4586
	122800
	

	
	# Laboratoires
	91
	157
	91
	154
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	Analyte
Méthode Unités Temp
Instrument/Kit
Réactif
	
	Niveau 1
	Niveau 2
	

	
	
	Mens
	Cum
	Mens
	Cum
	


	Valeurs du groupe par Méthode 
	
	
	
	
	

	Moyenne
	100,7
	100,5
	411,0
	409,0
	

	SD
	9,68
	9,84
	42,22
	44,44
	

	CV
	9,6
	9,8
	10,3
	10,9
	

	# Points
	17443
	446805
	17362
	444519
	

	# Laboratoires
	429
	757
	428
	750
	

	 ALT (ALAT/GPT) 
UV sans P5P (Pyridoxal-5-Phosphate) U/L 37° C
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	31,00
1,30
4,2
0,8
0,4
-1,17
0,15
60
33,04
1,75
5,3
4679
88
30,55
2,96
9,7
11899
260
	31,86
1,20
3,8
0,7
0,5
-0,71
0,29
1214
33,15
1,80
5,4
121105
148
31,10
2,62
8,4
320202
473
	91,00
3,80
4,2
1,1
0,8
-0,75
-0,14
55
93,64
3,52
3,8
4636
88
91,68
4,92
5,4
11829
262
	92,89
3,50
3,8
1,0
0,8
-0,24
-0,02
1136
93,72
3,50
3,7
120877
148
92,98
4,46
4,8
319154
472
	

	Réactif dédié
	
	
	
	
	
	

	Votre laboratoire
	Moyenne
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	CVR (pair)
	
	
	
	
	

	
	CVR (méthode)
	
	
	
	
	

	
	SDI (pair)
	
	
	
	
	

	
	SDI (méthode)
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	Groupe de pairs
	Moyenne
	
	
	
	
	

	Série Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	
	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	Valeurs du groupe par Méthode
	
	
	
	
	

	Moyenne
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	# Points
	
	
	
	
	

	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	 AST (ASAT/GOT) 
UV sans P5P (Pyridoxal-5-Phosphate) U/L 37° C
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	32,00
1,70
5,3
1,1
0,7
0,07
0,50
70
31,90
1,50
4,7
4367
84
30,89
2,23
7,2
11482
256
	31,26
1,16
3,7
0,8
0,6
-0,53
-0,10
1262
32,02
1,44
4,5
116869
145
31,46
2,02
6,4
317126
466
	178,0
4,20
2,4
0,6
0,4
-0,30
-0,29
62
180,2
7,21
4,0
4378
85
180,9
9,96
5,5
11514
260
	178,2
3,93
2,2
0,6
0,4
-0,35
-0,58
1206
180,6
6,83
3,8
116682
145
183,9
9,83
5,3
315853
468
	

	Réactif dédié
	
	
	
	
	
	

	Votre laboratoire
	Moyenne
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	CVR (pair)
	
	
	
	
	

	
	CVR (méthode)
	
	
	
	
	

	
	SDI (pair)
	
	
	
	
	

	
	SDI (méthode)
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	Groupe de pairs
	Moyenne
	
	
	
	
	

	Série Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	
	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	Valeurs du groupe par Méthode
	
	
	
	
	

	Moyenne
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	# Points
# Laboratoires
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	

	Les statistiques suivantes sont dérivées des données fournies par les utilisateurs et sont fournies par Bio-Rad Laboratories sous forme de service aux clients. Une telle action n’implique pas le soutien des analytes et des méthodes de test communiqués. Consulter la notice pour connaître les allégations spécifiques relatives aux analytes et les informations sur la stabilité. Les statistiques du groupe de pairs contenues dans ce rapport ne peuvent pas être utilisées sans le consentement écrit exprès de Bio- Rad Laboratories.

	

	[bookmark: _Hlk184749798]Acétaminophène
	Immunoturbidimétrique
	
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	94,87
85,63
76,38
67,14
57,89
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 1
	Moyenne
SD
CV
# Points
	Jan
71,00
5,90
8,3
79
	Fév
66,00
5,90
8,9
64
	Mar
66,00
6,20
9,4
75
	Avr
69,00
5,00
7,2
62
	Mai
66,00
5,50
8,3
69
	Juin
62,00
7,90
12,7
71
	Juillet
66,00
6,80
10,3
69
	Août
70,00
8,10
11,6
67
	Sep
81,00
6,90
8,5
63
	Oct
82,00
8,10
9,9
65
	Nov
82,00
6,80
8,3
66
	Déc
74,00
12,00
16,2
58
	Cumulatif
71,49
9,43
13,2
998
	

	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	658,2
629,6
601,0
572,4
543,7
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	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 2
	Moyenne
SD
CV
# Points
	Jan
582,0
21,20
3,6
81
	Fév
579,0
15,10
2,6
65
	Mar
571,0
17,00
3,0
73
	Avr
580,0
12,60
2,2
64
	Mai
569,0
17,50
3,1
66
	Juin
575,0
23,50
4,1
71
	Juillet
566,0
23,00
4,1
66
	Août
577,0
19,50
3,4
66
	Sep
605,0
20,90
3,5
63
	Oct
601,0
21,60
3,6
64
	Nov
616,30
21,90
3,6
66

	Déc
601,0
27,60
4,6
53
	Cumulatif
587,4
25,29
4,3
1004
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Albumine
	Pourpre de bromocrésol (BCP)
	
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	g/L
	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	29,15
28,52
27,89
27,27
26,64
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 1
	Moyenne
SD
CV
# Points
	Jan
28,00
0,400
1,4
65
	Fév
28,00
0,400
1,4
60
	Mar
28,00
0,400
1,4
64
	Avr
28,00
0,400
1,4
62
	Mai
28,00
0,300
1,1
65
	Juin
28,00
0,400
1,4
64
	Juillet
28,00
0,200
0,7
63
	Août
28,00
0,300
1,1
64
	Sep
28,00
0,400
1,4
62
	Oct
28,00
0,300
1,1
62
	Nov
28,00
0,300
1,1
64
	Déc
28,00
0,300
1,1
50
	Cumulatif
28,00
0,345
1,2
935
	

	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	45,56
44,67
43,78
42,89
42,00
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 2
	Moyenne
SD
CV
# Points
	Jan
44,00
0,500
1,1
71
	Fév
44,00
0,600
1,4
66
	Mar
44,00
0,500
1,1
66
	Avr
44,00
0,500
1,1
65
	Mai
44,00
0,600
1,4
72
	Juin
44,00
0,400
0,90
66
	Juillet
44,00
0,400
0,9
70
	Août
44,00
0,500
1,1
71
	Sep
44,00
0,700
1,6
63
	Oct
44,00
0,600
1,4
65
	Nov
44,00
0,500
1,1
66
	Déc
44,00
0,300
0,7
50
	Cumulatif
44,00
0,514
1,2
987
	



	
	Phosphatase alcaline 
	PNPP, Tampon AMP
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	U/L 37° C
	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	117,7
112,5
107,3
102,1
96,86
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 1
	Moyenne
SD
CV
# Points
	Jan
107,0
2,60
2,4
84
	Fév
105,0
2,40
2,3
76
	Mar
104,0
2,50
5,0
86
	Avr
102,0
2,80
2,7
74
	Mai
102,0
3,10
3,0
84
	Juin
103,0
2,60
2,5
7,9
	Juillet
104,0
3,10
3,0
89
	Août
102,0
2,70
2,6
82
	Sep
102,0
2,70
2,6
80
	Oct
114,5
3,40
3,0
82
	Nov
115,7
2,90
2,5
82
	Déc
119,0
3,10
2,6
60
	Cumulatif
106,7
5,78
5,4
1195
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	487,1
472,2
457,3
442,4
427,4
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	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 2
	Moyenne
SD
CV
# Points
	Jan
458,0
7,50
1,6
86
	Fév
452,0
7,50
1,7
75
	Mar
449,0
8,80
2,0
83
	Avr
448,0
7,50
1,7
74
	Mai
443,0
10,20
2,3
79
	Juin
451,0
7,40
1,6
73
	Juillet
445,0
8,20
1,8
89
	Août
443,0
6,90
1,6
83
	Sep
445,0
7,40
1,7
73
	Oct
475,0
9,40
2,0
77
	Nov
487,0
9,30
1,9
73
	Déc
496,0
9,90
2,0
57
	Cumulatif
458,1
17,06
3,7
1152
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