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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	Niveau
 1
	Bilirubine totale/TBIL
Jendrassik Grof
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
µmol/L
	[image: A diagram of a rectangular object

Description automatically generated with medium confidence]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	Calcium
ISE indirect
Beckman Coulter UniCel DxC 800
Réactif dédié
mmol/L
	[image: A diagram of a rectangle

Description automatically generated]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI


	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,52
0,6
94
4745
	
Méthode
0,20
0,5
244
9699
	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
0,01
2,5
95
5716
	
Méthode
-0,04
2,4
105
6265
	

	Niveau
 2
	
	
	
	[image: A diagram of a rectangular object

Description automatically generated]1,0
2,0
CVR
2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI

	
	
	
	[image: A diagram of a rectangle

Description automatically generated]2,0
1,0
0
-1,0
-2,0
SDI
1,0
2,0
CVR


	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,12
0,6
94
4716
	
Méthode
0,72
0,4
245
9699
	
	SDI :
CVR :
# Laboratoires :
# Points :
	●
Pair
-0,15
3,8
95
5635
	
Méthode
-0,20
3,7
105
6183
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	Analyte
Méthode Unités Temp
Instrument/Kit
Réactif
	Niveau 1
	Niveau 2
	

	
	Mens
	Cum
	Mens
	Cum
	


	Bilirubine, directe/BC (Bilirubine directe (DBIL))
	
	
	
	

	Diazotation µmol/L
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	4,00
0,380
9,5
0,5
0,4
-0,49
-0,78
52
4,44
0,894
20,1
4265
88
4,97
1,23
24,8
14059
359
	4,42
0,523
11,8
0,7
0,5
-0,15
-0,50
1016
4,54
0,805
17,7
107995
155
5,01
1,19
23,7
348535
682
	12,20
0,560
4,6
0,6
0,2
-0,26
-0,76
50
12,43
0,896
7,2
4297
90
14,69
3,26
22,2
13722
357
	12,75
0,649
5,1
0,7
0,2
0,07
-0,61
1031
12,69
0,913
7,2
107200
154
14,71
3,22
21,9
339932
667
	

	Réactif dédié
	
	
	
	
	
	

	Votre laboratoire
	Moyenne
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	CVR (pair)
	
	
	
	
	

	
	CVR (méthode)
	
	
	
	
	

	
	SDI (pair)
	
	
	
	
	

	
	SDI (méthode)
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	Groupe de pairs
	Moyenne
	
	
	
	
	

	Série Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	
	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	Valeurs du groupe par Méthode
	
	
	
	
	

	Moyenne
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	# Points
	
	
	
	
	

	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	Bilirubine totale/TBIL
	
	
	
	

	Jendrassik Grof µmol/L
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	20,90
1,00
4,8
0,6
0,5
-0,52
0,20
57
21,87
1,86
8,5
4745
94
20,47
2,14
10,5
9699
244
	21,12
1,39
6,6
0,8
0,6
-0,51
0,16
1086
22,10
1,93
8,7
123775
166
20,76
2,26
10,9
244690
464
	94,20
1,78
1,9
0,6
0,4
-0,12
0,72
54
94,55
2,87
3,0
4716
94
90,89
4,61
5,1
9699
245
	93,21
1,98
2,1
0,6
0,4
-0,49
0,39
1095
94,77
3,18
3,4
122445
161
91,31
4,84
5,3
241940
457
	

	Réactif dédié
	
	
	
	
	
	

	Votre laboratoire
	Moyenne
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	CVR (pair)
	
	
	
	
	

	
	CVR (méthode)
	
	
	
	
	

	
	SDI (pair)
	
	
	
	
	

	
	SDI (méthode)
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	Groupe de pairs
	Moyenne
	
	
	
	
	

	Série Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	
	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	Valeurs du groupe par Méthode
	
	
	
	
	

	Moyenne
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	# Points
	
	
	
	
	

	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	Calcium
	
	
	
	
	

	
	ISE indirect
	
	mmol/L
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	
	
	
	
	

	Réactif dédié
	
	
	
	
	
	

	 Votre laboratoire 
	Moyenne
	2,08
	2,08
	2,96
	2,98
	

	
	SD
	0,105
	0,036
	0,180
	0,054
	

	
	CV
	5,0
	1,7
	6,1
	1,8
	

	
	CVR (pair)
	2,5
	1,0
	3,8
	1,3
	

	
	CVR (méthode)
	2,4
	1,0
	3,7
	1,3
	

	
	SDI (pair)
	0,01
	-0,03
	-0,15
	0,12
	

	
	SDI (méthode)
	-0,04
	-0,03
	-0,20
	0,11
	

	
	# Points
	57
	1074
	60
	1149
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	Analyte
Méthode Unités Temp
Instrument/Kit
Réactif
	Niveau 1
	Niveau 2
	

	
	Mens
	Cum
	Mens
	Cum
	


	Groupe de pairs 
	Moyenne
	2,08
	2,08
	2,97
	2,97
	

	Série Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	0,043
	0,036
	0,047
	0,042
	

	
	CV
	2,1
	1,7
	1,6
	1,4
	

	
	# Points
	5718
	167806
	5635
	166601
	

	
	# Laboratoires
	95
	168
	95
	164
	

	Valeurs du groupe par Méthode
	
	
	
	
	
	

	Moyenne
	2,08
	2,08
	2,97
	2,97
	

	SD
	0,043
	0,036
	0,049
	0,043
	

	CV
	2,1
	1,7
	1,7
	1,4
	

	# Points
	6265
	190538
	6183
	189504
	

	# Laboratoires
	105
	197
	105
	194
	

	Carbamazépine (Tegretol)
	
	
	
	

	Immunoturbidimétrique µmol/L
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	
	12,00
0,700
5,8
1,0
0,9
-0,21
-0,39
54
12,15
0,745
6,1
1028
26
12,31
0,797
6,5
1752
61
	12,00
0,543
4,5
0,8
0,7
0,09
-0,28
874
11,94
0,688
5,8
25968
55
12,22
0,799
6,5
45484
128
	69,00
2,60
3,8
0,9
0,9
0,31
0,22
52
68,11
2,83
4,2
1029
27
68,36
2,96
4,3
1760
62
	67,43
2,61
3,9
0,8
0,8
0,26
-0,09
880
66,59
3,31
5,0
26182
55
67,74
3,45
5,1
45683
128
	

	Réactif dédié
	
	
	
	
	
	

	Votre laboratoire
	Moyenne
	
	
	
	
	

	
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	CVR (pair)
	
	
	
	
	

	
	CVR (méthode)
	
	
	
	
	

	
	SDI (pair)
	
	
	
	
	

	
	SDI (méthode)
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	Groupe de pairs
	Moyenne
	
	
	
	
	

	Série Beckman Coulter UniCel DxC
	SD
	
	
	
	
	

	
	CV
	
	
	
	
	

	
	# Points
	
	
	
	
	

	
	# Laboratoires
	
	
	
	
	

	Valeurs du groupe par Méthode
	
	
	
	
	

	Moyenne
	
	
	
	
	

	SD
	
	
	
	
	

	CV
	
	
	
	
	

	# Points
	
	
	
	
	

	# Laboratoires
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk184749798]
	Bilirubine totale/TBIL
	Jendrassik Grof
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	
	25,97
24,03
22,10
20,17
18,24
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 1
	
	Moyenne
SD
CV
# Points
	
	Jan
21,30
1,27
6,0
78
	Fév
21,00
1,16
5,5
68
	Mar
21,80
1,11
5,1
77
	Avr
21,70
1,000
4,6
68
	Mai
21,90
1,06
4,8
79
	Juin
22,20
1,02
4,6
72
	Juillet
21,60
1,36
6,3
76
	Août
21,40
1,51
7,1
74
	Sep
20,00
0,920
4,6
76
	Oct
20,10
1,37
6,8
69
	Nov
20,30
1,29
6,4
75
	Déc
20,90
1,00
4,8
57
	Cumulatif
21,12
1,39
6,6
1086
	

	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	
	101,1
97,95
94,77
91,59
88,41
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 1
	
	Moyenne
SD
CV
# Points
	
	Jan
94,40
2,04
2,2
87
	Fév
94,10
1,49
1,6
68
	Mar
93,20
1,55
1,7
76
	Avr
92,80
1,50
1,6
68
	Mai
93,70
1,58
1,7
79
	Juin
93,60
1,61
1,7
71
	Juillet
92,30
1,99
2,2
84
	Août
92,00
1,75
1,9
71
	Sep
91,50
1,68
1,8
79
	Oct
92,60
1,79
1,9
66
	Nov
92,60
1,69
1,8
70
	Déc
94,20
1,78
1,9
54
	Cumulatif
93,21
1,98
2,1
1095
	



	[bookmark: _Hlk184751801]
	Calcium 
	ISE indirect
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	
	2,16
2,12
2,08
2,05
2,01
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 1
	
	Moyenne
SD
CV
# Points
	
	Jan
2,09
0,020
1,0
68
	Fév
2,09
0,018
0,9
66
	Mar
2,10
0,030
1,4
69
	Avr
2,08
0,025
1,2
67
	Mai
2,06
0,026
1,3
80
	Juin
2,06
0,025
1,2
81
	Juillet
2,09
0,019
0,9
70
	Août
2,09
0,021
1,0
72
	Sep
2,09
0,021
1,0
70
	Oct
2,09
0,028
1,3
69
	Nov
2,10
0,050
2,4
73
	Déc
2,08
0,105
5,0
57
	Cumulatif
2,08
0,036
1,7
1074
	

	

	Pair
Groupe
Plage
	
	3,06
3,01
2,97
2,93
2,89
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 2
	
	Moyenne
SD
CV
# Points
	
	Jan
2,99
0,027
0,9
79
	Fév
2,99
0,030
1,0
72
	Mar
3,00
0,030
1,0
72
	Avr
3,00
0,039
1,3
72
	Mai
2,98
0,038
1,3
92
	Juin
2,96
0,037
1,2
79
	Juillet
2,97
0,033
1,1
72
	Août
2,97
0,037
1,2
83
	Sep
2,98
0,032
1,1
74
	Oct
2,98
0,034
1,1
76
	Nov
2,98
0,049
1,6
75
	Déc
2,96
0,180
6,1
60
	Cumulatif
2,98
0,054
1,8
1149
	



	
	Carbamazépine (Tegretol) 
	Immunoturbidimétrique
	
	
	
	
	

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	
	
	
	
	

	Pair
Groupe
Plage
	13,32
12,63
11,94
11,25
10,57
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 1
	Moyenne
SD
CV
# Points
	Jan
12,00
0,600
5,0
73
	Fév
12,00
0,500
4,2
62
	Mar
12,00
0,600
5,0
68
	Avr
12,00
0,500
4,2
70
	Mai
12,00
0,500
4,2
69
	Juin
12,00
0,700
5,8
66
	Juillet
12,00
0,700
5,8
67
	Août
12,00
0,500
4,2
73
	Sep
12,00
0,300
2,5
64
	Oct
12,00
0,500
4,2
66
	Nov
12,00
0,500
4,2
67
	Déc
12,00
0,700
5,8
54
	Cumulatif
12,00
0,543
4,5
874
	

	

	Pair
Groupe
Plage
	73,21
69,90
66,59
63,28
59,97
	[image: ]
	+2 SD
Moyenne
-2 SD

	Niveau 2
	Moyenne
SD
CV
# Points
	Jan
67,00
3,00
4,5
76
	Fév
69,00
2,00
2,9
64
	Mar
69,00
1,60
2,3
69
	Avr
68,00
1,20
1,8
71
	Mai
68,00
1,50
2,2
69
	Juin
69,00
1,90
2,8
67
	Juillet
68,00
1,50
2,2
71
	Août
67,00
2,20
3,3
73
	Sep
66,00
1,30
2,0
64
	Oct
67,00
1,60
2,4
65
	Nov
68,00
1,70
2,5
66
	Déc
69,00
2,60
3,8
52
	Cumulatif
67,43
2,61
3,9
880
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk184771123]
	[image: ]Bilirubine, directe/BC (Bilirubine directe (DBIL))
	Diazotation
	Niveau 1
	
	
	CV
	Biais

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	
	
	
	
	

	
	 (%)
	12,93
9,83
6,73
3,63
0,53
-2,57
-5,67
-8,77
-11,87
	
	

	
	
	CV
Biais
	
	Jan12
9,09
-3,06
	Feb12
11,43
-7,47
	Mar12
10,24
-7,47
	Apr12
11,63
7,95
	May12
12,95
-3,06
	Jun12
10,00
5,75
	Jul12
10,22
1,34
	Aug12
9,32
-3,06
	Sep12
11,22
-9,67 
	Oct12
10,44
-0,86
	Nov12
9,76
-7,47
	Dec12
9,50
-11,87



	
	[image: ]
	
	Niveau 2
	
	
	CV
	Biais

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(%)
	5,60
4,42
3,24
2,06
0,88
-0,30
-1,48
-2,66
-3,84
	
	

	
	
	CV
Biais
	
	Jan12
3,88
1,68
	Feb12
5,51
0,10
	Mar12
5,04
0,10
	Apr12
4,40
5,62
	May12
5,23
0,89
	Jun12
4,92
4,04
	Jul12
3,98
0,89
	Aug12
4,84
-2,26
	Sep12
4,35
-2,26 
	Oct12
3,70
0,10
	Nov12
4,84
-3,84
	Dec12
4,59
-3,84



	
	[image: ]Bilirubine totale/TBIL
	Jendrassik Grof
	Niveau 1
	
	
	CV
	Biais

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	
	
	
	
	

	
	(%)
	7,05
4,98
2,91
0,84
-1,23
-3,30
-5,37
-7,44
-9,51
	
	

	
	
	CV
Biais
	
	Jan12
5,96
-3,63
	Feb12
5,52
-4,99
	Mar12
5,09
-1,37
	Apr12
4,61
-1,82
	May12
4,84
-0,92
	Jun12
4,59
0,44
	Jul12
6,30
-2,28
	Aug12
7,06
-3,18
	Sep12
4,60
-9,51
	Oct12
6,82
-9,06
	Nov12
6,35
-8,16
	Dec12
4,78
-5,44


[image: ]
	
	
	
	Niveau 2
	
	
	CV
	Biais

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(%)
	2,15
1,45
0,75
0,05
-0,65
-1,35
-2,05
-2,75
-3,45
	
	

	
	
	CV
Biais
	
	Jan12
2,16
-0,39
	Feb12
1,58
-0,71
	Mar12
1,66
-1,66
	Apr12
1,62
-2,08
	May12
1,69
-1,13
	Jun12
1,72
-1,24
	Jul12
2,16
-2,61
	Aug12
1,90
-2,93
	Sep12
1,84
-3,45
	Oct12
1,93
-2,29
	Nov12
1,83
-2,29
	Dec12
1,89
-0,60



	
	Calcium
	ISE indirect
	Niveau 1
	
	
	CV
	Biais

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	
	
	
	
	

	
	(%)
	5,05
4,27
3,49
2,71
1,93
1,15
0,37
-0,41
-1,19
	[image: ]
	

	
	
	CV
Biais
	
	Jan12
0,96
0,25
	Feb12
0,86
0,25
	Mar12
1,43
0,73
	Apr12
1,20
-0,23
	May12
1,26
-1,19
	Jun12
1,21
-1,19
	Jul12
0,91
0,25
	Aug12
1,00
0,25
	Sep12
1,00
0,25
	Oct12
1,34
0,25
	Nov12
2,38
0,73
	Dec12
5,05
-0,23
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	UNITÉ
	

	
	
	
	
	
	




	
	Calcium
	ISE indirect
	Niveau 2
	
	
	CV
	Biais

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	suite
	
	
	
	

	[image: ]
	(%)
	6,08
5,27
4,46
3,65
2,84
2,03
1,22
0,41
-0,40
	
	

	
	
	CV
Biais
	
	Jan12
0,90
0,61
	Feb12
1,00
0,61
	Mar12
1,00
0,95
	Apr12
1,30
0,95
	May12
1,28
0,28
	Jun12
1,25
-0,40
	Jul12
1,11
-0,06
	Aug12
1,25
-0,06
	Sep12
1,07
0,28
	Oct12
1,14
0,28
	Nov12
1,64
0,28
	Dec12
6,08
-0,40



	
	Carbamazépine (Tegretol)
	Immunoturbidimétrique
	Niveau 1
	
	
	CV
	Biais

	Beckman Coulter UniCel DxC 800
	Réactif dédié
	μmol/L
	
	
	
	
	

	[image: ]
	(%)
	5,85
5,18
4,51
3,84
3,17
2,50
1,83
1,16
0,49
	
	

	
	
	CV
Biais
	
	Jan12
5,00
0,49
	Feb12
4,17
0,49
	Mar12
5,00
0,49
	Apr12
4,17
0,49
	May12
4,17
0,49
	Jun12
5,83
0,49
	Jul12
5,83
0,49
	Aug12
4,17
0,49
	Sep12
2,50
0,49
	Oct12
4,17
0,49
	Nov12
4,17
0,49
	Dec12
5,83
0,49


[image: ]
	
	
	
	Niveau 2
	
	
	CV
	Biais

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(%)
	4,48
3,81
3,14
2,47
1,80
1,13
0,46
-0,21
-0,88
	
	

	
	
	CV
Biais
	
	Jan12
4,48
0,62
	Feb12
2,90
3,62
	Mar12
2,32
3,62
	Apr12
1,76
2,12
	May12
2,21
2,12
	Jun12
2,75
3,62
	Jul12
2,21
2,12
	Aug12
3,28
0,62
	Sep12
1,97
-0,88
	Oct12
2,39
0,62
	Nov12
2,50
2,12
	Dec12
3,77
3,62
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