|  |  |  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] |  | Aperçu des performances du laboratoire Chimie non dosée |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |
| Niveau 1 | Bilirubine totale/TBIL Jendrassik Grof Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié µmol/L |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI | Calcium ISE indirect Beckman Coulter UniCel DxC 800 Réactif dédié mmol/L |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |
|  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : | ● Pair -0,52 0,6 94 4745 |  | Méthode 0,20 0,5 244 9699 |  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : | ● Pair 0,01 2,5 95 5716 |  | Méthode -0,04 2,4 105 6265 |  |  |
| Niveau 2 |  |  |  |  | 1,0 2,0 CVR 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI |  |  |  |  | 2,0 1,0 0 -1,0 -2,0 SDI 1,0 2,0 CVR |  |
|  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : | ● Pair -0,12 0,6 94 4716 |  | Méthode 0,72 0,4 245 9699 |  | SDI : CVR : # Laboratoires : # Points : | ● Pair -0,15 3,8 95 5635 |  | Méthode -0,20 3,7 105 6183 |  |  |

|  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] | Rapport de comparaison de laboratoire Chimie non dosée |  |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |
| Analyte Méthode Unités Temp Instrument/Kit Réactif |  |  | Niveau 1 |  | Niveau 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mens | Cum | Mens |  | Cum |  |  |  |

| Bilirubine, directe/BC (Bilirubine directe (DBIL)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diazotation µmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 0,380 9,5 0,5 0,4 -0,49 -0,78 52 4,44 0,894 20,1 4265 88 4,97 1,23 24,8 14059 359 | 4,42 0,523 11,8 0,7 0,5 -0,15 -0,50 1016 4,54 0,805 17,7 107995 155 5,01 1,19 23,7 348535 682 | 12,20 0,560 4,6 0,6 0,2 -0,26 -0,76 50 12,43 0,896 7,2 4297 90 14,69 3,26 22,2 13722 357 | 12,75 0,649 5,1 0,7 0,2 0,07 -0,61 1031 12,69 0,913 7,2 107200 154 14,71 3,22 21,9 339932 667 |  |
| Réactif dédié |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Votre laboratoire |  |  |  |  |  |  |  | Moyenne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CVR (pair) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CVR (méthode) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SDI (pair) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SDI (méthode) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Points |  |  |  |  |  |
| Groupe de pairs |  |  |  |  |  |  |  | Moyenne |  |  |  |  |  |
| Série Beckman Coulter UniCel DxC |  |  |  |  |  |  |  | SD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Points |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Laboratoires |  |  |  |  |  |
| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubine totale/TBIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jendrassik Grof µmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,90 1,00 4,8 0,6 0,5 -0,52 0,20 57 21,87 1,86 8,5 4745 94 20,47 2,14 10,5 9699 244 | 21,12 1,39 6,6 0,8 0,6 -0,51 0,16 1086 22,10 1,93 8,7 123775 166 20,76 2,26 10,9 244690 464 | 94,20 1,78 1,9 0,6 0,4 -0,12 0,72 54 94,55 2,87 3,0 4716 94 90,89 4,61 5,1 9699 245 | 93,21 1,98 2,1 0,6 0,4 -0,49 0,39 1095 94,77 3,18 3,4 122445 161 91,31 4,84 5,3 241940 457 |  |
| Réactif dédié |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Votre laboratoire |  |  |  |  |  |  |  | Moyenne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CVR (pair) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CVR (méthode) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SDI (pair) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SDI (méthode) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Points |  |  |  |  |  |
| Groupe de pairs |  |  |  |  |  |  |  | Moyenne |  |  |  |  |  |
| Série Beckman Coulter UniCel DxC |  |  |  |  |  |  |  | SD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Points |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Laboratoires |  |  |  |  |  |
| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISE indirect |  |  | mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réactif dédié |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Votre laboratoire |  |  |  |  |  |  |  | Moyenne | 2,08 | 2,08 | 2,96 | 2,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SD | 0,105 | 0,036 | 0,180 | 0,054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CV | 5,0 | 1,7 | 6,1 | 1,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CVR (pair) | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CVR (méthode) | 2,4 | 1,0 | 3,7 | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SDI (pair) | 0,01 | -0,03 | -0,15 | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SDI (méthode) | -0,04 | -0,03 | -0,20 | 0,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Points | 57 | 1074 | 60 | 1149 |  |

|  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] | Rapport de comparaison de laboratoire Chimie non dosée |  |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |
| Analyte Méthode Unités Temp Instrument/Kit Réactif |  |  | Niveau 1 |  | Niveau 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mens | Cum | Mens |  | Cum |  |  |  |

| Groupe de pairs |  |  | Moyenne | 2,08 | 2,08 | 2,97 | 2,97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Série Beckman Coulter UniCel DxC |  |  | SD | 0,043 | 0,036 | 0,047 | 0,042 |  |
|  |  |  | CV | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |  |
|  |  |  | # Points | 5718 | 167806 | 5635 | 166601 |  |
|  |  |  | # Laboratoires | 95 | 168 | 95 | 164 |  |
| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  | 2,08 | 2,08 | 2,97 | 2,97 |  |
| SD |  |  |  | 0,043 | 0,036 | 0,049 | 0,043 |  |
| CV |  |  |  | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,4 |  |
| # Points |  |  |  | 6265 | 190538 | 6183 | 189504 |  |
| # Laboratoires |  |  |  | 105 | 197 | 105 | 194 |  |
| Carbamazépine (Tegretol) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immunoturbidimétrique µmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  | 12,00 0,700 5,8 1,0 0,9 -0,21 -0,39 54 12,15 0,745 6,1 1028 26 12,31 0,797 6,5 1752 61 | 12,00 0,543 4,5 0,8 0,7 0,09 -0,28 874 11,94 0,688 5,8 25968 55 12,22 0,799 6,5 45484 128 | 69,00 2,60 3,8 0,9 0,9 0,31 0,22 52 68,11 2,83 4,2 1029 27 68,36 2,96 4,3 1760 62 | 67,43 2,61 3,9 0,8 0,8 0,26 -0,09 880 66,59 3,31 5,0 26182 55 67,74 3,45 5,1 45683 128 |  |
| Réactif dédié |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Votre laboratoire |  |  | Moyenne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CV |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CVR (pair) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CVR (méthode) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SDI (pair) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SDI (méthode) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Points |  |  |  |  |  |
| Groupe de pairs |  |  | Moyenne |  |  |  |  |  |
| Série Beckman Coulter UniCel DxC |  |  | SD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CV |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Points |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Laboratoires |  |  |  |  |  |
| Valeurs du groupe par Méthode |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Points |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] |  |  |  |  |  |  | Histogramme de laboratoire Chimie non dosée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |  |
|  | Bilirubine totale/TBIL |  |  |  | Jendrassik Grof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  |  | μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  |  |  | 25,97 24,03 22,10 20,17 18,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |  |
| Niveau 1 |  |  | Moyenne SD CV # Points |  |  |  |  | Jan 21,30 1,27 6,0 78 |  | Fév 21,00 1,16 5,5 68 | Mar 21,80 1,11 5,1 77 | Avr 21,70 1,000 4,6 68 |  |  | Mai 21,90 1,06 4,8 79 | Juin 22,20 1,02 4,6 72 | Juillet 21,60 1,36 6,3 76 |  | Août 21,40 1,51 7,1 74 |  | Sep 20,00 0,920 4,6 76 | Oct 20,10 1,37 6,8 69 |  | Nov 20,30 1,29 6,4 75 |  |  | Déc 20,90 1,00 4,8 57 | Cumulatif 21,12 1,39 6,6 1086 |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  |  |  | 101,1 97,95 94,77 91,59 88,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |  |
| Niveau 1 |  |  | Moyenne SD CV # Points |  |  |  |  | Jan 94,40 2,04 2,2 87 |  | Fév 94,10 1,49 1,6 68 | Mar 93,20 1,55 1,7 76 | Avr 92,80 1,50 1,6 68 |  |  | Mai 93,70 1,58 1,7 79 | Juin 93,60 1,61 1,7 71 | Juillet 92,30 1,99 2,2 84 |  | Août 92,00 1,75 1,9 71 |  | Sep 91,50 1,68 1,8 79 | Oct 92,60 1,79 1,9 66 |  | Nov 92,60 1,69 1,8 70 |  |  | Déc 94,20 1,78 1,9 54 | Cumulatif 93,21 1,98 2,1 1095 |  |  |  |  |

|  | Calcium |  | ISE indirect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  |  |  |  | μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  |  |  | 2,16 2,12 2,08 2,05 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |
| Niveau 1 |  |  | Moyenne SD CV # Points |  |  | Jan 2,09 0,020 1,0 68 |  | Fév 2,09 0,018 0,9 66 |  | Mar 2,10 0,030 1,4 69 |  | Avr 2,08 0,025 1,2 67 |  |  | Mai 2,06 0,026 1,3 80 | Juin 2,06 0,025 1,2 81 | Juillet 2,09 0,019 0,9 70 |  |  | Août 2,09 0,021 1,0 72 |  | Sep 2,09 0,021 1,0 70 | Oct 2,09 0,028 1,3 69 |  | Nov 2,10 0,050 2,4 73 | Déc 2,08 0,105 5,0 57 | Cumulatif 2,08 0,036 1,7 1074 |  |  |
| Pair Groupe Plage |  |  |  | 3,06 3,01 2,97 2,93 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |
| Niveau 2 |  |  | Moyenne SD CV # Points |  |  | Jan 2,99 0,027 0,9 79 |  |  | Fév 2,99 0,030 1,0 72 |  | Mar 3,00 0,030 1,0 72 | Avr 3,00 0,039 1,3 72 |  | Mai 2,98 0,038 1,3 92 |  | Juin 2,96 0,037 1,2 79 | Juillet 2,97 0,033 1,1 72 |  | Août 2,97 0,037 1,2 83 |  |  | Sep 2,98 0,032 1,1 74 | Oct 2,98 0,034 1,1 76 |  | Nov 2,98 0,049 1,6 75 | Déc 2,96 0,180 6,1 60 | Cumulatif 2,98 0,054 1,8 1149 |  |  |

|  | Carbamazépine (Tegretol) |  |  | Immunoturbidimétrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  |  |  | μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pair Groupe Plage |  | 13,32 12,63 11,94 11,25 10,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |
| Niveau 1 |  | Moyenne SD CV # Points | Jan 12,00 0,600 5,0 73 |  | Fév 12,00 0,500 4,2 62 |  | Mar 12,00 0,600 5,0 68 |  | Avr 12,00 0,500 4,2 70 |  | Mai 12,00 0,500 4,2 69 | Juin 12,00 0,700 5,8 66 | Juillet 12,00 0,700 5,8 67 |  | Août 12,00 0,500 4,2 73 |  | Sep 12,00 0,300 2,5 64 | Oct 12,00 0,500 4,2 66 |  | Nov 12,00 0,500 4,2 67 | Déc 12,00 0,700 5,8 54 |  | Cumulatif 12,00 0,543 4,5 874 |  |  |
| Pair Groupe Plage |  | 73,21 69,90 66,59 63,28 59,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 SD Moyenne -2 SD |
| Niveau 2 |  | Moyenne SD CV # Points | Jan 67,00 3,00 4,5 76 |  |  | Fév 69,00 2,00 2,9 64 |  | Mar 69,00 1,60 2,3 69 | Avr 68,00 1,20 1,8 71 |  | Mai 68,00 1,50 2,2 69 | Juin 69,00 1,90 2,8 67 | Juillet 68,00 1,50 2,2 71 |  | Août 67,00 2,20 3,3 73 |  | Sep 66,00 1,30 2,0 64 | Oct 67,00 1,60 2,4 65 |  | Nov 68,00 1,70 2,5 66 | Déc 69,00 2,60 3,8 52 |  | Cumulatif 67,43 2,61 3,9 880 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] |  |  |  |  |  | Histogramme des biais et des imprécisions Chimie non dosée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITÉ |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubine, directe/BC (Bilirubine directe (DBIL)) |  |  |  |  | Diazotation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  | Biais |  |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  | μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (%) |  | 12,93 9,83 6,73 3,63 0,53 -2,57 -5,67 -8,77 -11,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CV Biais |  |  |  |  | Jan12 9,09 -3,06 |  | Feb12 11,43 -7,47 | Mar12 10,24 -7,47 |  |  | Apr12 11,63 7,95 | May12 12,95 -3,06 |  |  | Jun12 10,00 5,75 | Jul12 10,22 1,34 |  | Aug12 9,32 -3,06 |  | Sep12 11,22 -9,67 |  |  | Oct12 10,44 -0,86 | Nov12 9,76 -7,47 |  |  | Dec12 9,50 -11,87 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  | Biais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) |  | 5,60 4,42 3,24 2,06 0,88 -0,30 -1,48 -2,66 -3,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CV Biais |  |  |  | Jan12 3,88 1,68 | Feb12 5,51 0,10 | Mar12 5,04 0,10 |  | Apr12 4,40 5,62 | May12 5,23 0,89 |  | Jun12 4,92 4,04 | Jul12 3,98 0,89 |  | Aug12 4,84 -2,26 |  | Sep12 4,35 -2,26 | Oct12 3,70 0,10 | Nov12 4,84 -3,84 | Dec12 4,59 -3,84 |  |  |  |

|  | Bilirubine totale/TBIL |  |  |  |  | Jendrassik Grof |  |  |  |  |  |  |  | Niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  | Biais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  | μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (%) |  | 7,05 4,98 2,91 0,84 -1,23 -3,30 -5,37 -7,44 -9,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CV Biais |  |  |  | Jan12 5,96 -3,63 |  | Feb12 5,52 -4,99 | Mar12 5,09 -1,37 |  | Apr12 4,61 -1,82 | May12 4,84 -0,92 |  | Jun12 4,59 0,44 | Jul12 6,30 -2,28 |  | Aug12 7,06 -3,18 |  | Sep12 4,60 -9,51 | Oct12 6,82 -9,06 | Nov12 6,35 -8,16 | Dec12 4,78 -5,44 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  | Biais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) |  | 2,15 1,45 0,75 0,05 -0,65 -1,35 -2,05 -2,75 -3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CV Biais |  |  |  | Jan12 2,16 -0,39 |  | Feb12 1,58 -0,71 | Mar12 1,66 -1,66 |  | Apr12 1,62 -2,08 | May12 1,69 -1,13 |  | Jun12 1,72 -1,24 | Jul12 2,16 -2,61 |  | Aug12 1,90 -2,93 |  | Sep12 1,84 -3,45 | Oct12 1,93 -2,29 | Nov12 1,83 -2,29 | Dec12 1,89 -0,60 |  |  |  |

|  | Calcium |  | ISE indirect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  | Biais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  | μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (%) |  |  | 5,05 4,27 3,49 2,71 1,93 1,15 0,37 -0,41 -1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CV Biais |  |  | Jan12 0,96 0,25 |  | Feb12 0,86 0,25 | Mar12 1,43 0,73 |  | Apr12 1,20 -0,23 | May12 1,26 -1,19 |  | Jun12 1,21 -1,19 | Jul12 0,91 0,25 |  | Aug12 1,00 0,25 |  | Sep12 1,00 0,25 | Oct12 1,34 0,25 | Nov12 2,38 0,73 | Dec12 5,05 -0,23 |  |  |  |

|  | Laboratoire 152 [Texte expurgé] | Histogramme des biais et des imprécisions Chimie non dosée | Lot 16610 Données pour : 12−2012 Date d’exp. du lot : 31−12−2012 Impression : 14−05−2013 Page 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÉ |  |

|  | Calcium |  | ISE indirect |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  | Biais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  | μmol/L |  | suite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (%) |  |  | 6,08 5,27 4,46 3,65 2,84 2,03 1,22 0,41 -0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CV Biais |  |  | Jan12 0,90 0,61 |  | Feb12 1,00 0,61 | Mar12 1,00 0,95 |  | Apr12 1,30 0,95 |  | May12 1,28 0,28 | Jun12 1,25 -0,40 | Jul12 1,11 -0,06 |  | Aug12 1,25 -0,06 |  | Sep12 1,07 0,28 | Oct12 1,14 0,28 | Nov12 1,64 0,28 | Dec12 6,08 -0,40 |  |  |  |

|  | Carbamazépine (Tegretol) |  |  |  |  | Immunoturbidimétrique |  |  |  |  |  |  | Niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  | Biais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beckman Coulter UniCel DxC 800 |  |  |  |  |  |  |  | Réactif dédié |  |  | μmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (%) |  | 5,85 5,18 4,51 3,84 3,17 2,50 1,83 1,16 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CV Biais |  |  |  | Jan12 5,00 0,49 |  | Feb12 4,17 0,49 | Mar12 5,00 0,49 |  | Apr12 4,17 0,49 |  | May12 4,17 0,49 | Jun12 5,83 0,49 | Jul12 5,83 0,49 |  | Aug12 4,17 0,49 |  | Sep12 2,50 0,49 | Oct12 4,17 0,49 | Nov12 4,17 0,49 | Dec12 5,83 0,49 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV |  | Biais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) |  | 4,48 3,81 3,14 2,47 1,80 1,13 0,46 -0,21 -0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CV Biais |  |  |  | Jan12 4,48 0,62 |  | Feb12 2,90 3,62 | Mar12 2,32 3,62 |  | Apr12 1,76 2,12 |  | May12 2,21 2,12 | Jun12 2,75 3,62 | Jul12 2,21 2,12 |  | Aug12 3,28 0,62 |  | Sep12 1,97 -0,88 | Oct12 2,39 0,62 | Nov12 2,50 2,12 | Dec12 3,77 3,62 |  |  |  |