
Fiche de travail 1A : Calcul de CV, CVI, SDI et TE

1. Calculer le CV pour chaque contrôle.	2. Calculer le CVI pour chaque contrôle.	3. Calculer le SDI pour chaque contrôle.
	Numération plaquettaire (cellules x 109/L)
	
	

	Sysmex XE-2100
	
	Faible contrôle
	Contrôle normal
	Contrôle élevé

	Votre laboratoire
	Moyenne
	56
	214
	545

	
	
	SD
	6
	17
	37

	
	(1)
	CV
	
	
	

	
	
(2)
	Mon laboratoire (pair) CVI
	

	
	

	
	
(3)
	Mon laboratoire (pair) SDI
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	Groupe de pairs
	Moyenne
	62
	215
	496

	
	
	SD
	7
	19
	40

	
	
	CV
	11,3
	8,8
	8,1

	
	
	N
	12
	12
	12



4. Calculer la TE pour chaque contrôle.
	TE en unités de cellules x 109/L
	
	
	



5. Si le critère de performance acceptable pour la numération plaquettaire est de 25 %, la TE est-elle acceptable ?
	TEA en unités 
de cellules x 109 /L
	
	
	



	TE < TEA
	
	
	




