- Indique les systèmes cobas c sur lesquels les réactifs peuvent être utilisés

| Informations sur la commande Aspartate aminotransférase selon l’IFCC (Fédération internationale de chimie clinique) |  |  |  | Systèmes Roche/Hitachi cobas c cobas c 311 cobas c 501/502 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 tests | Cat. N° 20764949 322 |  | ID système 07 6494 9 | • • |  |
| Calibrateur fas (12 x 3 ml) | Cat. N° 10759350 190 |  | Code 401 |  |  |
| Calibrateur fas (12 x 3 ml, pour les États-Unis) | Cat. N° 10759350 360 |  | Code 401 |  |  |
| Precinorm U plus (10 x 3 mL) | Cat. N° 12149435 122 |  | Code 300 |  |  |
| Precinorm U plus (10 x 3 ml, pour les États-Unis) | Cat. N° 12149435 160 |  | Code 300 |  |  |
| Précipath U plus (10 x 3 mL) | Cat. N° 12149443 122 |  | Code 301 |  |  |
| Precipath U plus (10 x 3 mL, pour les États-Unis) | Cat. N° 12149443 160 |  | Code 301 |  |  |
| Précinorm U (20 x 5 mL) | Cat. N° 10171743 122 |  | Code 300 |  |  |
| Précipath U (20 x 5 mL) | Cat. N° 10171778 122 |  | Code 301 |  |  |
| PreciControl ClinChem Multi 1 (20 x 5 ml) | Cat. N° 05117003 190 |  | Code 391 |  |  |
| PreciControl ClinChem Multi 1 (4 x 5 ml, pour les États-Unis) |  | Cat. N° 05947626 160 | Code 391 |  |  |
| PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) | Cat. N° 05117216 190 |  | Code 392 |  |  |
| PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, pour les États-Unis) |  | Cat. N° 05947774 160 | Code 392 |  |  |
| Diluant NaCl 9 % (50 mL) | Cat. N° 04489357 190 |  | ID système 07 6869 3 |  |  |

| Anglais Informations système Pour les analyseurs cobas c 311/501 : ASTL : ACN 687 SASTL : ACN 587 (STAT, temps de réaction : 7) Pour l'analyseur cobas c 502 : ASTL : ACN 8687 SASTL : ACN 8587 (STAT, temps de réaction : 7) Utilisation prévue Test in vitro pour la détermination quantitative de l'aspartate aminotransférase (AST) dans le sérum et le plasma humains sur les systèmes Roche/Hitachi cobas c. Résumé 1,2 L'enzyme aspartate aminotransférase (AST) est largement distribuée dans les tissus, principalement hépatiques, cardiaques, musculaires et rénaux. Des taux sériques élevés sont observés dans les maladies impliquant ces tissus. Les maladies hépatobiliaires, telles que la cirrhose, le carcinome métastatique et l’hépatite virale, augmentent également les taux sériques d’AST. Après un infarctus du myocarde, l’AST sérique est élevée et atteint un pic 2 jours après le début. Chez les patients sous dialyse rénale ou ceux présentant une carence en vitamine B6, l'AST sérique peut être diminuée. La réduction apparente de l'AST peut être liée à une diminution du phosphate de pyridoxal, le groupe prosthétique de l'AST, entraînant une augmentation du rapport apoenzyme/holoenzyme. 2 isoenzymes de l'AST ont été détectées, cytoplasmique et mitochondriale. Seule l'isoenzyme cytoplasmique est présente dans le sérum normal, tandis que l'isoenzyme mitochondriale, ainsi que l'isoenzyme cytoplasmique, ont été détectées dans le sérum de patients atteints de maladies coronariennes et hépatobiliaires. Principe du test Ce dosage suit les recommandations de l'IFCC, mais a été optimisé pour les performances et la stabilité. 3,4 L'AST dans l'échantillon catalyse le transfert d'un groupe amino entre L-aspartate et 2-oxoglutarate pour former de l'oxaloacétate et du L-glutamate. L'oxaloacétate réagit ensuite avec le NADH, en présence de malate déshydrogénase (MDH), pour former du NAD + . |  |  | Précautions et avertissements Pour usage diagnostique in vitro. Prendre les précautions normales requises pour la manipulation de tous les réactifs de laboratoire. Fiche de données de sécurité disponible pour les utilisateurs professionnels sur demande. L’élimination de tous les déchets doit être conforme aux directives locales. Manipulation des réactifs Prêt à l'emploi. Stockage et stabilité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ASTL Durée de conservation à 2-8 °C : Embarqué en service et réfrigéré sur l'analyseur : Diluant NaCl 9 % Durée de conservation à 2-8 °C : Embarqué en service et réfrigéré sur l'analyseur : |  | Voir la date d'expiration sur l'étiquette du paquet cobas c. 12 semaines Voir la date d'expiration sur l'étiquette du paquet cobas c. 12 semaines |
|  |  |  | Collecte et préparation des échantillons Pour le prélèvement et la préparation des échantillons, utiliser uniquement des tubes ou récipients de collecte appropriés. Seuls les échantillons énumérés ci-dessous ont été testés et jugés acceptables. Sérum. Plasma : Plasma Li-héparine et K 2 -EDTA Les types d'échantillons répertoriés ont été testés avec une sélection de tubes de prélèvement d'échantillons qui étaient disponibles dans le commerce au moment du test, c'est-à-dire que tous les tubes disponibles de tous les fabricants n'ont pas été testés. Les systèmes de collecte d'échantillons de différents fabricants peuvent contenir des matériaux différents qui pourraient affecter les résultats des tests dans certains cas. Lors du traitement d'échantillons dans des tubes primaires (systèmes de collecte d'échantillons), suivre les instructions du fabricant du tube. Centrifuger les échantillons contenant des précipités avant d'effectuer le dosage. |  |  |  |  |
|  |  |  | Stabilité : | 24 heures à 15-25 °C 5 7 jours à 2-8 °C 6 |  |
| L-aspartate + 2-oxoglutarate Oxaloacétate + NADH + H+ | AST MDH | oxaloacétate + L-glutamate L-malate + NAD+ | Matériel fourni Voir la section « Réactifs - solutions de travail » pour les réactifs. Matériel requis (mais non fourni) Voir la section « Informations sur la commande ». Équipement général de laboratoire Dosage Pour des performances optimales du dosage, suivre les instructions données dans ce document pour l'analyseur concerné. Reportez-vous au manuel d'utilisation approprié pour obtenir des instructions dosage spécifiques à l'analyseur. Les performances des applications non validées par Roche ne sont pas garanties et doivent être définies par l'utilisateur. |  |  |
| Le taux d’oxydation du NADH est directement proportionnel à l’activité catalytique de l’AST. Il est déterminé en mesurant la diminution de l'absorbance. Réactifs - solutions de travail R1 Tampon TRIS : 264 mmol/L, pH 7,8 (37 °C) ; L-aspartate : 792 mmol/L ; MDH (micro-organisme) : ≥ 24 µkat/L ; LDH (micro-organismes) : ≥ 48 µkat/L ; albumine (bovine) : 0,25 % ; conservateur R2 NADH : ≥ 1;7 mmol/L ; 2-oxoglutarate : 94 mmol/L ; conservateur |  |  |  |  |  |

| Application pour le sérum et le plasma définition du test cobas c 311 |  |  |  | Limitations - interférences Critère : Récupération à ± 10 % de la valeur initiale à un AST activité de 30 U/L (0,50 µkat/L). Ictère : 8 Aucune interférence significative jusqu'à un indice I de 60 pour la bilirubine conjuguée et de 60 pour la bilirubine non conjuguée (concentration approximative de bilirubine conjuguée : 60 mg/dL ou 1026 µmol/L ; concentration approximative de bilirubine non conjuguée : 60 mg/dL ou 1026 µmol/L). Hémolyse : 8 Aucune interférence significative jusqu'à un indice H de 40 (concentration approximative en hémoglobine : 25,6 µmol/L (40 mg/dL)). La contamination par des érythrocytes augmentera les résultats, car le niveau analyte dans les érythrocytes est plus élevé que dans les sérums normaux. Le niveau d’interférence peut être variable en fonction de la teneur en analyte dans les érythrocytes lysés. Lipémie (Intralipide) : 8 Aucune interférence significative jusqu'à un indice L de 150. Il existe une faible corrélation entre l'indice L (correspond à la turbidité) et à la concentration en triglycérides. Les échantillons lipémiques peuvent provoquer une baisse des anticorps. Choisir un traitement d'échantillon dilué pour une nouvelle série automatique. Médicaments : Aucune interférence n’a été constatée aux concentrations thérapeutiques utilisant des panels de médicaments courants.9,10 Exceptions : L'isoniazide peut provoquer des résultats d'AST artificiellement bas et de furosémide artificiellement élevés à des concentrations thérapeutiques. Le cyanokit (Hydroxocobalamine) peut provoquer des interférences avec les résultats. Dans de très rares cas, une gammapathie, en particulier de type IgM (macroglobulinémie de Waldenström), peut entraîner des résultats peu fiables. À des fins de diagnostic, les résultats doivent toujours être évalués en conjonction avec les antécédents médicaux du patient, l’examen clinique et d’autres constatations. ACTION REQUISE Programmation de lavage spécial : L'utilisation d'étapes de lavage spécial est obligatoire lorsque certaines combinaisons de tests sont exécutées ensemble sur les systèmes Roche/Hitachi cobas c. La dernière version de la liste de prévention des contaminations peut être trouvée avec les fiches de Méthode NaOHD/SMS/Multiclean/SCCS ou NaOHD/SMS/SmpCln1 + 2/SCCS. Pour plus d'instructions, reportez-vous au manuel de l'opérateur. Analyseur cobas c 502 : Toutes les programmations de lavage spécial nécessaires pour éviter le report sont disponibles via le lien cobas, aucune saisie manuelle n'est requise. Si nécessaire, une programmation de lavage spécial/de prévention des contaminations doit être mise en œuvre avant de communiquer les résultats de ce test. Limites et plages Plage de mesure 5-700 U/L (0,08-11,7 µkat/L) Déterminer les échantillons ayant des activités plus élevées via la fonction de nouvelle série. La dilution des échantillons via la fonction de nouvelle série est une dilution de 1:10. Les résultats des échantillons dilués à l’aide de la fonction de nouvelle série sont automatiquement multipliés par un facteur de 10. Limites inférieures de mesure Limite de détection inférieure du test 5 U/L (0,08 µkat/L) La limite de détection inférieure représente le niveau d’analyte mesurable le plus bas qui peut être distingué de 0. Il est calculé comme la valeur se situant à 3 écarts types au-dessus de celle de la norme la plus basse (standard 1 + 3 SD, répétabilité, n = 21). Valeurs attendues 11 Selon la méthode standard optimisée (comparable à la méthode de l'IFCC (Fédération internationale de chimie clinique) sans activation au phosphate de pyridoxal12) : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de dosage Temps de réaction / Points de dosage Longueur d'onde (sous-jacente/principale) Direction de la réaction Unités | Taux A 10 / 12-31 (STAT 7 / 12-31) 700/340 nm Diminution U/L (µkat/L) |  |  |  |  |  |
| Pipetage de réactif R1 R2 Volumes d'échantillons | 40 µL 17 µL Échantillon | Diluant (H2O) 51 µL 20 µL Dilution de l'échantillon |  |  |  |  |
| Normal Diminué Augmenté | 9 µL 9 µL 18 µL | Échantillon _ 15 µL _ | Diluant (NaCl) _ 135 µL _ |  |  |  |
| définition du test cobas c 501/502 |  |  |  |  |  |  |
| Type de dosage Temps de réaction / Points de dosage Longueur d'onde (sous-jacente/principale) Direction de la réaction Unités | Taux A 10 / 18-46 (STAT 7 / 18-46) 700/340 nm Diminution U/L (µkat/L) |  |  |  |  |  |
| Pipetage de réactif R1 R2 Volumes d'échantillons | 40 µL 17 µL Échantillon | Diluant (H2O) 51 µL 20 µL Dilution de l'échantillon |  |  |  |  |
| Normal Diminué Augmenté | 9 µL 9 µL 18 µL | Échantillon _ 15 µL _ | Diluant (NaCl) _ 135 µL _ |  |  |  |
| Étalonnage Calibrateurs Mode d'étalonnage Fréquence d'étalonnage | S1 : H2O S2 : C.f.a.s. Linéaire Étalonnage en 2 points - après changement de lot de réactifs - comme requis en suivant les procédures de contrôle qualité |  |  |  |  |  |
| Traçabilité : Cette méthode a été normalisée par rapport à la formulation originale de IFCC en utilisant des pipettes calibrées ainsi qu'un photomètre manuel fournissant des valeurs absolues et l'absorptivité spécifique au substrat, ε. 7 Contrôle qualité Pour le contrôle qualité, utiliser les matériaux de contrôle répertoriés dans la rubrique « Informations sur la commande ». En outre, d’autres matériels de contrôle appropriés peuvent être utilisés. Les intervalles et les limites de contrôle doivent être adaptés aux exigences individuelles de chaque laboratoire. Les valeurs obtenues doivent se situer dans les limites définies. Chaque laboratoire doit établir des mesures correctives à prendre si les valeurs tombent en dehors des limites définies. Suivre les réglementations gouvernementales et les directives locales en vigueur pour le contrôle de la qualité . Calcul Les systèmes Roche/Hitachi cobas c calculent automatiquement la concentration analyte de chaque échantillon. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hommes : Femmes : | jusqu'à 40 U/L jusqu'à 32 U/L | (jusqu'à 0,67 µkat/L) (jusqu'à 0,53 µkat/L) |
| Facteur de conversion : | U/L x 0,0167 = µkat/L |  |  | Valeurs calculées : Un facteur de 2,13 est utilisé pour la conversion de 25 °C à 37 °C. Chaque laboratoire doit étudier la transférabilité des valeurs attendues à sa propre population de patients et, si nécessaire, déterminer ses propres plages de référence. Données de performance spécifiques Les données de performance représentatives des analyseurs sont données ci-dessous. Les résultats obtenus dans les différents laboratoires peuvent différer. |  |  |  |

| Précision La Précision a été déterminée à l’aide d’échantillons humains et de contrôles dans un protocole interne avec répétabilité* (n = 21) et précision intermédiaire** (3 aliquotes par série, 1 série par jour, 20 jours). Les résultats suivants ont été obtenus : Répétabilité *; Moyenne U/L (µkat/L); SD (ÉCART-TYPE) U/L (µkat/L); CV %. Precinorm U; 36,6 (0,611); 0,3 (0,005); 0,8. Precipath U; 128 (2,14); 1 (0,02); 0,4. Sérum humain 1; 126 (2,10); 1 (0,02); 0,4. Sérum humain 2; 12,0 (0,200); 0,4 (0,007); 3,1. Précision intermédiaire **; Moyenne U/L (µkat/L); SD (ÉCART-TYPE) U/L (µkat/L); CV %. Precinorm U; 36,7 (0,613); 0,5 (0,008); 1,3. Precipath U; 130 (2,17); 1 (0,02); 0,8. Sérum humain 3; 30,0 (0,501); 0,7 (0,012); 2,3. Sérum humain 4; 121 (2,02); 2 (0,03); 1,9. * répétabilité = précision intra-série | 13. Zawta B, Klein G, Bablok W. Temperaturumrechnung in der klinischen Enzymologie? Klin Lab 1994;40:23-32. 14. Passing H, Bablok W, Bender R, et al. A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790. Un point (point/arrêt) est toujours utilisé dans cette fiche de méthode comme séparateur décimal pour marquer la frontière entre les parties intégrale et fractionnaire d'un nombre décimal. Les séparateurs pour les milliers ne sont pas utilisés. RÉSERVÉ AUX CLIENTS AMÉRICAINS : GARANTIE LIMITÉE Roche Diagnostics garantit que ce produit répondra aux spécifications indiquées sur l'étiquetage lorsqu'il sera utilisé conformément à cet étiquetage et sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication jusqu'à la date d'expiration imprimée sur l'étiquette. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ROCHE DIAGNOSTICS NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS. |
| --- | --- |
| ** précision intermédiaire = précision totale / précision entre les séries / précision entre les jours Comparaison de méthode Les valeurs AST pour les échantillons de sérum et de plasma humains obtenues sur un analyseur Roche/Hitachi cobas c 501 (y) ont été comparées à celles déterminées à l'aide du réactif correspondant sur un analyseur Roche/Hitachi 916 (x). Taille de l'échantillon (n) = 192 |  | COBAS, COBAS C, PRECINORM et PRECIPATH sont des marques déposées de Roche. Les autres noms de marques ou de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Les ajouts ou modifications importants sont indiqués par une barre de modification dans la marge. © 2011, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim www.roche.com Distribution aux États-Unis par : Roche Diagnostics, Indianapolis, IN Assistance technique clientèle américaine 1-800-428-2336 |
| Passage/Bablok 14 y = 1,000x - 0,149 U/L τ = 0,970 | Régression linéaire y = 0,991x + 1,22 U/L r = 0,999 |  |
| Les activités des échantillons étaient comprises entre 30,4 et 674 U/L (0,508 et 11,3 µkat/L). Références 1. Nagy B. Muscle disease. In: Kaplan LA, Pesce AJ, éd. Clinical Chemistry, theory, analysis, and correlation. St. Louis: Mosby 1984:514. 2. Moss DW, Henderson AR, Kachmar JF. Enzymes. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders 1987 : 346-421. 3. Bergmeyer HU, Hørder M, Rej R. Approved recommendation (1985) on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 2. IFCC method for aspartate aminotransferase. J Clin Chem Clin Biochem 1986;24:497-510. 4. ECCLS. Determination of the catalytic activity concentration in serum of L-aspartate aminotransferase (EC 2.6.1.1, ASAT). Klin Chem Mitt 1989;20:198-204. 5. Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders, 1995 : 76–77. 6. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations. Publication de l’OMS WHO/DIL/LAB/99.1 Rév.2. 7. Schumann G, Bonora R, Ceriotti F, et al. IFCC Primary Reference Procedures for the Measurement of Catalytic Activity Concentrations of Enzymes at 37 °C - Part 5. Reference Procedure for the Measurement of Catalytic Concentration of Aspartate Aminotransferase. Clin Chem Lab Med 2002;40(7):725–733. 8. Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32:470-475. 9. Breuer J. Report on the Symposium “Drug Effects in Clinical Chemistry Methods”. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:385-386. 10. Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001;38:376-385. 11. Thefeld W, Hoffmeister H, Busch EW, et al. Referenzwerte für die Bestimmungen der Transaminasen GOT und GPT sowie der alkalischen Phosphatase im Serum mit optimierten Standardmethoden. Dtsch Med Wschr 1974;99:343-351. 12. Klein G, Lehmann P, Michel E, et al. Vergleich der IFCC-Methoden für ALAT, ASAT und GGT bei 37 °C mit den eingeführten Standardmethoden bei 25 °C und 37 °C. Lab Med 1994;18:403-404. |  |  |