Document de comparaison des méthodes
Document : Instruction sur l'activité de comparaison des méthodes

I. En utilisant la Calculatrice de données appariées se trouvant sur le site westgard.com, calculer les statistiques de régression linéaire à l'aide des données fournies. 
1. Localiser et cliquer sur Outils de validation des méthodes
2. Localiser et cliquer sur Calculatrice de données appariées
3. Fournir les informations nécessaires dans l'espace prévu, c'est-à-dire Analyste – indiquer votre nom ; Test ; Méthode de test et Méthode de comparaison.
4. Redimensionner le nombre de paires à 40.
5. Saisir les moyennes des données de la Méthode de test sous Test (Y) avec la Moyenne correspondante de la Méthode comparative sous Comp (X) à partir de la Fiche de travail Comparaison des méthodes.
6. Calculer la pente, l'ordonnée à l'origine, Sy/x (S) et r à l'aide de la Calculatrice de régression . 
7. Enregistrer les valeurs obtenues dans les espaces correspondants prévus à cet effet sur la 2ème page de la Fiche de travail Comparaison des méthodes. 
8. Cliquer sur Créer un tracé de comparaison pour observer la linéarité et les valeurs aberrantes.
9. Appuyer sur « impr écr » de votre clavier et coller dans l’espace prévu à la page 3 de la Fiche de travail Comparaison des méthodes.
10. Calculer la Moyenne, le biais, la différence d'écart type et la valeur t à l'aide de la Calculatrice des données appariées. Enregistrer les valeurs obtenues dans l'espace prévu à la page 4 de la Fiche de travail Comparaison des méthodes.
11. Cliquer sur Créer un tracé des différences. Le Tracé des différences est un graphique de la différence entre X et Y, tracé à la concentration de X. Observez la dispersion uniforme en recherchant visuellement tous les points aberrants qui ne correspondent pas au modèle général des autres points de données.
12. Appuyer sur « impr écr » de votre clavier et coller dans l’espace prévu à la page 4 de la Fiche de travail Comparaison des méthodes.
II. Déterminer le biais ou la différence entre les méthodes
1. Localiser le tableau contenant les points de décision médicale (MDP) (X c = 35 U/L et 120 U/L) au bas de la Fiche de travail de comparaison des méthodes.
2. Écrire l’équation de régression pour chaque MDP en insérant la valeur MDP pour X.
3. À l’aide de l’équation de régression linéaire, calculer la valeur Y prédite (Y') qui correspond à la concentration de Xc.
4. Déterminer le biais (la différence) en soustrayant Xc de Y'.
5. Calculer le biais en % (différence en %) comme biais/Xc * 100.
6. Compléter le résumé d’exactitude dans le Document 4 : Résumé de la validation de l’AST (page 2). Utiliser l'exemple ALT (police en rouge) comme guide.
III. Validation de l'accomplissement de l'utilisation prévue.
1. Remplir la Fiche de travail sur l’évaluation de l’acceptabilité. N'oubliez pas d'être cohérent avec les unités que vous utilisez dans l'équation et le calcul ( U/L à la page 1 et % à la page 2). N'oubliez pas d'utiliser l'imprécision intermédiaire (à long terme) dans le calcul du TE pour mieux refléter la variation du dosage.
2. Compléter le résumé de l'acceptabilité de la méthode dans le Document 4 : Résumé de la validation de l’AST (page 5). 
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