Document Analyse des données de linéarité

Évaluation des données :
· Utiliser les groupes d'échantillons 1 à 3 comme exemples.
· Compléter les groupes d'échantillons 4 à 5 pour cette activité
1. Calculer la Moyenne (Y) pour chaque point de données
2. Déterminer la valeur attribuée (X) pour chaque point de données :
· Le groupe 3 sera utilisé comme valeur réelle ; par conséquent, la valeur moyenne (Y) obtenue sera la valeur attribuée (X). 
· Les groupes restants seront calculés en utilisant la relation connue entre les dilutions comme suit :
· Groupe 1 = moyenne du Groupe 3 x 0 = 0 (Groupe 1 doit être nul ou proche de zéro, sinon la valeur réelle doit être prise en compte)
· Groupe 2 = moyenne du groupe 3 x 0,5
· Groupe 4 = moyenne du groupe 3 x 1,5
· Groupe 5 = moyenne du groupe 3 x 2,0
3. Quantifier la quantité d’erreur présente.
· Utiliser la pente (m) et les coordonnées à l’origine (b) fournies au bas de la Fiche de travail sur l'expérience de linéarité.
· À l'aide de la pente et des coordonnées à l’origine, calculer une valeur Y (Y') prédite pour chaque valeur X à l'aide de l'équation Y' = mX + b. 
· Soustraire chaque valeur Y mesurée de la valeur Y prédite associée (SE = Y – Y'). Cette différence représente l’erreur systématique due à la non-linéarité. 
· Enregistrer ces valeurs sur la Fiche de travail sur l’expérience de linéarité sous ± Diff.
· Calculer % Diff (%Diff =: [± Diff/Y'] * 100 %.
· Enregistrer ces valeurs sur la Fiche de travail sur l’expérience de linéarité sous la colonne % Diff.
4. Déterminer l’acceptabilité à chaque point de données.
· Calculer la limite en % en divisant le CLIA %TEA par un facteur de 2 (%TEA /2).
· Calculer ± Limite en multipliant la %Limite par Y'.
· Comparez l’erreur observée présente avec les seuils d’acceptabilité en :
· Comparant la colonne ± Diff avec la colonne ± Limite. 
· Comparer la colonne % Diff avec la colonne % Limite. 
· Interpréter l’acceptabilité à chaque point de données. L’erreur systématique observée [± Diff et % Diff] doit être inférieure à 50 % de l’erreur admissible totale présente [± Limite et % Limite] pour être acceptable. Comparer ± Diff avec ± Limite et % Diff avec % Limite.
· Remplir la colonne Acceptabilité sur la Fiche de travail sur l’expérience linéaire
5. Déterminer la plage linéaire à partir du point de données expérimentales observé.
6. Déterminer la plage de mesure analytique (AMR) vérifiée pour votre laboratoire. Elle ne peut pas dépasser l'AMR indiqué par le fabricant.
7. Compléter le résumé de linéarité dans le Document 4 : Résumé de la validation de l’AST (page 3). Utiliser l'exemple ALT (police en rouge) comme guide.
