Un protocolo (plan) de control de calidad describe la forma en que el personal analítico realiza un procedimiento de rutina de control de calidad y responde a los datos de control de calidad.

- Definir la regla de control de calidad estadística que se aplicará y su frecuencia.

- Definir cómo se analizarán los materiales de control.

- Definir cómo interpretar las reglas.

- Definir qué medidas de solución de problemas deben tomarse, incluida la documentación.

Ejemplo del protocolo de control de calidad del analizador XYZ

| Reglas de control de calidad estadístico | 1:3s 1:2.5s 1:3s/2:2s/R:4s/4:1s | ALT, AST, Bili-Tot, Creat TP, CK Glucosa |
| --- | --- | --- |
| Análisis del material de control | Analice una muestra de los controles de Precinorm normal y una de Precinorm anormal para un total de dos mediciones de control en cada ejecución analítica. |  |
| Interpretación de los resultados | - Examine el gráfico para detectar cualquier medición superior a ± 2 SD. Si no se encuentra ninguna medición, acepte la ejecución e informe los resultados del paciente. - Si se encuentra una medición, inspeccione los datos de control utilizando la regla de rechazo de control de calidad especificada para el analito. - Dentro de la inspección de la ejecución actual - Aplique la regla 1:3s de cada material. - Aplique la regla 1:2.5s de cada material. - Aplique las reglas 2:2s y R:4s entre los materiales. - Inspección entre ejecuciones - Aplique la regla 2:2s dentro de cada material en las dos últimas ejecuciones. - Aplique la regla 4:1s dentro de cada material en las últimas cuatro ejecuciones. - Aplique la regla 4:1s de las dos últimas ejecuciones y las dos mediciones en cada material. - Si no se viola ninguna de las reglas del paso 2 al aplicar la regla de rechazo especificada para el analito, acepte la ejecución e informe los resultados de la prueba del paciente. Si se viola una regla para un analito en el paso 2, rechace la ejecución y no informe los resultados de la prueba del paciente para ese analito. |  |
| Medidas de resolución de problemas | - Encierre en un círculo el número de ejecución analítica para indicar que ha sido rechazada. - Complete un Informe diario de investigación de control de calidad para identificar el tipo de error que ocurre y sus posibles causas. - Consulte la sección de resolución de problemas del manual del operador según sea necesario. - Implemente medidas correctivas en función del informe de investigación. - Archive el informe de investigación en el registro del instrumento en la sección de medidas correctivas. |  |