Instrucciones:

A partir de la información proporcionada por el gráfico LJ, determine la media y la SD asignadas en umol/L. A partir de su examen visual del gráfico, calcule aproximadamente la media y la SD observadas en umol/L. Complete los espacios en blanco con sus respuestas.

Dibuje la curva de Gauss utilizando la media asignada y la SD asignada en el gráfico LJ.  Dibuje otra curva de Gauss utilizando la media observada y la SD observada.  Etiquete las siguientes secciones de las curvas como: aceptación verdadera, falso rechazo o aceptación falsa.  Consulte la Ayuda de trabajo 1: Posibles resultados para obtener ayuda.

Utilizando la media asignada, ¿cuáles son los valores (umol/L) para los límites de control de ± 2SD?

Utilizando la media observada, ¿cuáles son los valores (umol/L) para ± 2SD?

Esperamos que el 68 % de las mediciones se encuentren entre los límites de control -1SD y +1SD cuando el valor asignado es igual al observado en el gráfico.  Sin embargo, en este gráfico donde la 	 Media asignada ≠ Media observada, ¿el 68 % de los puntos de datos se encuentran entre qué límites de control?

¿El 95 % de los puntos de datos se encuentran entre qué límites de control?

¿Qué reglas de control de calidad se violan en el gráfico cuando la Media asignada ≠ Media observada?

| Número de ejecución | Reglas violadas | Interprete la medición de control (aceptación verdadera, falso rechazo o aceptación falsa) |
| --- | --- | --- |

Marque con un círculo una opción.

Los puntos de datos utilizados en el Gráfico nro. 4 son idénticos a los puntos de datos utilizados en el Gráfico nro. 1 (una población estable distribuida normalmente).  En comparación con el Gráfico nro. 1, hay un aumento/disminución en las violaciones de las reglas y esto se debe a...

Si la siguiente medición (Ejecución nro. 31) es 81 umol/L, ¿qué tipo de resultado se le daría a ese valor?  Consulte Ayuda de trabajo 1: Posibles resultados, si es necesario.

Dibuje las curvas Gauss de las poblaciones asignadas y observadas en la siguiente página de la hoja de trabajo.

Etiquete las siguientes secciones de las curvas como: aceptación verdadera, falso rechazo o aceptación falsa.