[bookmark: _Hlk161921172]Hoja de trabajo de El gran ecualizador (% de CV)
Su envío de materiales de control de creatina cinasa (Creatine Kinase, CK) llegó tarde.  Solo tiene 3 días para su número de lote actual antes de tener que usar el envío que acaba de recibir para mantener sus prácticas de control de calidad para ese analito.   Consulte el gráfico L-J para ver si el rendimiento del método ha sido estable.
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Según su revisión de los gráficos de control de calidad proporcionados, usted concluye lo siguiente:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Hoja de trabajo de El gran ecualizador (% de CV)
Recuerde que solo necesita entre 8 y 10 mediciones de control para determinar una estimación razonable de la media observada para el nuevo envío de materiales de control.  Durante los siguientes 3 días, analice el nuevo envío en paralelo con el número de lote actual y obtenga las siguientes mediciones:  Cada medición obtenida con el nuevo número de lote se encuentra dentro del rango indicado en el prospecto.
	
	Nivel 1 (Lote nro. 1-456) U/L
	Nivel 3 (Lote nro. 3-456) U/L

	Día 1
	67,0
	611,0

	
	64,0
	610,0

	
	64,0
	612,0

	Día 2
	61,0
	608,0

	
	64,0
	610,0

	
	64,0
	610,0

	Día 3
	64,0
	610,0

	
	65,0
	610,0

	
	63,0
	609,0

	Media
	
	


Se sabe que no hay tiempo suficiente para obtener una estimación razonable de la desviación estándar para el nuevo envío antes de que deba ponerse en uso.  También se sabe que la desviación estándar a menudo cambia con la concentración, por lo que debe saber que no puede usar la desviación estándar directamente del número de lote actual y aplicarla al nuevo número de lote. Se decide aplicar el gran ecualizador, el % de coeficiente de variación (CV), porque el % de CV se puede utilizar en el cruce entre 2 números de lote diferentes de materiales de control.  Consulte la hoja de trabajo: Aplicación del % de CV 605 para obtener asistencia.
Genera los nuevos gráficos L-J sobre la base de la nueva media y la desviación estándar calculada obtenida del % de CV.  Complete los gráficos mediante la identificación del eje Y con los valores de control.  (Página 3)
Los % de CV para los números de lotes actuales son los siguientes:
Lote nro. 1-123 __________		Lote nro. 3-123 _________________
Si se aplica el % de CV a materiales de concentración similar, las desviaciones estándar obtenidas para los nuevos números de lote son las siguientes:
Lote nro. 1-456 	__________________		Lote nro. 3-456 __________________
Mañana, sus analistas pueden comenzar a utilizar el nuevo número de lote de materiales de control de calidad como el actual y trazar sus valores observados en los gráficos que acaba de crear.  


[image: ]



Página 2 de 2

image1.emf
Analyte:CK Lot #: 1-123 80.0 SD assign 5.0

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

65.0

80.0

85.0

90.0

95.0

C

o

n

t

r

o

l

 

V

a

l

u

e

75.0

70.0

Units: U/L Control Material: Level 1  assign


image2.emf
Analyte:CK Lot #: 3-123 assign SD assign 25.0

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

635.0 Control Material: Level 3

635.0

660.0

685.0

710.0

610.0

585.0

C

o

n

t

r

o

l

 

V

a

l

u

e

560.0

Units: U/L


image3.emf
Analyte CK   Lot # 1-456   Units U/L    Analyte CK   Lot # 3-456   Units U/L   

 X assigned _________     SD assigned _________  X assigned _________     SD assigned _________

+4 SD +4 SD

+3 SD +3 SD

+ 2 SD + 2 SD

+ 1 SD + 1 SD

X X

- 1 SD - 1 SD

- 2 SD - 2 SD

-3 SD -3 SD

 RUN 1 2 3 4 5 6….  RUN 1 2 3 4 5 6….

C

o

n

t

r

o

l

 

V

a

l

u

e

+4 SD

C

o

n

t

r

o

l

 

V

a

l

u

e

+4 SD


