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Instrucciones: en cada problema, calcule los límites de error total permitido (Total Allowable Error, TEA) inferior y superior con la información proporcionada.  Complete los diagramas.	
1. Porcentaje (%) 	El TEA de las Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) para el cloruro es el valor objetivo ± 5 %.

	
	Material de control de calidad
	Valor objetivo
	TEA en unidades
	Límite inferior del TEA
	Límite superior de TEA

	Cloruro
	Nivel I
	100 mmol/L
	
	
	

	
	Nivel II
	120 mmol/L
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2. Límite de concentración absoluta	El TEA de las CLIA para el potasio es el valor objetivo ± 0,5 mmol/L.

	
	Material de control de calidad
	Valor objetivo
	TEA en unidades
	Límite inferior del TEA
	Límite superior de TEA

	Potasio
	Nivel I
	3,5 mmol/L
	
	
	

	
	Nivel II
	5,8 mmol/L
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3. Distribución de un grupo de la encuesta	 El TEA de las CLIA para la hormona estimulante de la tiroides (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) es el valor objetivo ± 3 SD
Resultados de la encuesta de TSH más reciente.  Los valores se expresan en mU/L a menos que se especifique lo contrario.
	Muestra
	Media
	SD
	% de CV

	C-1
	0,6
	0,05
	8,3 %

	C-2
	1,0
	0,08
	8,0 %

	C-3
	1,2
	0,08
	6,7 %

	C-4
	3,0
	0,26
	8,7 %

	C-5
	4,2
	0,33
	7,9 %



	
	Material de control de calidad
	Valor objetivo
	TEA en unidades
	Límite inferior del TEA
	Límite superior de TEA

	TSH
	Nivel I
	0,90 mU/L
	
	
	

	
	Nivel II
	4,50 mU/L
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4. Combinación de requisitos, porcentaje y unidades de concentración absoluta (para concentraciones más bajas)     
El TEA de las CLIA para la glucosa es el valor objetivo ± 0,3 mmol/L o ± 10 %, el que sea mayor.

	
	Material de control de calidad
	Valor objetivo
	TEA en unidades
	Límite inferior del TEA
	Límite superior de TEA

	Glucosa
	Nivel I
	2,78 mmol/L
	
	
	

	
	Nivel II
	5,72 mmol/L
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5. No existe un límite de TEA publicado, usted decide utilizar un informe de encuesta reciente de CD4 y multiplicar la mediana del % de CV del grupo de pares por un factor de 3. 

Resultados de la encuesta de CD4 más reciente.  Los valores se expresan en célula/uL a menos que se especifique lo contrario.

	Muestra
	Media
	SD
	% de CV

	C-1
	287,5
	21,0
	7,3 %

	C-2
	850,1
	41,6
	4,9 %

	C-3
	61,0
	4,1
	6,7 %

	C-4
	771,4
	40,1
	5,2 %

	C-5
	162,0
	9,7
	6,0 %



	CD4
	Material de control de calidad
	Valor objetivo
	TEA en unidades
	Límite inferior del TEA
	Límite superior de TEA

	
	Nivel I
	50 células/uL
	
	
	

	
	Nivel II
	200 células/uL
	
	
	

	
	Nivel III
	700 células/uL
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