Hoja de trabajo 6: Cambio del número de lote de reactivos 812

Al comparar el error total (Total Error, TE) con el error total permitido (Total Allowable Error, TEA), podemos evaluar si un nuevo número de lote de reactivo proporciona o no resultados clínicamente aceptables.  En este ejercicio evaluará dos números de lote diferentes y responderá a preguntas relacionadas con sus datos.
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	Valores (mmol/L) obtenidos con el control XYZ utilizando el nuevo número de lote de reactivos

	Número de lote del reactivo A
	5,73
	5,74
	5,75
	5,73
	5,71
	5,73
	5,72
	5,73

	Número de lote del reactivo B
	5,83
	5,84
	5,84
	5,83
	5,84
	5,84
	5,85
	5,85


Complete la tabla con la información de la página anterior.
	Media actual
	
	

	SD actual
	
	

	Valor objetivo
	
	

	Sesgo
	
	

	Sesgo absoluto
	
	

	TE actual
	
	

	TEA
	
	

	
	Número de lote del reactivo A
	Número de lote del reactivo B

	Media del nuevo número de lote del reactivo
	
	

	SD actual
	
	

	Valor objetivo
	
	

	Sesgo
	
	

	Sesgo absoluto
	
	

	TE del nuevo número de lote del reactivo
	
	

	TEA
	
	

	TE < TEA (sí o no)
	
	


Al comparar el TE con el valor objetivo y el límite de TEA, podemos concluir que el reactivo A es ____________________.aceptable/inaceptable

Al comparar el TE con el valor objetivo y el límite de TEA, podemos concluir que el reactivo B es ____________________.aceptable/inaceptable

El reactivo B demostró un desplazamiento menor de la media actual que el reactivo A. ¿Esta información confirma sus conclusiones sobre la aceptabilidad? Explique su respuesta.
Represente sus conclusiones en el siguiente diagrama.  Vuelva a dibujar las curvas de Gauss en el diagrama con relación a los límites de TEA.  Ilustre el TE de los reactivos mediante flechas.
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Glucose (mmol/L) L-J Chart for Control XYZ (exp 30/11/XX) on Illustra Chemistry Analyzer (serial # 123)

X assigned 

5.80 mmol/L

SD assigned

0.10 mmol/L

Target

5.60 mmol/L TE

A

6.20 +4SD

Day
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Value

5.905.605.805.90 5.755.685.705.97 5.805.925.755.805.785.705.825.805.935.756.005.805.755.955.655.805.915.755.815.805.645.78
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