Laboratorio de Cape ClinicHerramienta 2: Registros de investigación 903

Mes/Año ___ Junio de 20XX___ 	Registro de mantenimiento del Analizador químico XYZ (número de serie 12345)
	Diario: cajas iniciales
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Limpiar externamente todas las sondas y mezcladores
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Limpiar los adaptadores de tubo y copa
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vaciar la basura
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Comprobar las soluciones de lavado
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vaciar la caja de eliminación de puntas de muestra
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Vaciar las cajas de desecho de portaobjetos
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Comprobar los manómetros hidroneumáticos
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Comprobar la solución de electrolito del fluido de referencia (Calibrador ISE A)
	AM
	AM
	
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	
	AM
	TK
	
	TK
	TK
	TK
	
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Cambiar la punta desechable y limpiar el retenedor de la punta del electrolito del fluido de referencia
	AM
	AM
	
	AM
	AM
	AM
	AM
	
	AM
	AM
	
	AM
	TK
	
	
	
	TK
	
	TK
	
	LS
	
	
	
	LS
	
	LS
	
	
	LS
	

	Limpiar la manga de la punta del fluido de referencia
	AM
	
	
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	
	AM
	TK
	
	TK
	TK
	TK
	
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	
	LS
	LS
	
	LS
	

	Limpiar la sonda de recogida de muestra de electrolito
	AM
	AM
	
	AM
	
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	
	AM
	TK
	
	TK
	TK
	TK
	
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	
	LS
	LS
	
	LS
	



	Semanal: iniciales y fecha
	Semana 1
	Semana 2
	Semana 3
	Semana 4
	Semana 5
	
	Mensual: iniciales y fecha
	

	Limpiar de manera interna las sondas de recolección de muestras y reactivo
	AM
4/6/20XX
	TK
13/6/20XX
	TK
21/6/20XX
	LS
28/6/20XX
	
	
	Reemplazar el filtro de aire
	TK
19/6/20XX

	Ajustar del tubo de valor de pinzamiento
	AM 4/6/20XX
	TK
13/6/20XX
	TK
21/6/20XX
	LS
4/28/20XX
	
	
	Limpiar el lector de código de barras del reactivo
	TK
19/6/20XX

	Limpiar el vaso, las líneas y el agitador de reacción de glucosa
	AM
4/6/20XX
	TK
13/6/20XX
	TK
21/6/20XX
	LS
4/28/20XX
	
	
	Limpiar el lector de código de barras de muestra
	TK
19/6/20XX

	Limpiar la celda de flujo con lejía
	AM
4/6/20XX
	TK
13/6/20XX
	TK
21/6/20XX
	LS
4/28/20XX
	
	
	Crear copias de seguridad de discos de control de calidad y configuración
	LS
30/6/20XX


revisor/fecha	MNT 1/7/20XX

	
	
	
	
	Laboratorio de Cape Clinic
	
	
	

	MES/AÑO
	Junio de 20XX
	
	Registro de seguimiento de reactivo para el analizador químico XYZ (SN 12345) 

	

	
	ALT
	AST
	Bili - Total
	Calcio
	CK
	Creatinina
	Glucosa
	TP
	Cal A
Sol'n

	Número de serie
	AL123
	AS123
	BT123
	CA123
	CK124
	CR123
	GL123
	TP123
	REF123

	Fecha de caducidad del fabricante
	17/5/20XX
	4/3/20XX
	17/5/20XX
	17/5/20XX
	1/5/20XX
	4/3/20XX
	2/3/20XX
	1/5/20XX
	8/11/20XX

	Estabilidad integrada (días)
	30
	30
	20
	12
	15
	7
	15
	30
	30

	DÍA 1
	AM
	AM
	 
	 
	 
	 
	 
	AM
	

	2
	 
	 
	 
	
	 
	AM
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	AM
	 
	

	4
	 
	 
	 
	 
	AM
	 
	 
	 
	

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	 
	 
	AM
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	 
	 
	 
	AM
	 
	AM
	 
	 
	

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	TK
	 
	 
	

	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TK Nuevo lote n.º GL678 / 24/12/20XX
	 
	

	16
	 
	 
	 
	 
	TK
	 
	
	 
	

	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TK

	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20
	 
	 
	TK
	 
	 
	TK
	 
	 
	TK

	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	LS
	LS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	LS

	26
	 
	 
	 
	 
	 
	LS
	 
	 
	

	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	LS
	

	28
	 
	 
	 
	 
	LS
	 
	LS (GL678 / 24/12/20XX)
	 
	

	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	LS

	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



revisor/fecha	MNT 1/7/20XX


Laboratorio de Cape Clinic
Registro de calibración del analizador químico XYZ (número de serie 12345)
revisor/fecha	MNT 1/7/20XX
	Casillas iniciales si es satisfactorio *
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Agua en blanco (diario)
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Reactivo en blanco (diario)
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	LS
	

	Electrolito ISE (diario)
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK
	TK/TK
	TK
	TK
	TK
	LS
	LS
	LS
	
	LS/LS
	LS
	LS
	LS
	
	LS
	

	AST
 (semanal)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	ALT
 (semanal)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	Bilirrubina total (semanal)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	Calcio
 (semanal)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	LS
	LS
	

	CK 
(semanal)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	Creatinina (semanal)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	

	Glucosa
(semanal) 
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	TK
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	LS
	

	Proteína total (semanal)
	
	
	
	
	
	AM
	
	
	
	
	
	
	TK
	
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	
	
	
	
	LS
	
	
	


* Si el evento de calibración no es exitoso, registre una entrada en el Registro de acciones correctivas
Calibración según sea necesario
	Fecha
	Iniciales
	Analito
	Motivo de la calibración
	Interpretación

	15/6/20XX
	TK
	glucosa
	Nuevo número de lote de reactivo (lote nro. GL678, fecha de caducidad 24/12/20XX)
	satisfactorio

	17/6/20XX
	TK
	NA+/K+
	Problemas con la calibración diaria de electrolito. Se colocó un nuevo frasco de calibrador A en el instrumento. Se repitió la calibración dos veces.
	satisfactorio

	25/6/20XX
	LS
	NA+/K+
	Problemas con la calibración diaria de electrolito. Se colocó un nuevo frasco de calibrador A en el instrumento. Se repitió la calibración varias veces.
	satisfactorio

	28/6/20XX
	LS
	calcio
	La calibración semanal no fue exitosa, se repitió la calibración.
	

	29/6 y 30/6
	LS
	calcio
	El control de calidad no fue exitoso, incluso lo repitió varias veces.
	satisfactorio

	30/6
	LS
	glucosa
	El control de calidad no fue exitoso, incluso lo repitió varias veces.
	satisfactorio



Laboratorio de Cape Clinic
Mes/Año ___ Junio de 20XX___ Registro de comparación de pacientes del analizador químico XYZ (número de serie 12345)
	Fecha
	Iniciales
	Analito
	Motivo de la comparación
	Antes del cambio
	Después del cambio
	Diferencia porcentual
	Interpretación

	1/6/20XX
	AM
	ALT
	Cambio de reactivo
	24,0
	24,5
	2,1
	satisfactorio

	1/6/20XX
	AM
	AST
	Cambio de reactivo
	40,8
	39,8
	-2,5
	satisfactorio

	1/6/20XX
	AM
	TP
	Cambio de reactivo
	54,0
	56,0
	3,7
	satisfactorio

	2/6/20XX
	AM
	Creatinina
	Cambio de reactivo
	49,8
	48,1
	-3,4
	satisfactorio

	3/6/20XX
	AM
	Glucosa
	Cambio de reactivo
	6,19
	6,09
	-1,6
	satisfactorio

	4/6/20XX
	AM
	CK
	Cambio de reactivo
	645
	659
	2,2
	satisfactorio

	6/6/20XX
	AM
	Bilirrubina total
	Cambio de reactivo
	7,79
	7,70
	-1,2
	satisfactorio

	8/6/20XX
	AM
	Calcio
	Cambio de reactivo
	1,43
	1,46
	2,1
	satisfactorio

	8/6/20XX
	AM
	Creatinina
	Cambio de reactivo
	57,5
	58,9
	2,4
	satisfactorio

	14/6/20XX
	TK
	Creatinina
	Cambio de reactivo
	168
	175
	4,2
	satisfactorio

	15/6/20XX
	TK
	Glucosa
	Cambio de reactivo, nuevo número de lote GL678
	3,52
6,84
19,6
	3,35
6,51
18,7
	-4,8
-4,8
-4,6
	satisfactorio

	16/6/20XX
	TK
	CK
	Cambio de reactivo
	271
	279
	3,0
	satisfactorio

	17/6/20XX
	TK
	Calibrador A
	Frasco nuevo
	Na 155
K 5,89
	Na 162
K 6,18
	Na 4,5
K 4,9
	satisfactorio
satisfactorio

	20/6/20XX
	TK
	Creatinina
	Cambio de reactivo
	63,8
	63,0
	-1,3
	satisfactorio

	20/6/20XX
	TK
	Bilirrubina total
	Cambio de reactivo
	9,5
	9,5
	0
	satisfactorio

	20/6/20XX
	TK
	Calibrador A
	Frasco nuevo
	Na 136
K 3,76
	Na 142
K 3,94
	Na 4,4
K 4,8
	satisfactorio
satisfactorio

	25/6/20XX
	LS
	Calibrador A
	Frasco nuevo; problemas con el control de calidad
	Na 142
K 2,44
	Na 136
K 2,74
	Na -4,2
K 12,3
	satisfactorio
fallo

	25/6/20XX
	LS
	ALT
	Cambio de reactivo
	159
	163
	2,5
	satisfactorio

	25/6/20XX
	LS
	AST
	Cambio de reactivo
	106
	106
	0
	satisfactorio

	26/6/20XX
	LS
	Creatinina
	Cambio de reactivo
	54,4
	52,3
	-3,9
	satisfactorio

	27/6/20XX
	LS
	TP
	Cambio de reactivo
	40,3
	42,0
	4,2
	satisfactorio

	28/6/20XX
	LS
	CK
	Cambio de reactivo
	86,3
	89,1
	3,2
	satisfactorio

	28/6/20XX
	LS
	Calcio
	La calibración semanal no es satisfactoria.
	1,42
	1,42
	0
	satisfactorio

	28/6/20XX
	LS
	Glucosa
	Cambio de reactivo
	3,24
	3,29
	1,5
	satisfactorio

	29/6/20XX
	LS
	Calcio
	El control de calidad sigue siendo inaceptable
	1,48
	1,49
	0,7
	satisfactorio

	30/6/20XX
	LS
	Calcio
	El control de calidad sigue siendo inaceptable
	1,40
	1,40
	0
	satisfactorio

	30/6/20XX
	LS
	Calibrador A
	Frasco nuevo; problemas con el control de calidad
	Na 134
K 3,82
	Na 126
     K 3,52
	Na -6,0
        K -7,9
	fallo
fallo

	30,6
	LS
	Glucosa
	Problemas con el control de calidad
	18,3
	18,3
	0
	Satisfactorio



Después del cambio debe coincidir dentro del ±5 % respecto a antes del cambio	revisor/fecha	MNT 1/7/20XX


	REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO DE QUÍMICA

	
	
	
	
	

	mes/año
	 JUNIO DE 20XX
	 
	revisor/fecha
	MNT 30/6/20XX 

	
	
	
	
	

	
	TEMPERATURA AMBIENTE
	REFRIGERADOR DE REACTIVOS/CALIBRADORES
	CONGELADOR 
	

	DÍA
	rango aceptable: (15 - 30 °C) (diario)
	rango aceptable: (2 - 8 °C) (diario)
	rango aceptable: (< - 20 C) (diario)
	INICIALES

	1
	25
	6 
	-23
	AM

	2
	23
	5
	-21
	AM

	3
	23
	5
	-21
	AM

	4
	26
	7
	-22
	AM

	5
	25
	6
	-21
	AM

	6
	25
	6
	-21
	AM

	7
	23
	5
	-23
	AM

	8
	25
	6
	-21
	AM

	9
	25
	6
	-21
	AM

	10
	24
	5
	-22
	AM

	11
	27
	7
	-21
	TK

	12
	26
	7
	-21
	TK

	13
	25
	6
	-23
	TK

	14
	25
	6
	-21
	TK

	15
	24
	5
	-22
	TK

	16
	23
	5
	-23
	TK

	17
	23
	5
	-23
	TK

	18
	25
	6
	-21
	TK

	19
	25
	6
	-23
	TK

	20
	24
	5
	-21
	TK

	21
	25
	6
	-21
	LS

	22
	25
	6
	-22
	LS

	23
	23
	5
	-21
	LS

	24
	25
	6
	-21
	LS

	25
	25
	6
	-22
	LS

	26
	25
	6
	-21
	LS

	27
	25
	6
	-21
	LS

	28
	28
	7
	-21
	LS

	29
	25
	6
	-23
	LS

	30
	25
	6
	-21
	LS

	31
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
	
	
	

		Diariamente: verificar que las temperaturas estén dentro del rango y documentar/inicial.

		Según sea necesario y documentado en acción: descongelar o limpiar internamente el congelador o refrigerador.

		Anualmente: verificar la precisión o aceptabilidad del termómetro.

	
	
	
	
	

	Fecha:
	
	Acción
	
	Iniciales

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	Laboratorio de Cape Clinic
	

	
	
	
	Registro de acciones correctivas del analizador químico
	
	revisor/fecha
	MNT 1/7/20XX 

	Modelo nro. XYZ SN nro. 12345
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha:
	Acción realizada:
	Iniciales:

	3/6/20XX
	Demasiado ocupado para completar el mantenimiento diario de electrolitos, el control de calidad es aceptable.
	AM

	7/6/20XX
	Se encontró la última caja de puntas desechables de fluido de referencia para electrolitos; se cambiarán las puntas con moderación; se realizó un pedido de puntas.
	AM

	11/6/20XX
	Demasiado ocupado para completar el mantenimiento diario de electrolitos, el control de calidad es aceptable.
	
	TK

	14/6/20XX
	Demasiado ocupado para completar el mantenimiento diario de electrolitos, el control de calidad es aceptable.
	
	TK

	15/6/20XX
	Por la tarde se cambió a un nuevo número de lote de reactivo de glucosa y se volvió a ejecutar el control de calidad varias veces para garantizar que fuera aceptable.
	 
	TK

	16/6/20XX
	El control de calidad de sodio es inaceptable (> 2 SD en el nivel 1 y > - 2 SD en el nivel 2). Se volvió a ejecutar el control de calidad; todo es aceptable.
	 
	TK

	17/6/20XX
	Problemas de control de calidad con electrolitos (Na+ Nivel 1 > 2 SD, K+ Nivel 3 > - 2 SD) recalibrados, pero no tuvieron éxito. Se reemplazó la punta de referencia desechable y se recalibró. El control de calidad de Na+ es aceptable, pero el de K+ no. Se colocó un nuevo frasco de solución Cal A en el instrumento; el control de calidad de K+ ahora es aceptable.
	 
	TK

	19/6/20XX
	El control de calidad de glucosa no es aceptable. Se limpió el recipiente de reacción de glucosa y el agitador. Se volvió a realizar el control de calidad y ahora es aceptable.
	TK

	20/6/20XX
	Problemas de control de calidad con K+ (>2 SD). Se puso un nuevo frasco de solución Cal A, pero no se reemplazó la punta desechable porque nos estábamos quedando sin puntas. Se volvió a ejecutar el control de calidad de K+ y ahora es aceptable.
	TK

	24/6/20XX
	El control de calidad de glucosa no es aceptable. Se limpió el recipiente de reacción de glucosa y el agitador. 
	LS

	25/6/20XX
	Muchos problemas con el control de calidad del electrolito. Se repitió la calibración dos veces, se reemplazó la punta desechable y la solución Cal A. Se volvió a ejecutar el control de calidad y ahora es aceptable.
	 
	LS

	26/6/20XX
	Demasiado ocupado para completar el mantenimiento diario de electrolitos, el control de calidad es aceptable.
	LS

	28/6/20XX
	El control de calidad de glucosa no es aceptable. Se limpió el recipiente de reacción de glucosa, las líneas y el agitador. Se volvió a realizar el control de calidad y ahora es aceptable.
El control de calidad de calcio es inaceptable, se volvió a ejecutar dos veces más después de la calibración, y ahora es aceptable.
	LS

	29/6/20XX
	El control de calidad del calcio es inaceptable, la calibración no fue exitosa; se realizó el procedimiento de solución de problemas para limpiar la copa de calcio y el agitador, se volvió a ejecutar el control de calidad y es aceptable.
Demasiado ocupado para realizar el mantenimiento de electrolitos, pero el control de calidad es aceptable.
	LS

	30/6/20XX
	
El control de calidad del calcio es inaceptable, la calibración no fue exitosa; se realizó el procedimiento de solución de problemas para limpiar la copa de calcio y el agitador, se volvió a realizar el control de calidad y es aceptable.
El control de calidad de glucosa fue inaceptable. Se limpió el recipiente de reacción de glucosa, las líneas y el agitador. Se recalibró la glucosa y se volvió a ejecutar el control de calidad; ahora el control de calidad es aceptable.
El control de calidad del electrolito Na+/K+ es inaceptable. Se reemplazó la punta y la solución Cal A, el control de calidad ahora es aceptable.
	LS



Calcio, nivel 1
[image: ]


Calcio, nivel 3

[image: ]


Glucosa, nivel 1
[image: ]


Glucosa, nivel 3
[image: ]


Potasio, nivel 1

[image: ]
Potasio, nivel 3
[image: ]

Sodio, nivel 1
[image: ]

Sodio, nivel 3
[image: ]
image4.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX SD assign 0.30

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Value

20.50

20.6021.1020.7020.8020.1020.5020.9020.4021.0020.70 20.4021.2020.6021.00 19.9020.4020.10 20.3020.4020.7020.1020.2019.6020.4020.1020.7020.2020.3020.0020.1020.6020.2019.7020.2020.4019.7020.0020.40

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 15/6 15/6 15/6 15/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 28/6 29/6 30/6 30/6 30/6

6.90%

20.70

21.00

21.30

21.60

June 30, 20XX 20.20 From:

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L

 assign

Glucose Control Material: Level 3

20.70
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June 1, 20XX Through:

20.40

20.10

19.80


image5.emf
Analyte:

Lot #: 1-123 19/4/20XX X assign SD assign 0.08

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Value

2.56

2.60 2.64 2.54 2.68 2.48 2.54 2.64 2.52 2.72 2.60 2.68 2.56 2.62 2.74 2.66 2.74 2.42 2.60 2.58 2.48 2.68 2.46 2.62 2.72 2.44 2.54 2.60 2.74 2.46 2.72 2.68 2.76 2.56 2.68 2.52 2.46

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 17/6 17/6 18/6 19/6 20/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 25/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 30/6 30/6

8.70%

2.60

2.68

2.76

2.84

June 30, 20XX 2.59 From:June 1, 20XX Through:

2.52

2.44
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e

2.36

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Potassium Control Material: Level 1

2.60


image6.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX SD assign 0.20

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Value

7.60

7.70 7.50 7.20 7.40 7.60 7.40 7.80 7.30 7.40 7.50 7.50 7.40 7.80 7.10 7.20 7.00 7.90 7.80 7.50 7.20 8.00 7.70 7.50 7.80 7.10 7.60 6.90 7.00 7.50 7.80 7.70 7.90 7.40 8.00 6.90 7.90

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 17/6 17/6 18/6 19/6 20/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 25/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 30/6 30/6

8.70%

7.50

7.70

7.90

8.10

June 30, 20XX 7.60 From:June 1, 20XX Through:
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6.90

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Potassium Control Material: Level 3

7.50 X assign

7.30

7.10


image7.emf
Analyte:

Lot #: 1-123 19/4/20XX X assign SD assign 0.4

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Value

115.5

116.0116.8115.7116.1116.0115.7116.3115.6116.6116.0 116.4115.8 116.1116.0 117.0116.6115.1 115.3115.9116.2116.4115.3116.4116.6115.9116.0115.1116.1115.3116.6116.2116.8115.1116.4

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 16/6 17/6 17/6 18/6 19/6 20/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 30/6

1.3%

116.0

116.4

116.8

117.2

June 30, 20XX 116.0 From:June 1, 20XX Through:

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Sodium Control Material: Level 1

116.0

115.6

115.2
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e

114.8


image8.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX SD assign 0.6

Target Value TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Value

157.4

156.8155.8157.2157.0156.5156.2157.2157.6156.8156.6 156.4157.4 157.8158.0 155.4157.4158.6 156.4157.0157.2155.8157.6157.0157.8155.2157.2156.2157.6157.0157.8157.6157.8158.4157.0

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 16/6 17/6 17/6 18/6 19/6 20/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 30/6

1.3%

157.0

158.2

158.8

June 30, 20XX 157.0 From:June 1, 20XX Through:

155.8
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e

155.2

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Sodium Control Material: Level 3

157.0 X assign

157.6

156.4


image1.emf
Analyte:

Lot #: 1-123 19/4/20XX 1.42 SD assign 0.01

Target Value 1.40 TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Value

1.42

1.431.401.421.431.421.411.441.421.431.411.421.411.401.421.421.431.411.421.431.441.431.431.441.441.441.431.451.451.441.461.441.451.44

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/6/24/625/626/627/628/628/628/629/629/630/630/6

1.39

3.60%

1.42

1.43

1.44

1.45

June 30, 20XX

C
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From:June 1, 20XX Through:

1.41

1.40

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Calcium Control Material: Level 1

 assign


image2.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX 3.19 SD assign 0.03

Target Value 3.19 TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Value

3.19

3.223.133.193.203.183.173.243.193.213.173.193.163.143.193.203.223.163.193.203.233.213.183.243.233.253.223.273.263.243.283.243.273.22

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/6/24/625/626/627/628/628/628/629/629/630/630/6

3.60%

3.19

3.22

3.25

3.28

June 30, 20XX From:June 1, 20XX Through:

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Calcium Control Material: Level 3

 assign

3.16

3.13

3.1
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image3.emf
Analyte:

Lot #: 3-123 19/4/20XX 3.48 SD assign 0.05

Target Value 3.39 TEa

+3 SD

+ 2 SD

+ 1 SD

X

- 1 SD

- 2 SD

-3 SD

Run1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Value

3.51

3.403.483.463.513.453.483.563.523.533.453.483.403.483.523.453.343.433.413.383.463.403.483.343.433.383.473.443.433.403.503.473.393.353.403.483.363.473.42

InitialsAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS

Date1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/611/612/613/614/615/615/615/615/615/615/616/617/618/619/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/628/629/630/630/630/6

3.33

6.90%

3.48

3.53

3.58

3.63

June 30, 20XX

C
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n

t
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o

l

 

V

a

l
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e

From:June 1, 20XX Through:

3.43

3.38

Cape Clinic Laboratory

L-J Chart for XYZ Chemistry Analyzer

Exp Date:

Units: mmol/L Glucose Control Material: Level 1

 assign


