


Evaluación comparativa
Hematología, coagulación, microbiología 2010: 2.º evento
Este informe muestra el resultado informado, el resultado esperado, la media, la SD (desviación estándar), el SDI (índice de desviación estándar) y su calificación para cada muestra analizada. El SDI compara el resultado de su laboratorio con la media del grupo de comparación y se define de la siguiente manera:
SDI =	
Los analitos que se califican para CMS se designan con (**); los puntajes para estos analitos se envían a CMS y se utilizan para determinar los puntajes generales para cada especialidad o subespecialidad de CMS.
	Hematología, coagulación, microbiología 2010: 2.º evento

	

	HEMATOLOGÍA - 5S

	Analito/método
	Muestra
	Resultado informado
	Resultado esperado
	Media
	SD
	SDI
	Calificación

	Hematocrito (Hem: 5S) (%)**
Sysmex XE-2100
Hemoglobina (Hem: 5S) (g/dL) **
Sysmex XE-2100
	XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
	18
45
19
44
34
5,8
15,9
6,6
15,6
11,6
	16 - 19
42 - 48
17 - 21
41 - 48
31 - 36
5,3 - 6,2
14,6 - 17,0
6,0 - 7,0
14,4 - 16,7
10,7 - 12,4
	17,3
45,0
19,1
44,6
33,8
5,76
15,80
6,49
15,55
11,51
	0,4
0,6
0,3
0,7
0,5
0,07
0,16
0,09
0,14
0,12
	1,8
0,0
-0,3
-0,9
0,4
0,6
0,6
1,2
0,4
0,7
	Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable

	Recuento de plaquetas (Hem: 5S) (x 10E9/L) **
Sysmex XE-2100
RDW-CV (Hem: 5S) (%)
Sysmex XE-2100
	XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
	61
489
336
113
209
16,1
14,6
15,6
13,6
15,3
	43 - 72
363 - 606
250 - 418
87 - 147
158 - 265
15,9 - 16,7
14,2 - 15,0
15,2 - 16,0
13,2 - 14,0
14,9 - 15,6
	57,4
484,8
333,7
117,3
211,8
16,31
14,62
15,60
13,64
15,24
	2,8
11,0
8,2
4,7
7,0
0,12
0,11
0,13
0,12
0,11
	1,3
0,4
0,3
-0,9
-0,4
-1,7
-0,2
0,0
-0,3
0,5
	Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable

	Recuento de glóbulos rojos (Hem: 5S) (x 10E12/L) **
Sysmex XE-2100
Recuento de reticulocitos (Hem: 5S) (%)
Sysmex XE-2100
	XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
XE-06
XE-07
	2,36
5,28
2,60
5,25
4,23
6,10
0,95
	2,18 - 2,47
4,89 - 5,53
2,39 - 2,71
4,91 - 5,55
3,94 – 4,46
4,62 - 6,74
0,74 - 1,22
	2,321
5,208
2,551
5,234
4,202
5,676
0,983
	0,028
0,051
0,031
0,061
0,044
0,352
0,073
	1,4
1,4
1,6
0,3
0,6
1,2
-0,4

	Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable

	Recuento de glóbulos blancos (Hem: 5S) (x 10E9/L) **
Sysmex XE-2100
	XE-06
XE-07
XE-08
XE-09
XE-10
	2,9
18,0
6,9
3,0
6,7
	2,4 - 3,4
14,9 - 20,3
5,6 - 7,7
2,4 - 3,4
5,8 - 7,9
	2,91
17,59
6,68
2,90
6,85
	0,10
0,43
0,19
0,10
0,19
	-0,1
1,0
1,2
1,0
-0,3
	Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
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	Folleto: Ejemplos de los PT 1105

	
	
	Nro. de cliente:
Nro. de CLIA:
Dirección:
	

	1159 Business Park Drive, Traverse City, MI 49686
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	College of American Pathologists
325 Waukegan Road, Northfield, Illinois 60093-2750 800-323-4040 ● http://www.cap.org
	Número de CAP:
	[Texto redactado]
	Nro. de kit	1
	Identificación del kit:
	23052533

	
	
	Institución:
	[Texto redactado]
[Texto redactado]
[Texto redactado]
	Kit enviado por correo:
	9/13/2010

	
	
	Atención:
Ciudad/estado:
	
	
	Evaluación original:
	10/14/2010

	
	Promover la excelencia
	
	
	
	
	

	EVALUACIÓN
ORIGINAL
	CGL-C 2010 Coagulación, Limitada

	Prueba
Unidad de medida
Grupo de pares
	Estadísticas de método de evaluación y comparación
	Gráfico de la distancia relativa de sus resultados respecto del objetivo como porcentajes de la desviación permitida

	
	Espécimen
	Su resultado
	
	
	Número de lab-oratorios
	Límites de aceptabilidad
	Su calificación
	

	
	
	
	Media
	SD
	
	SDI
	Inferior
	Superior
	
	Estudio
	-100----------------Media---------------+100

	PT, cuantitativo
Segundos
SIEMENS INNOVIN
SIEMENS BCS, BCS XP
	CGL-11
CGL-12
CGL-13
CGL-14
CGL-15
	28,5
42,4
28,5
11,5
28,1
	27,51
41,44
27,34
11,28
27,28
	1,04
1,81
0,97
0,25
1,02
	190
189
190
189
189
	+0,9
+0,5
+1,2
+0,9
+0,8
	23,3
35,2
23,2
9,5
23,1
	31,7
47,7
31,5
13,0
31,4
	Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
	CGL-C 2010
CGL-B 2010
CGL-A 2010
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	Prueba
Unidad de medida
Grupo de pares
	Estadísticas de método de evaluación y comparación
	Gráfico de la distancia relativa de sus resultados respecto del objetivo como porcentajes de la desviación permitida

	
	Espécimen
	Su resultado
	
	
	Número de lab-oratorios
	Límites de aceptabilidad
	Su calificación
	

	
	
	
	Media
	SD
	
	SDI
	Inferior
	Superior
	
	Estudio
	-100----------------Media---------------+100

	PTT activado, cuantitativo
Segundos
SIEMENS ACTIN FSL
SIEMENS BCS, BCS XP
	CGL-11
CGL-12
CGL-13
CGL-14
CGL-15
	56
72
58
29
56
	53,5
70,4
53,3
27,5
53,2
	1,6
2,6
1,6
0,7
1,6
	183
183
181
180
182
	+1,6
+0,6
+2,9
+2,3
+1,7
	45
59
45
23
45
	62
81
62
32
62
	Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
	CGL-C 2010
CGL-B 2010
CGL-A 2010
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	Prueba
Unidad de medida
Grupo de pares
	Estadísticas de método de evaluación y comparación
	Gráfico de la distancia relativa de sus resultados respecto del objetivo como porcentajes de la desviación permitida

	
	Espécimen
	Su resultado
	
	
	Número de lab-oratorios
	Límites de aceptabilidad
	Su calificación
	

	
	
	
	Media
	SD
	
	SDI
	Inferior
	Superior
	
	Estudio
	-100----------------Media---------------+100

	Fibrinógeno
mg/dL
SIEMENS MULTIFIBREN U
SIEMENS BCS, BCS XP
	CGL-11
CGL-12
CGL-13
CGL-14
CGL-15
	<A>
	330,40
346,80
293,40
325,20
297,70
	304,383
333,150
304,898
309,180
303,602
	25,145
21,662
25,646
25,129
26,581
	128
127
128
128
128
	+1,0
+0,6
-0,4
+0,6
-0,2
	243,50
266,51
243,91
247,34
242,88
	365,26
399,78
365,88
371,02
364,33
	Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
	CGL-C 2010
CGL-B 2010
CGL-A 2010
	[image: ]



<A>- Los datos de los instrumentos Siemens Diagnostics BCS, BCS XP y Siemens Diagnostics BCT se combinan estadísticamente.
El College of American Pathologists recomienda que el resultado de esta comparación entre laboratorios no se utilice como único criterio para juzgar el desempeño de cualquier laboratorio clínico individual.




	Programa Nacional de Garantía de Calidad de Zimbabue
	Página 1 de 1

	[Texto redactado]
	Zimbabue

	Nombre del esquema
	Hemograma completo
	
	Fecha del informe:
	15/02/2013

	Fecha de envío
	25 de septiembre de 2012
	
	Número de informe:
	8
	4

	Código de envío
	H123
	
	
	

	
	
	Este esquema está diseñado de acuerdo con ZINQAP

	Estado del informe:
	FINAL
	Protocolo del esquema de hematología (ID01)

	Resumen

	Número de laboratorios inscritos
	136
	
	

	Número de respuestas recibidas
	99
	
	

	Evaluaciones estadísticas
	Las estadísticas se han calculado a partir del consenso de la media robusta.

	Trazabilidad metrológica
	No existe trazabilidad metrológica de los valores de consenso.

	Método utilizado (si n es menor que 30 para cada método, no se mostrarán las estadísticas del método)

	Su respuesta

	Identificación del laboratorio

	Etiqueta de muestra
	FBC 1
Su respuesta
	
	Tamaño de la muestra por consenso

	Nombre del analito
	Unidades
	
	Puntuación Z
	Valor
	(n)
	Desviación estándar
	Incertidumbre de la medición

	Recuento de glóbulos blancos
Recuento de glóbulos rojos
Hemoglobina
Hematocrito
MCV
Plaquetas
	103 ul
106 ul
g dl
%
fl
103 ul
	4,50
3,36
10,40
26,6
79,2
204
	-0,18
-0,19
0,34
-0,78
-0,64
0,17
	4,60
3,38
10,3
28,5
82,7
196
	90
90
91
90
88
90
	0,52
0,10
0,30
2,37
5,49
48,93
	0,07
0,01
0,04
0,31
0,73
6,45

	Ejemplo de comentario de respuesta

	Etiqueta de muestra
	FBC 2
Su respuesta
	
	Tamaño de la muestra por consenso

	Nombre del analito
	Unidades
	
	Puntuación Z
	Valor
	(n)
	Desviación estándar
	Incertidumbre de la medición

	Recuento de glóbulos blancos
Recuento de glóbulos rojos
Hemoglobina
Hematocrito
MCV
Plaquetas
	103 ul
106 ul
g dl
%
fl
103 ul
	2,40
2,75
7,40
19,4
70,5
142
	-0,59
-1,80
0,00
-1,15
-0,88
0,32
	2,62
2,87
7,4
21,1
74,5
132
	89
89
90
89
88
89
	0,37
0,07
0,22
1,48
4,52
31,13
	0,05
0,01
0,03
0,20
0,60
4,13



Ejemplo de comentario de respuesta:
	

	[FIN DEL INFORME]
Informe autorizado por
Coordinador de esquemas L MUNAMATI
Teléfono: +263 4 790726/9 Fax: 791474

	Firma: I MUNAMATI
© ZINQAP (Confidencial, no se permite la publicación)
	Fecha.
	15/02/20
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