Hoja de trabajo: Cálculos de los PT 1106

Instrucciones:  Calcular el índice de desviación estándar (SDI) y los límites de aceptabilidad.  Según el rango aceptable, determine su calificación para la muestra del estudio.  Las dos primeras filas ya están completas.
El rendimiento aceptable de las Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) para la tiroxina libre es el valor objetivo ± 3SD del grupo de PT.
	Prueba
Unidad de medida
Grupo de pares
	Estadísticas de método de evaluación y comparación

	
	
	
	
	
	
	
	Límites de aceptabilidad
	

	
	Muestra
	Su resultado
	Media
	SD
	N
	SDI
	Inferior
	Superior
	Su calificación

	Tiroxina libre (ng/dl)
	CH-01

	4, 5
	4,64
	0,26
	45
	(4,5-4,64)/0,26 = - 0,5
	4,64 – 3(0,26) = 3,86
	4,64 + 3(0,26) = 5,42
	aceptable

	Siemens Advia Centaur, XP
	CH-02

	2,4
	2,66
	0,19
	59
	(2,4 – 2,66)/0,19 = -1,4
	2,66 – 3(0,19)
= 2,09
	2,66 + 3(0,19) = 3,23
	aceptable

	Siemens Advia Centaur rgt
	CH-03

	1,0
	1,13
	0,08
	45
	

	
	
	

	
	CH-04

	1,8
	2,07
	0,14
	33
	
	
	
	

	
	CH-05

	2,2
	2,37
	0,12
	45
	
	
	
	



La muestra del estudio CH-01 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).  Su resultado está a _______ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-02 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).    Su resultado está a _______ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-03 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).    Su resultado está a _______ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-04 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).    Su resultado está a _______ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-05 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).   Su resultado está a ________ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.Marque con un círculo una opción.

El SDI permite al laboratorio evaluar su desempeño en el contexto de laboratorios de pares.  Aunque el rendimiento es satisfactorio para este analito, su evaluación de la prueba de tiroxina libre puede indicar un problema con la 	(exactitud de____)	    (precisión de ____) en su laboratorio.Marque todas las opciones que correspondan.


[image: ]Utilice el SDI calculado para cada muestra del estudio e indique con un círculo la ubicación de las muestras de la encuesta en relación con la media del grupo de pares.  Las actividades correspondientes a CH-01 y CH-02 ya están hechas.
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