Folleto sobre el análisis de los datos de linealidad

Evaluación de datos:
· Utilice las muestras agrupadas 1 a 3 como ejemplos.
· Muestras agrupadas completas 4 a 5 para esta actividad.
1. Calcule la media (Y) para cada punto de datos.
2. Determine el valor asignado (X) para cada punto de datos:
· El grupo 3 se utilizará como valor verdadero, por lo tanto, el valor de la media (Y) obtenido será el valor asignado (X). 
· Los grupos restantes se calcularán utilizando la relación conocida entre diluciones de la siguiente manera:
· Grupo 1 = media del grupo 3 x 0 = 0 (el grupo 1 debe tener un valor de cero o cercano a cero; de lo contrario, se debe tener en cuenta el valor real).
· Grupo 2 = media del grupo 3 x 0,5
· Grupo 4 = media del grupo 3 x 1,5
· Grupo 5 = media del grupo 3 x 2,0
3. Cuantifique la cantidad de error presente.
· Utilice la pendiente (m) y la intersección (b) proporcionadas en la parte inferior de la Hoja de trabajo del experimento de linealidad.
· Utilizando la pendiente y la intersección, calcule un valor Y previsto (Y') para cada valor X utilizando la ecuación Y” = mX + b. 
· Reste cada valor Y medido del valor Y previsto asociado (SE= Y – Y'). Esta diferencia representa el error sistemático debido a la no linealidad.  
· Registre estos valores en la Hoja de trabajo del experimento de linealidad debajo de ± dif.
· Calcule la diferencia porcentual (% dif =: [± dif/Y'] * 100 %.
· Registre estos valores en la Hoja de trabajo del experimento de linealidad, debajo de la columna % dif.
4. Determine la aceptabilidad en cada punto de datos.
· Calcule el % de límite dividiendo el % de TEA de las Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) por un factor de 2 (% de TEA/2).
· Calcule ± límite multiplicando el % límite por Y'.
· Realice lo siguiente para comparar el error observado presente con los umbrales de aceptabilidad:
· Compare la columna “± dif” con la columna “± límite”. 
· Compare la columna “% dif” con la columna “% límite”. 
· Interprete la aceptabilidad en cada punto de datos.  El error sistemático observado [“± dif” y “% dif”] debe ser inferior al 50 % del error permitido presente [“± límite” y “% límite”] para ser aceptable.  Compare ± dif con ± límite y % dif con % de límite
· Complete la columna “Aceptabilidad” en la hoja de trabajo del experimento lineal.
5. Determine el rango lineal a partir del punto de datos experimentales observado.
6. Determine el rango de medición analítico (AMR) verificado para su laboratorio. No puede exceder el AMR indicado por el fabricante.
7. Complete el resumen de linealidad del Folleto 4: Resumen de validación de AST (página 3).  Utilice el ejemplo de ALT (en letra roja) como guía.
