Folleto sobre la comparación de métodos
Folleto: Comparación de métodos. Instrucciones de actividades.

I. Utilizando la Calculadora de datos pareados ubicada en el sitio web westgard.com, calcule las estadísticas de regresión lineal con los datos proporcionados.  
1. Localice y haga clic en Method Validation Tools (Herramientas de validación del método).
2. Localice la Calculadora de datos pareados y haga clic.
3. Proporcione la información necesaria en el espacio provisto, por ejemplo, en la opción de Analyst (Analista), coloque su nombre, y complete los datos de las opciones Test (Prueba), Test Method (Método de prueba) y Comparison Method (Método de comparación).
4. Ajuste el número de pares en “40”.
5. Ingrese las medias de los datos del método de prueba en la opción Test (Y) (Prueba [Y]) e ingrese la media correspondiente del método comparativo en la opción Comp (X) (Comparación [X]) de la Hoja de trabajo de comparación de métodos.
6. Calcule la pendiente, la intersección Y, “Sy/x (S)” y “r” utilizando la Calculadora de regresión.  
7. Registre los valores obtenidos en los espacios correspondientes provistos en la 2.a página de la Hoja de trabajo de comparación de métodos. 
8. Haga clic en Create Comparison Plot (Crear gráfico de comparación) para observar la linealidad y los valores atípicos.
9. Presione “prt sc” (Imprimir pantalla) en su teclado y pegue la captura de pantalla en el espacio provisto en la página 3 de la Hoja de trabajo de comparación de métodos.
10. Calcule la media, el sesgo, la diferencia de SD y el valor t utilizando la Calculadora de datos pareados.  Registre los valores obtenidos en el espacio provisto en la página 4 de la Hoja de trabajo de comparación de métodos.
11. Haga clic en Create a Difference Plot (Crear gráfico de diferencias).  El gráfico de diferencias es un gráfico de la diferencia entre X e Y, trazado en la concentración de X. Para detectar la dispersión uniforme, haga una exploración visual para buscar puntos atípicos que no estén dentro del patrón general de los otros puntos de datos.
12. Presione “prt sc” (Imprimir pantalla) en su teclado y pegue la captura de pantalla en el espacio provisto en la página 4 de la Hoja de trabajo de comparación de métodos.
II. Determinación del sesgo o la diferencia entre los métodos
1. Localice la tabla que contiene los puntos de decisión médica (MDP) (Xc = 35 U/L y 120 U/L) en la parte inferior de la Hoja de trabajo de comparación de métodos.
2. Escriba la ecuación de regresión para cada MDP ingresando el valor de MDP para X.
3. Utilizando la ecuación de regresión lineal, calcule el valor Y previsto (Y') que corresponde a la concentración de Xc.
4. Determine el sesgo (diferencia) restando Xc de Y'.
5. Calcule el % de sesgo (% de diferencia) como sesgo/Xc * 100.
6. Complete el resumen de precisión del Folleto 4: Resumen de validación de AST (página 2).  Utilice el ejemplo de ALT (en letra roja) como guía.
III. Validación del cumplimiento del uso previsto.
1. Complete la Hoja de trabajo para evaluar la aceptabilidad.  Recuerde mantener la coherencia con las unidades que utiliza en la ecuación y el cálculo (U/L en la página 1 y % en la página 2).  Recuerde utilizar la imprecisión intermedia (largo plazo) en el cálculo de error total (TE) para reflejar mejor la variación del ensayo.
2. Complete el resumen de aceptabilidad del método en el Folleto 4: Resumen de validación de AST (página 5).
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