Hoja de trabajo de comparación de métodos 14C04

Analito: aspartato aminotransferasa (AST)		Unidades de medida: U/L

Método de prueba: analizador químico Cobas c501					Método comparativo: analizador químico XYZ

Fabricante: Roche										Fabricante: Compañía XYZ

| Nro. de ejecu-ción | Fecha | Hora | Iniciales | Identificación del espécimen | 1.a réplica | 2.da réplica | Media (Y) |  | Hora | Iniciales | 1.a réplica | 2.da réplica | Media (X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/nov./2013 | 0700 | LS | 06111323 | 19 | 18 | 18,5 |  | 0645 | LS | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 6/nov./2013 | 0700 | LS | 06111343 | 22 | 22 | 22 |  | 0645 | LS | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 6/nov./2013 | 0700 | LS | 06111325 | 37 | 33 | 35 |  | 0645 | LS | 31 | 33 | 32 |
| 4 | 6/nov./2013 | 0700 | LS | 06111382 | 10 | 10 | 10 |  | 0645 | LS | 9 | 8 | 8,5 |
| 5 | 7/nov./2013 | 0700 | LS | 07111353 | 7 | 7 | 7 |  | 0645 | LS | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 7/nov./2013 | 0700 | LS | 07111356 | 85 | 87 | 86 |  | 0645 | LS | 82 | 84 | 83 |
| 7 | 7/nov./2013 | 0700 | LS | 07111317 | 150 | 146 | 148 |  | 0645 | LS | 148 | 140 | 144 |
| 8 | 7/nov./2013 | 0700 | LS | 07111323 | 184 | 184 | 184 |  | 0645 | LS | 177 | 183 | 180 |
| 9 | 8/nov./2013 | 1030 | AM | 08111323 | 386 | 374 | 380 |  | 1000 | AM | 387 | 393 | 390 |
| 10 | 8/nov./2013 | 1030 | AM | 08111323 | 40 | 40 | 40 |  | 1000 | AM | 38 | 37 | 37,5 |
| 11 | 8/nov./2013 | 1030 | AM | 08111323 | 10 | 10 | 10 |  | 1000 | AM | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 8/nov./2013 | 1030 | AM | 08111323 | 312 | 308 | 310 |  | 1000 | AM | 300 | 308 | 304 |
| 13 | 9/nov./2013 | 0800 | LS | 09111323 | 16 | 16 | 16 |  | 0715 | LS | 15 | 14 | 14,5 |
| 14 | 9/nov./2013 | 0800 | LS | 09111323 | 33 | 35 | 34 |  | 0715 | LS | 31 | 33 | 32 |
| 15 | 9/nov./2013 | 0800 | LS | 09111323 | 154 | 150 | 152 |  | 0715 | LS | 146 | 150 | 148 |
| 16 | 9/nov./2013 | 0800 | LS | 09111323 | 568 | 572 | 570 |  | 0715 | LS | 570 | 590 | 580 |
| 17 | 12/nov./2013 | 1500 | TZ | 12111323 | 39 | 39 | 39 |  | 1420 | TZ | 38 | 38 | 38 |
| 18 | 12/nov./2013 | 1500 | TZ | 12111323 | 9 | 8 | 8,5 |  | 1420 | TZ | 8 | 8 | 8 |
| 19 | 12/nov./2013 | 1500 | TZ | 12111323 | 235 | 233 | 234 |  | 1420 | TZ | 229 | 231 | 230 |
| 20 | 12/nov./2013 | 1500 | TZ | 12111323 | 25 | 25 | 25 |  | 1420 | TZ | 23 | 23 | 23 |
| 21 | 13/nov./2013 | 1030 | AM | 13111323 | 43 | 45 | 44 |  | 1015 | AM | 41 | 41 | 41 |
| 22 | 13/nov./2013 | 1030 | AM | 13111323 | 608 | 612 | 610 |  | 1015 | AM | 610 | 630 | 620 |
| 23 | 13/nov./2013 | 1030 | AM | 13111323 | 376 | 364 | 370 |  | 1015 | AM | 377 | 383 | 380 |
| 24 | 13/nov./2013 | 1030 | AM | 13111323 | 16 | 17 | 16,5 |  | 1015 | AM | 15 | 14 | 14,5 |
| 25 | 14/nov./2013 | 1120 | AM | 14111323 | 51 | 53 | 52 |  | 1100 | AM | 48 | 52 | 50 |
| 26 | 14/nov./2013 | 1120 | AM | 14111323 | 664 | 676 | 670 |  | 1100 | AM | 670 | 690 | 680 |
| 27 | 14/nov./2013 | 1120 | AM | 14111323 | 11 | 11 | 11 |  | 1100 | AM | 10 | 10 | 10 |
| 28 | 14/nov./2013 | 1120 | AM | 14111323 | 29 | 29 | 29 |  | 1100 | AM | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 15/nov./2013 | 1530 | TZ | 15111323 | 45 | 45 | 45 |  | 1505 | TZ | 43 | 43 | 43 |
| 30 | 15/nov./2013 | 1530 | TZ | 15111323 | 260 | 260 | 260 |  | 1505 | TZ | 248 | 262 | 255 |
| 31 | 15/nov./2013 | 1530 | TZ | 15111323 | 32 | 32 | 32 |  | 1505 | TZ | 30 | 29 | 29,5 |
| 32 | 15/nov./2013 | 1530 | TZ | 15111323 | 27 | 27 | 27 |  | 1505 | TZ | 25 | 24 | 24,5 |
| 33 | 18/nov./2013 | 1215 | TZ | 18111323 | 39 | 41 | 40 |  | 1145 | TZ | 40 | 40 | 40 |
| 34 | 18/nov./2013 | 1215 | TZ | 18111323 | 31 | 31 | 31 |  | 1145 | TZ | 31 | 31 | 31 |
| 35 | 18/nov./2013 | 1215 | TZ | 18111323 | 9 | 9 | 9 |  | 1145 | TZ | 9 | 8 | 8,5 |
| 36 | 18/nov./2013 | 1215 | TZ | 18111323 | 270 | 260 | 265 |  | 1145 | TZ | 250 | 270 | 260 |
| 37 | 19/nov./2013 | 1220 | TZ | 19111323 | 27 | 27 | 27 |  | 1200 | TZ | 26 | 25 | 25,5 |
| 38 | 19/nov./2013 | 1220 | TZ | 19111323 | 388 | 392 | 390 |  | 1200 | TZ | 390 | 410 | 400 |
| 39 | 19/nov./2013 | 1220 | TZ | 19111323 | 67 | 66 | 67,5 |  | 1200 | TZ | 65 | 65 | 65 |
| 40 | 19/nov./2013 | 1220 | TZ | 19111323 | 564 | 572 | 568 |  | 1200 | TZ | 570 | 580 | 575 |

| Pendiente (m) |  |  | Coeficiente de correlación (r) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intersección Y (b) |  |  | Se puede utilizar la regresión lineal ordinaria (r > 0,975) |  |
| S (Sy/x) |  |  | Ecuación de regresión lineal (Y = mX +b) |  |

| Xc | Ecuación de regresión (Y = mX +b) | Y’ | SE o sesgo en Xc (Y’ – Xc) | % de sesgo en Xc (SE/Xc)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 U/L |  |  |  |  |
| 120 U/L |  |  |  |  |

Diagrama comparativo (pegar a continuación):

Calculadora de datos pareados

|  | Método de prueba |
| --- | --- |
| Media |  |
| Sesgo |  |
| Diferencia de SD |  |
| valor t |  |

Gráfico de diferencias (pegar a continuación)