[image: ]
Instrucciones:
	Utilice la media asignada y la desviación estándar proporcionada para calcular los límites de control.  En el eje Y, escriba esos valores numéricos en la línea correspondiente.
	Grafique los puntos de datos del 21 al 30.  
Hoja de trabajo 1: Gráfico L-J 1 504
	Evalúe visualmente el cuadro LJ completo antes de responder las preguntas.
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Basado en el patrón visual y no en las reglas de control de calidad,
1) ¿Los datos de las ejecuciones 21 a 30 muestran un cambio en la exactitud?  SÍ / NO
2) ¿Los datos de las ejecuciones 21 a 30 muestran un cambio en la precisión?  SÍ / NO
Complete lo siguiente solo para las ejecuciones de datos 21 a 30.
	El 68 % de los puntos de datos se encuentran entre ________ y ​​________.
	El 95 % de los puntos de datos se encuentran entre ________ y ​​________.
¿Qué reglas de control de calidad se violan en el gráfico?  
	Número de ejecución
	Reglas violadas
	¿Qué tipo de error (error estándar [SE] o error relativo [RE])?

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



¿Las reglas violadas respaldan su evaluación visual?

En la página siguiente, dibuje la curva de Gauss de las poblaciones representadas por este gráfico LJ.
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Creatinine (umol/L) L-J Chart for Control XYZ (exp 30/11/XX) on Illustra Chemistry Analyzer (serial # 123)
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