Aplicación del % de CV, el gran ecualizador

Utilización del % de coeficiente de variación (CV) en el cruce entre 2 números de lote diferentes de material de control cuando los materiales tienen una vida útil corta.

- Realice el cruce cuando el sistema esté estable.  Si el sistema es inestable, debería investigar y solucionar problemas del sistema y no realizar pruebas en paralelo.

- Calcule el % de CV del número de lote actual (actualmente en uso) utilizando la media observada (Mediaobs) y la desviación estándar observada (Standard Deviation, SDobs) observada.

| Mediaobs | SDobs | % de CV |
| --- | --- | --- |
| 100 umol/L | 5 umol/L |  |

- Calcule la Media obs con el nuevo número de lote mediante el análisis del material de control de calidad de 8 a 10 veces.  Confirme que los valores obtenidos se encuentren dentro del rango inicial utilizando el prospecto como guía solamente.

| Ejecución nro. | Valor (umol/L) | Ejecución nro. | Valor (umol/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115 | 6 | 116 |
| 2 | 117 | 7 | 114 |
| 3 | 114 | 8 | 117 |
| 4 | 116 | 9 | 115 |
| 5 | 115 | 10 | 115 |
| Media obs del nuevo nro. de lote = |  |  |  |

- Mediante el uso del % de CV del método actual y la Mediaobs del nuevo número de lote y la asunción de que el sistema se ha mantenido estable con la misma cantidad de aleatoriedad inherente, calcule la SD del nuevo número de lote.

% de CV nro. de lote actual = (SD/obs del nuevo nro. de lote) × 100 %

Resolución para la desviación estándar

(% de CV nro. de lote actual ÷ 100 %) × obs del nuevo nro. de lote = SDnuevo nro. de lote

SDnuevo nro. de lote =

- Calcule sus rangos para ± 1 SD, ± 2 SD, ± 3 SD, ± 4 SD. Para evitar errores con el redondeo, realice el redondeo al final.

|  | ± 1 SD | ± 2 SD | ± 3 SD | ± 4 SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango |  |  |  |  |

- Verifique la media y la desviación estándar del nuevo número de lote cuando estén disponibles los datos de un período más largo de operación estable.