

Hoja de trabajo: Aplicación del % de CV 605

Aplicación del % de CV, el gran ecualizador
Utilización del % de coeficiente de variación (CV) en el cruce entre 2 números de lote diferentes de material de control cuando los materiales tienen una vida útil corta.
1) Realice el cruce cuando el sistema esté estable.  Si el sistema es inestable, debería investigar y solucionar problemas del sistema y no realizar pruebas en paralelo.

2) Calcule el % de CV del número de lote actual (actualmente en uso) utilizando la media observada (Mediaobs) y la desviación estándar observada (Standard Deviation, SDobs) observada.

	Mediaobs
	SDobs
	% de CV

	100 umol/L
	5 umol/L
	



3) Calcule la Media obs con el nuevo número de lote mediante el análisis del material de control de calidad de 8 a 10 veces.  Confirme que los valores obtenidos se encuentren dentro del rango inicial utilizando el prospecto como guía solamente.

	Ejecución nro.
	Valor (umol/L)
	Ejecución nro.
	Valor (umol/L)

	1
	115
	6
	116

	2
	117
	7
	114

	3
	114
	8
	117

	4
	116
	9
	115

	5
	115
	10
	115

	
Media obs del nuevo nro. de lote = 




4) Mediante el uso del % de CV del método actual y la Mediaobs del nuevo número de lote y la asunción de que el sistema se ha mantenido estable con la misma cantidad de aleatoriedad inherente, calcule la SD del nuevo número de lote.

% de CV nro. de lote actual = (SD/obs del nuevo nro. de lote) × 100 %

Resolución para la desviación estándar

(% de CV nro. de lote actual ÷ 100 %) × obs del nuevo nro. de lote = SDnuevo nro. de lote

SDnuevo nro. de lote = 

5) Calcule sus rangos para ± 1 SD, ± 2 SD, ± 3 SD, ± 4 SD. Para evitar errores con el redondeo, realice el redondeo al final.

	
	± 1 SD
	± 2 SD
	± 3 SD
	± 4 SD

	Rango
	
	
	
	



6) Verifique la media y la desviación estándar del nuevo número de lote cuando estén disponibles los datos de un período más largo de operación estable.  
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