

Hoja de trabajo 1: Cálculo del error total (Total Error, TE) 703
	Analito

	Media
	Valor verdadero
(objetivo)
	SD

	Glóbulos blancos, recuento total (células * 109/L)

	18,0
	18,2
	1,2

	Potasio (mmol/L)

	3,8
	3,5
	0,1

	Creatinina (umol/L)

	90
	90
	4

	Recuento de plaquetas (células * 109/L)

	160
	150
	7

	Glucosa (mmol/L)

	6,5
	6,7
	0,2

	Calcio (mmol/L)

	2,26
	2,25
	0,03
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Instrucciones:  complete la siguiente tabla con los números clave proporcionados en la página anterior.  Las dos primeras filas se han completado a modo de guía.
	Analito
	Sesgo

-Valor verdadero
	l Sesgo l
(sesgo abs.)
| -Valor verdadero|
	TE en unidades

Sesgo abs. + (1,65 * SD)

	% de CV

(SD /)* 100 %
	% de sesgo abs.

(Sesgo abs./valor verdadero) * 100 %
	TE en %

% de sesgo abs. + (1,65 * % de CV)


	GLÓBULOS BLANCOS
	18,0 – 18,2 =
-0,2


	0,2
	0,2 + 1,65 * 1,2
= 2,2
	(1,2/18,0) * 100 %
= 6,7 %
	(0,2/18,2)*100 %
 =1,1 %
	1,1 % + 1,65 * 6,7 %
 =12,2 %

	Potasio
	3,8 – 3,5
= 0,3


	0,3
	0,3 + 1,65 * 0,1
= 0,5
	(0,1 /3,8)*100 %
= 2,6 %
	(0,3 /3,5)*100 %
= 8,6 %
	8,6 % + 1,65 * 2,6 %
= 12,9 %
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