## Slide 1
Cálculos de muestra para determinar sus límites de error total permitido (Total Allowable Error, TEA)
Cuando el TEA se proporciona en porcentaje (%)
Utilizando el valor objetivo (en unidades), multiplique el valor por el % de TEA para convertirlo en unidades.
TEA en unidades = (% de TEA/100 %)* valor objetivo
Límites inferiores de TEA = valor objetivo - TEA en unidades
Límites superiores de TEA = valor objetivo - TEA en unidades
Por ejemplo, un control de calidad para glucosa con un valor objetivo de 5,6 mmol/L, el rendimiento aceptable para glucosa es del 6,9 % utilizando el TEA de la variación biológica deseada.
TEA en unidades = (6,9 %/100 %)* 5,6 mmol/L = 0,4 mmol/L
Límites inferiores de TEA = 5,6 mmol/L – 0,4 mmol/L = 5,2 mmol/L
Límites superiores de TEA = 5,6 mmol/L + 0,4 mmol/L = 6,0 mmol/L
Cuando el TEA se proporciona en unidades (p. ej., CLIA)
Por ejemplo, un control de calidad para glucosa con un valor objetivo de 2,2 mmol/L, el rendimiento aceptable de las Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) para glucosa es Valor objetivo ± 0,3 mmol/L o 10 %, el valor que sea mayor.
TEA en unidades = 0,3 mmol/L
Límites inferiores de TEA = 2,2 mmol/L – 0,3 mmol/L = 1,9 mmol/L
Límites superiores de TEA = 2,2 mmol/L + 0,3 mmol/L = 2,5 mmol/L
En este ejemplo, los límites de concentración de 0,3 mmol/L son mayores que los límites del valor porcentual del 10 %. (el 10 % de 2,2 es 0,2 mmol/L). Por lo tanto, para este control de calidad, se aplicaría la concentración de rendimiento aceptable.
Cuando el TEA se proporciona en ± 3 SD
Utilizando un informe de muestra de encuesta, seleccione una concentración cercana al valor verdadero de su material de control. Multiplique la SD por 3.
Utilizar la mediana del % de CV del grupo de pares multiplicado por 3 (resultados del PT)
Sin tener en cuenta las concentraciones de la muestra, enumere el % de CV de su grupo de pares del ensayo de aptitud (Proficiency Testing, PT) en orden ascendente.
Seleccione la mediana del % del coeficiente de variación (CV).
Para calcular el % de TEA, multiplique la mediana del % de CV por 3:
(% de TEA = mediana del % de CV * 3)
Siga las instrucciones que se incluyen en la sección “Cuando el TEA se proporciona en porcentaje (%)” para determinar sus límites de TEA inferior y superior.
Por ejemplo, al utilizar los resultados de una encuesta de PT de la siguiente manera:
Muestra | Media | SD | % de CV
C-3 | 1,2 | 0,08 | 6,7 %
C-5 | 4,2 | 0,33 | 7,9 %
C-2 | 1,0 | 0,08 | 8,0 %
C-1 | 0,6 | 0,05 | 8,3 %
C-4 | 3,0 | 0,26 | 8,7 %
mediana
% de TEA = 8,0 % * 3 = 24 %
Cómo aplicar la regla de Tonk
[(rango de referencia)/4/media del rango]* 100 %
Por ejemplo, el rango de referencia del recuento de CD4 es entre 500 células/mm3 y 1000 células/mm3
% de TEA = [(1000 – 500)/4/750]* 100 % = 16,7 %
Ayuda de trabajo 2: Cálculos de muestra de TEA 814