Hoja de trabajo 4: Uso previsto 810
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¿Este método produce resultados de la prueba de glucosa que son clínicamente aceptables para el uso previsto de esta prueba si los límites de error permitido para la glucosa en esta concentración son de 0,39 mmol/L?  Explique su respuesta.  
El error total (Total Error, TE) para la glucosa es de 0,37 mmol/L, inferior al límite de error permitido de 0,39 mmol/L. Este límite de error permitido se denomina error total permitido (Total Allowable Error, TEA).  Dado que TE < TEA , el método produce resultados clínicamente aceptables.  
Si el gráfico de control de calidad es para potasio, ¿este método produce resultados de la prueba de potasio que son clínicamente aceptables para el uso previsto de esta prueba si los límites de error permitido para el potasio en esta concentración son de 0,32 mmol/L?  
			Este método NO produce resultados médicamente útiles, ya que la variación total de nuestros resultados es mayor que el error permitido (TE > TEA)

Describa la información que el TEA debe proporcionar como nuestro cuarto número clave para el control de calidad estadístico (Statistical Quality Control, SQC).

Luego de responder, continúe con la Ayuda de trabajo 1:  Uso del TEA.
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