Herramienta 2: Registros de investigación 903

Laboratorio de Cape Clinic

Mes/Año ___ Junio de 20XX___ 	Registro de mantenimiento del Analizador químico XYZ (número de serie 12345)

| Diario: cajas iniciales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpiar externamente todas las sondas y mezcladores | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Limpiar los adaptadores de tubo y copa | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Vaciar la basura | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Comprobar las soluciones de lavado | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Vaciar la caja de eliminación de puntas de muestra | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Vaciar las cajas de desecho de portaobjetos | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Comprobar los manómetros hidroneumáticos | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Comprobar la solución de electrolito del fluido de referencia (Calibrador ISE A) | AM | AM |  | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM |  | AM | TK |  | TK | TK | TK |  | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Cambiar la punta desechable y limpiar el retenedor de la punta del electrolito del fluido de referencia | AM | AM |  | AM | AM | AM | AM |  | AM | AM |  | AM | TK |  |  |  | TK |  | TK |  | LS |  |  |  | LS |  | LS |  |  | LS |  |
| Limpiar la manga de la punta del fluido de referencia | AM |  |  | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM |  | AM | TK |  | TK | TK | TK |  | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS |  | LS | LS |  | LS |  |
| Limpiar la sonda de recogida de muestra de electrolito | AM | AM |  | AM |  | AM | AM | AM | AM | AM |  | AM | TK |  | TK | TK | TK |  | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS |  | LS | LS |  | LS |  |

| Semanal: iniciales y fecha | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |  | Mensual: iniciales y fecha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpiar de manera interna las sondas de recolección de muestras y reactivo | AM 4/6/20XX | TK 13/6/20XX | TK 21/6/20XX | LS 28/6/20XX |  |  | Reemplazar el filtro de aire | TK 19/6/20XX |
| Ajustar del tubo de valor de pinzamiento | AM 4/6/20XX | TK 13/6/20XX | TK 21/6/20XX | LS 4/28/20XX |  |  | Limpiar el lector de código de barras del reactivo | TK 19/6/20XX |
| Limpiar el vaso, las líneas y el agitador de reacción de glucosa | AM 4/6/20XX | TK 13/6/20XX | TK 21/6/20XX | LS 4/28/20XX |  |  | Limpiar el lector de código de barras de muestra | TK 19/6/20XX |
| Limpiar la celda de flujo con lejía | AM 4/6/20XX | TK 13/6/20XX | TK 21/6/20XX | LS 4/28/20XX |  |  | Crear copias de seguridad de discos de control de calidad y configuración | LS 30/6/20XX |

revisor/fecha	MNT 1/7/20XX

|  |  |  |  | Laboratorio de Cape Clinic |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES/AÑO | Junio de 20XX |  | Registro de seguimiento de reactivo para el analizador químico XYZ (SN 12345) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT | AST | Bili - Total | Calcio | CK | Creatinina | Glucosa |  |  | TP | Cal A Sol'n |
| Número de serie | AL123 | AS123 | BT123 | CA123 | CK124 | CR123 | GL123 |  |  | TP123 | REF123 |
| Fecha de caducidad del fabricante | 17/5/20XX | 4/3/20XX | 17/5/20XX | 17/5/20XX | 1/5/20XX | 4/3/20XX | 2/3/20XX |  |  | 1/5/20XX | 8/11/20XX |
| Estabilidad integrada (días) | 30 | 30 | 20 | 12 | 15 | 7 | 15 |  |  | 30 | 30 |
| DÍA 1 | AM | AM |  |  |  |  |  |  |  | AM |  |
| 2 |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | AM |  | AM |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | TK Nuevo lote n.º GL678 / 24/12/20XX |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TK |  |  | TK |  |  |  |  | TK |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | LS | LS |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |
| 26 |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |
| 28 |  |  |  |  | LS |  | LS (GL678 / 24/12/20XX) |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

revisor/fecha	MNT 1/7/20XX

Laboratorio de Cape Clinic

Registro de calibración del analizador químico XYZ (número de serie 12345)

revisor/fecha	MNT 1/7/20XX

| Casillas iniciales si es satisfactorio * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua en blanco (diario) | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Reactivo en blanco (diario) | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |  |
| Electrolito ISE (diario) | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK/TK | TK | TK | TK | LS | LS | LS |  | LS/LS | LS | LS | LS |  | LS |  |
| AST (semanal) |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |
| ALT (semanal) |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |
| Bilirrubina total (semanal) |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |
| Calcio (semanal) |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  | LS | LS | LS |  |
| CK (semanal) |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |
| Creatinina (semanal) |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |
| Glucosa (semanal) |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  | TK |  | TK |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  | LS |  | LS |  |
| Proteína total (semanal) |  |  |  |  |  | AM |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |

* Si el evento de calibración no es exitoso, registre una entrada en el Registro de acciones correctivas

Calibración según sea necesario

| Fecha | Iniciales | Analito | Motivo de la calibración | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/6/20XX | TK | glucosa | Nuevo número de lote de reactivo (lote nro. GL678, fecha de caducidad 24/12/20XX) | satisfactorio |
| 17/6/20XX | TK | NA+/K+ | Problemas con la calibración diaria de electrolito. Se colocó un nuevo frasco de calibrador A en el instrumento. Se repitió la calibración dos veces. | satisfactorio |
| 25/6/20XX | LS | NA+/K+ | Problemas con la calibración diaria de electrolito. Se colocó un nuevo frasco de calibrador A en el instrumento. Se repitió la calibración varias veces. | satisfactorio |
| 28/6/20XX | LS | calcio | La calibración semanal no fue exitosa, se repitió la calibración. |  |
| 29/6 y 30/6 | LS | calcio | El control de calidad no fue exitoso, incluso lo repitió varias veces. | satisfactorio |
| 30/6 | LS | glucosa | El control de calidad no fue exitoso, incluso lo repitió varias veces. | satisfactorio |

Laboratorio de Cape Clinic

Mes/Año ___ Junio de 20XX___ Registro de comparación de pacientes del analizador químico XYZ (número de serie 12345)

| Fecha | Iniciales | Analito | Motivo de la comparación | Antes del cambio | Después del cambio | Diferencia porcentual | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/6/20XX | AM | ALT | Cambio de reactivo | 24,0 | 24,5 | 2,1 | satisfactorio |
| 1/6/20XX | AM | AST | Cambio de reactivo | 40,8 | 39,8 | -2,5 | satisfactorio |
| 1/6/20XX | AM | TP | Cambio de reactivo | 54,0 | 56,0 | 3,7 | satisfactorio |
| 2/6/20XX | AM | Creatinina | Cambio de reactivo | 49,8 | 48,1 | -3,4 | satisfactorio |
| 3/6/20XX | AM | Glucosa | Cambio de reactivo | 6,19 | 6,09 | -1,6 | satisfactorio |
| 4/6/20XX | AM | CK | Cambio de reactivo | 645 | 659 | 2,2 | satisfactorio |
| 6/6/20XX | AM | Bilirrubina total | Cambio de reactivo | 7,79 | 7,70 | -1,2 | satisfactorio |
| 8/6/20XX | AM | Calcio | Cambio de reactivo | 1,43 | 1,46 | 2,1 | satisfactorio |
| 8/6/20XX | AM | Creatinina | Cambio de reactivo | 57,5 | 58,9 | 2,4 | satisfactorio |
| 14/6/20XX | TK | Creatinina | Cambio de reactivo | 168 | 175 | 4,2 | satisfactorio |
| 15/6/20XX | TK | Glucosa | Cambio de reactivo, nuevo número de lote GL678 | 3,52 6,84 19,6 | 3,35 6,51 18,7 | -4,8 -4,8 -4,6 | satisfactorio |
| 16/6/20XX | TK | CK | Cambio de reactivo | 271 | 279 | 3,0 | satisfactorio |
| 17/6/20XX | TK | Calibrador A | Frasco nuevo | Na 155 K 5,89 | Na 162 K 6,18 | Na 4,5 K 4,9 | satisfactorio satisfactorio |
| 20/6/20XX | TK | Creatinina | Cambio de reactivo | 63,8 | 63,0 | -1,3 | satisfactorio |
| 20/6/20XX | TK | Bilirrubina total | Cambio de reactivo | 9,5 | 9,5 | 0 | satisfactorio |
| 20/6/20XX | TK | Calibrador A | Frasco nuevo | Na 136 K 3,76 | Na 142 K 3,94 | Na 4,4 K 4,8 | satisfactorio satisfactorio |
| 25/6/20XX | LS | Calibrador A | Frasco nuevo; problemas con el control de calidad | Na 142 K 2,44 | Na 136 K 2,74 | Na -4,2 K 12,3 | satisfactorio fallo |
| 25/6/20XX | LS | ALT | Cambio de reactivo | 159 | 163 | 2,5 | satisfactorio |
| 25/6/20XX | LS | AST | Cambio de reactivo | 106 | 106 | 0 | satisfactorio |
| 26/6/20XX | LS | Creatinina | Cambio de reactivo | 54,4 | 52,3 | -3,9 | satisfactorio |
| 27/6/20XX | LS | TP | Cambio de reactivo | 40,3 | 42,0 | 4,2 | satisfactorio |
| 28/6/20XX | LS | CK | Cambio de reactivo | 86,3 | 89,1 | 3,2 | satisfactorio |
| 28/6/20XX | LS | Calcio | La calibración semanal no es satisfactoria. | 1,42 | 1,42 | 0 | satisfactorio |
| 28/6/20XX | LS | Glucosa | Cambio de reactivo | 3,24 | 3,29 | 1,5 | satisfactorio |
| 29/6/20XX | LS | Calcio | El control de calidad sigue siendo inaceptable | 1,48 | 1,49 | 0,7 | satisfactorio |
| 30/6/20XX | LS | Calcio | El control de calidad sigue siendo inaceptable | 1,40 | 1,40 | 0 | satisfactorio |
| 30/6/20XX | LS | Calibrador A | Frasco nuevo; problemas con el control de calidad | Na 134 K 3,82 | Na 126 K 3,52 | Na -6,0 K -7,9 | fallo fallo |
| 30,6 | LS | Glucosa | Problemas con el control de calidad | 18,3 | 18,3 | 0 | Satisfactorio |

Después del cambio debe coincidir dentro del ±5 % respecto a antes del cambio	revisor/fecha	MNT 1/7/20XX

| REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO DE QUÍMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mes/año | JUNIO DE 20XX |  | revisor/fecha | MNT 30/6/20XX |
|  | TEMPERATURA AMBIENTE | REFRIGERADOR DE REACTIVOS/CALIBRADORES | CONGELADOR |  |
| DÍA | rango aceptable: (15 - 30 °C) (diario) | rango aceptable: (2 - 8 °C) (diario) | rango aceptable: (< - 20 C) (diario) | INICIALES |
| 1 | 25 | 6 | -23 | AM |
| 2 | 23 | 5 | -21 | AM |
| 3 | 23 | 5 | -21 | AM |
| 4 | 26 | 7 | -22 | AM |
| 5 | 25 | 6 | -21 | AM |
| 6 | 25 | 6 | -21 | AM |
| 7 | 23 | 5 | -23 | AM |
| 8 | 25 | 6 | -21 | AM |
| 9 | 25 | 6 | -21 | AM |
| 10 | 24 | 5 | -22 | AM |
| 11 | 27 | 7 | -21 | TK |
| 12 | 26 | 7 | -21 | TK |
| 13 | 25 | 6 | -23 | TK |
| 14 | 25 | 6 | -21 | TK |
| 15 | 24 | 5 | -22 | TK |
| 16 | 23 | 5 | -23 | TK |
| 17 | 23 | 5 | -23 | TK |
| 18 | 25 | 6 | -21 | TK |
| 19 | 25 | 6 | -23 | TK |
| 20 | 24 | 5 | -21 | TK |
| 21 | 25 | 6 | -21 | LS |
| 22 | 25 | 6 | -22 | LS |
| 23 | 23 | 5 | -21 | LS |
| 24 | 25 | 6 | -21 | LS |
| 25 | 25 | 6 | -22 | LS |
| 26 | 25 | 6 | -21 | LS |
| 27 | 25 | 6 | -21 | LS |
| 28 | 28 | 7 | -21 | LS |
| 29 | 25 | 6 | -23 | LS |
| 30 | 25 | 6 | -21 | LS |
| 31 |  |  |  |  |
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| Diariamente: verificar que las temperaturas estén dentro del rango y documentar/inicial. |  |  |  |  |
| Según sea necesario y documentado en acción: descongelar o limpiar internamente el congelador o refrigerador. |  |  |  |  |
| Anualmente: verificar la precisión o aceptabilidad del termómetro. |  |  |  |  |
| Fecha: |  | Acción |  | Iniciales |

|  | Laboratorio de Cape Clinic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Registro de acciones correctivas del analizador químico |  |  |  |  |  |  | revisor/fecha | MNT 1/7/20XX |
| Modelo nro. XYZ SN nro. 12345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: | Acción realizada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iniciales: |
| 3/6/20XX | Demasiado ocupado para completar el mantenimiento diario de electrolitos, el control de calidad es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AM |
| 7/6/20XX | Se encontró la última caja de puntas desechables de fluido de referencia para electrolitos; se cambiarán las puntas con moderación; se realizó un pedido de puntas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AM |
| 11/6/20XX | Demasiado ocupado para completar el mantenimiento diario de electrolitos, el control de calidad es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |
| 14/6/20XX | Demasiado ocupado para completar el mantenimiento diario de electrolitos, el control de calidad es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |
| 15/6/20XX | Por la tarde se cambió a un nuevo número de lote de reactivo de glucosa y se volvió a ejecutar el control de calidad varias veces para garantizar que fuera aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |
| 16/6/20XX | El control de calidad de sodio es inaceptable (> 2 SD en el nivel 1 y > - 2 SD en el nivel 2). Se volvió a ejecutar el control de calidad; todo es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |
| 17/6/20XX | Problemas de control de calidad con electrolitos (Na+ Nivel 1 > 2 SD, K+ Nivel 3 > - 2 SD) recalibrados, pero no tuvieron éxito. Se reemplazó la punta de referencia desechable y se recalibró. El control de calidad de Na+ es aceptable, pero el de K+ no. Se colocó un nuevo frasco de solución Cal A en el instrumento; el control de calidad de K+ ahora es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |
| 19/6/20XX | El control de calidad de glucosa no es aceptable. Se limpió el recipiente de reacción de glucosa y el agitador. Se volvió a realizar el control de calidad y ahora es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |
| 20/6/20XX | Problemas de control de calidad con K+ (>2 SD). Se puso un nuevo frasco de solución Cal A, pero no se reemplazó la punta desechable porque nos estábamos quedando sin puntas. Se volvió a ejecutar el control de calidad de K+ y ahora es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |
| 24/6/20XX | El control de calidad de glucosa no es aceptable. Se limpió el recipiente de reacción de glucosa y el agitador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |
| 25/6/20XX | Muchos problemas con el control de calidad del electrolito. Se repitió la calibración dos veces, se reemplazó la punta desechable y la solución Cal A. Se volvió a ejecutar el control de calidad y ahora es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |
| 26/6/20XX | Demasiado ocupado para completar el mantenimiento diario de electrolitos, el control de calidad es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |
| 28/6/20XX | El control de calidad de glucosa no es aceptable. Se limpió el recipiente de reacción de glucosa, las líneas y el agitador. Se volvió a realizar el control de calidad y ahora es aceptable. El control de calidad de calcio es inaceptable, se volvió a ejecutar dos veces más después de la calibración, y ahora es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |
| 29/6/20XX | El control de calidad del calcio es inaceptable, la calibración no fue exitosa; se realizó el procedimiento de solución de problemas para limpiar la copa de calcio y el agitador, se volvió a ejecutar el control de calidad y es aceptable. Demasiado ocupado para realizar el mantenimiento de electrolitos, pero el control de calidad es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |
| 30/6/20XX | El control de calidad del calcio es inaceptable, la calibración no fue exitosa; se realizó el procedimiento de solución de problemas para limpiar la copa de calcio y el agitador, se volvió a realizar el control de calidad y es aceptable. El control de calidad de glucosa fue inaceptable. Se limpió el recipiente de reacción de glucosa, las líneas y el agitador. Se recalibró la glucosa y se volvió a ejecutar el control de calidad; ahora el control de calidad es aceptable. El control de calidad del electrolito Na+/K+ es inaceptable. Se reemplazó la punta y la solución Cal A, el control de calidad ahora es aceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |

Calcio, nivel 1

Calcio, nivel 3

Glucosa, nivel 1

Glucosa, nivel 3

Potasio, nivel 1

Potasio, nivel 3

Sodio, nivel 1

Sodio, nivel 3