Hoja de trabajo 2: Investigación de control de calidad 907 *

Analito bajo investigación _________________	Instrumento    Analizador químico XYZ		Fecha junio de 20XX

Controles afectados: Nivel 1________ Nivel 2 ___________ Nivel 3 __________ Otro ____________

| Avisos de control de calidad: | 1:2 s | 1:2,5 s | 1:3S | 1:4 s | (Aleatorio o sistemático) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2:2S | 4:1S | 10x | 3:1s | (Sistemático) |
|  | R:4 s |  |  |  | (Aleatorio) |

El cambio comenzó:	de repente____	o gradualmente____ a la ejecución nro. ____	en la fecha ___/___/___.

Los datos recientes se distribuyen:	por encima___	por debajo____	o uniformemente alrededor de____ la media.

El % de datos antes del cambio dentro de ±1 SD es: aproximadamente 68 %____ < 68 %____ > 68 %____

Se inició un nuevo número de lote de reactivo en la ejecución nro. ____ el 			___/___/___

Se inició un nuevo frasco de reactivo en la ejecución nro. ____ el				___/___/___

Se inició un nuevo número de lote de calibrador en la ejecución nro. ____ el			___/___/___

Se inició un nuevo frasco de calibrador en la ejecución nro. ____ el				___/___/___

Se inició una nueva caja de controles en la ejecución nro. ____ el 				___/___/___

Se inició un nuevo frasco de control en la ejecución nro. ____ el 				___/___/___

El mantenimiento del instrumento se llevó a cabo en la ejecución nro. ____ el 			___/___/___

Se produjo un cambio en el proceso analítico en la ejecución nro. ____ el 			___/___/___

Otras pruebas afectadas:______________________________

| Instrumento | Longitud de onda | Reactivo | Calibrador |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispensador | Principio de prueba | Envío de suministros | Otro: |

El denominador común es:

Información:

La media del gráfico de control de calidad se asigna:	Correctamente____	Demasiado alta____	Demasiado baja____

La SD del gráfico de control de calidad se asigna:	Correctamente____	Demasiado alta____	Demasiado baja____

El tipo de error probable es:	Sistemático____ Aleatorio____ Aleatorio o sistemático____

En qué grado pueden ser erróneos los resultados del paciente: Alto____ Bajo____ Impreciso____

El cambio en la exactitud____ o precisión____ del método.

coincide con un cambio en: Reactivo____ Calibración____ Instrumentación____ Controles____ Proceso____

Acción:

Controles de repetición____(y TODAS las muestras de pacientes ____o muestras de pacientes en el límite____) con:

| Reactivo fresco | Nuevo lote de reactivo | Calibrador nuevo | Nuevo lote de calibrador | Controles nuevos | Controles alternativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Limpiar o mantener el instrumento____ 	Organizar el servicio del instrumento por parte del fabricante____

Consultar con el supervisor, director o especialista técnico____  Suspender temporalmente la notificación de los resultados de los pacientes_____

Remitir muestras de pacientes a otro laboratorio____	Evaluar la media y la SD actuales frente al objetivo y TEa____

Si el cambio no se corrige con la acción anterior y TE<TEa, reasignar la media _____ SD_____ del gráfico de control de calidad.

Otro: ________________________________________________________________________

Investigación realizada por __________________________________ el __________

*Plantilla de hoja de trabajo de Brooks, Zoe (2001) Control de calidad orientado al rendimiento, pág. 180