Ayuda de trabajo 1: Frecuencia de revisión de gráficos 909

| AWEsome Numbers Inc. | Procesos de control de calidad optimizados: Sigma | Calidad de laboratorio centrada en el paciente |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Proceso de control de calidad optimizado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sigma Desde | Sigma Para | Nro. de estrategia de control de calidad | Regla de control de calidad | Frecuencia de muestreo | Revisión del gráfico de primera línea | Revisión del gráfico de supervisores | Investigación y acción de mejora de la calidad |
| 6,01 | 999,0 | 1 | 1-3,5 s | Rutina | 1x/semana | 1x/4 semanas | Ninguno |
| 5,51 | 6,00 | 2 | 1-3,5 s | Rutina | 1x/semana | 1x/4 semanas | Ninguno |
| 5,01 | 5,50 | 3 | 1-3,0 s | Rutina | 1x/semana | 1x/4 semanas | Ninguno |
| 4,50 | 5,00 | 4 | 1-2,5 s | Rutina | 1x/semana | 1x/4 semanas | Ninguno |
| 4,01 | 4,50 | 5 | 1-2,0 s | Frecuencia de incremento 1 | 1x/semana | 1x/2 semanas | Si el margen de error es menor o peor que el de sus pares |
| 3,51 | 4,00 | 6 | 1-2,0 s | Frecuencia de incremento 2 | 2x/semana | 1x/semana |  |
| 3,01 | 3,50 | 7 | 1-2,0 s | Frecuencia de incremento 3 | 2x/semana | 1x/semana |  |
| 2,51 | 3,00 | 8 | 1-2,0 s | Frecuencia de incremento 4 | 1x / día | 2x/semana | ¡Sí! Mejórelo. |
| 2,00 | 2,50 | X | ¡Pare! NO, NO reporte ningún resultado hasta que se verifique una calidad aceptable (Error total < TEa) Investigue, tome medidas y repita pacientes anteriores como se indica en el Proceso n.° Q-111 |  |  |  |  |

Este es UNO de los posibles planes de estrategia de control de calidad. ¡Apruebe o modifique esto antes de implementarlo!

| Proceso para seleccionar la estrategia de control de calidad 1. Defina el valor verdadero de cada muestra según la política o jerarquía del laboratorio. 2. Establezca el límite de TEa para cada muestra según la política o jerarquía del laboratorio. 3. Recopile la media y la desviación estándar recientes de todas las muestras de control de calidad. 4. Calcule la métrica Sigma para cada muestra. 5. Seleccione la estrategia de control de calidad para cada muestra según el valor Sigma. ¿Por qué utilizar estrategias separadas en cada nivel? El cambio puede ocurrir en un nivel y no en el otro. Verifique el gráfico. La métrica Sigma de nivel 2 rara vez es la misma que la de nivel 1. Ninguna estrategia funciona para una prueba donde la métrica Sigma de nivel 1 es 2,1 y nivel 2 es 6,9. ¿Cómo se pueden implementar estrategias separadas en cada nivel? No es difícil Consulte los detalles en las preguntas frecuentes en www.awesome-numbers.org | 30 combinaciones de nivel 1:nivel 2. 8 pruebas en 6 laboratorios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comparar las métricas Sigma de nivel 1 nivel 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel 2 | 14 |  | Nivel 1 |  | 3,1 |  |
|  |  | 12 10 8 6 4 2 0 |  | Nivel 2 |  | 6,9 |  |
|  |  | 0 | 5 |  | 10 |  | 15 |
|  | Nivel 1 |  |  |  |  |  |  |

| (c) Zoe C. Brooks 1995 -2013 | zoe@awesome-numbers.org | www.awesome-numbers.org. |
| --- | --- | --- |